
 XX公司报价单

致：宿松县中医院
   就贵院询价采购以下器械，我公司按如下实价提供，敬请参酌为盼:

一、报价
	序号
	名称
	单位
	数量
	参数要求
	生产厂家/型号
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	1
	牙钳
	把
	15
	1、由钳喙、关节和钳柄组成。钳喙可根据用途制成不同形状，采用不锈钢材料制成。

2、拔牙钳表面应光滑、圆整，除微创型螺杆组件外，其他部位不应有锋棱、毛刺及裂纹等缺陷;采用不锈

钢材料加工的拔牙钳其硬度应达到钳体45HRC-55HRC、螺杆组件40HRC-50HRC;除微创型拔牙钳外，其它型号拔牙钳应有足够的强度，钳子头端不应有变形和断裂现象;拔牙钳开闭应灵活自如，不应有卡塞现象;拔牙钳应有良好的耐腐蚀性能。

3、规格齐全，可免费调换。
	
	
	
	

	2
	微型牙挺
	把
	15
	拔牙或拔牙根时使用的起子。可重复使用。

用于撬松牙齿，撬除牙根、残根、碎根尖等。
	
	
	
	

	3
	口腔麻醉注射架
	个
	20
	麻醉注射架表面应光亮、圆整，除推杆头端尖头(钩头)有锐口外，其它部位应无毛刺、锋棱、破损等缺陷;丝嘴螺纹均匀,与针头连接无卡滞现象。推杆在套筒内滑动应灵活自如,手扣及推杆能灵活转动。

麻醉注射架应有良好的耐腐蚀性能。
	
	
	
	

	4
	正畸拍照相机
	台
	1
	1、原色滤色镜、彩色CMOS

2、屏幕尺寸 1/1.7英寸

3、总像素 约1,200 万像素(4,163X3,062)

4、变焦方式 电动光学变焦+电子变焦

5、对焦模式 单次拍摄 AF(自动对焦)以及定距离MF(手动对焦)

6、AE(曝光方) TTL测光/FM 调光

7、拍摄模式  标准/手术/镜像/肖像/低反射/美白/微距放大/比色/视频

8、闪光方式内侧2灯/外侧2灯，共4灯，FM调光以及根据传感器自动调光

9、LED照明  方式照明用白色 LED灯4个照明发光模式0(OFF) /1/2/3/AUTO自动

10、存储媒介  SD/SDHC/SDXC卡(MAX512GB)

11、存储图像格式  JPEG/MOV (与患者信息文件(MIF))搭配组合使用
	
	
	
	

	5
	根管热牙胶充填器
	台
	1
	（协热器部分）：

★1.协热器部分为无线设计，方便操作；有具体数字显示，都要满足1500、1800、2000、2300四个工作模式；

★2.有11种工作尖型号供临床选择，每个工作尖有具体的直径和锥度（国际通用标准），包含垂直加压工作尖和侧方加压工作尖。

3.充电式，充电所需时间（2~3个小时），每次充电可连续工作80分钟，平均1~2周充一次电即可；

★4.电量及温度LED屏幕实时显示；温度误差不超过10%；

★5.设有两个加热按键，方便左右手的操作（非环形加热按键）；

★6.加热至设定温度只需2秒钟，10秒钟即可冷却；

7.工作尖六孔设计，可多角度旋转。

8.工作尖为软性，能够进入细弯根管进行操作，并且避免了因工作尖过硬造成的根管折裂；

★9.带有牙髓活力测式功能。

10.机器报废年限不少于8年；                                                                    （回填牙胶部分）：

★1.回填牙胶部分均为无线设计，方便操作；有具体的数字显示，都要满足1500、1800、2000、2300四个工作模式；

★2.银针和注射牙胶为分体式,减少后期操作成本;

★3.20秒内加热到指定温度；

4.充电电池，所需充电时间（2~3个小时），

5.电量及温度LED屏幕实时显示；

★6.纯银工作尖尖端部分可3600旋转；

★7.注压牙胶需要有软、普通、硬三个规格，满足不同医生的需要。

★8.电源开关键和温度调节按钮需独立操作。

★9.回填银针有20G 23G 25G三种规格为机器标准配置。

★10.回填部分机身为手打枪式设计。

★11.回填枪加热到预设温度不超过20秒。
	
	
	
	

	6
	根测仪
	台
	2
	（一）、用途和要求：用于测量牙根尖位置的电子设备。

（二）、组成：主机一部、充电器一个、测量电线一条、唇夹两个、连接钩一个、1.2V镍氢可充电电池组成。用户手册一本、产品卡一个。

（三）、技术规格

1. 尺寸：66 x 55 x 18 mm

2. 重量：55 g

★3. 屏幕类型：彩色LEDs

4.电源：AAA 1.2V 1000mAh镍氢可充电电池

5.外部充电器：输入：100-240 V AC ~ 50-60 Hz

输出：6V DC ± 5%, 1000 mA

6.设备符合IEC60601-1安全标准以及CE符合性标志要求

（四）、功能和特点：

1. 4种不同大小的音量反馈，器械前进的过程中提供双提醒

★2. 多频根管测量技术，在干燥和湿润的根管中都可以工作:精确度不受是否冲洗或者根管中不同的冲洗液体所影响无需校准，也不需要零点调节：随时可以使用

★3. 超轻便携：超小的体积、超轻的重量，便于医生放置。

4. 自动关闭：3分钟未使用，自动关闭
	
	
	
	

	7
	根管马达
	台
	2
	1、功能及用途

1.1功能：为了减轻医生的工作强度，用来替代手工扩大根管，制备出更标准的根管的一款精密电子仪器，它大大降低了医生的工作强度，节省了工作时间，提高了工作效率，将在临床上广泛应用。

1.2用途：扩大形成根管，为充填做准备

2、参数规格

2.1电源：AC120V/230V    50/60Hz电池盒

★2.2 程序：根据不同的镍钛锉系统的要求，机器可预设9种程序

★2.3最大扭矩值：7Ncm（使用20:1齿轮时）

★2.4速度范围：100-13,000转/分（20:1、4:1、1:1的转速比组合时）

2.5充电时间/连续使用时间：充电5小时/可连续使用2小时以上

★2.6手机重量：带线马达与手机不能高于92g

3 、标准配置

3.1控制组件  1台

3.2马达与马达线 1套

3.3MP-F20R机头（减速比20:1）  1个

3.4手机架    1个

3.5AC变压器  1个
	
	
	
	

	8
	洁牙机
	台
	1
	输入电源：115V±5%~50/60Hz  0.8A 92VA                                                                                                                                                                                                   230V±5%~50/60Hz 0.4A 92VA

工作频率：24.5KHz ±5% (for 25KHz Insert)

27.8KHz ±5% (for 30KHz Insert)

水压力：25~60 PSIG(172~414KPa)

尺寸：24.5cm(L)x22.5cm(W)x8.5cm(H)

重量：4 Kg(include handpiece)

手机线：  250 cm

脚踏开关线：250cm

★工作环境：温度0℃~60℃

湿度10%~90% (non-condensing)

★运输及储存环境

温度 0℃~60℃

湿度10%~90%(non-condensing)

气压860~1060 hPa
	
	
	
	

	9
	总价
	项
	1
	人民币（元） 小写：             大写：


本次采购限价为85000元，超出投标无效。
报价公司（盖章）：      
(地址:                      .)

      联 系 人：            手 机：   
2024年 XX 月 XX 日


