 XX公司报价单

致：宿松县中医院
   就贵院询比采购以下货物，我公司按如下实价提供，敬请参酌为盼。

一、报价
	序号
	货物名称
	单位
	数量
	货物要求
	生产厂家/型号
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	1
	手摇式病床（ABS床头双摇病床）
	张
	50
	配置：护栏、床垫、餐板、输液架、床头柜、引流挂钩等。
1、规格≥2200×980(包括护栏)×500(不包括床头高度)。 
2、升降功能： 
①背部升降：升降角度 ≥75º±5º。
②腿部升降：升降角度 ≥40º±5º。
3、床面板：
①床面板采用优质冷轧板。厚度≥1.0mm冷轧钢板，表面处理无锐角毛边，不割手，高透气性、耐压不变形、不波动、无共鸣声。
②床板采用双支撑机构，单片厚度≥3mm。耐磨，运作无噪音，防折断。
4、床身主要部件： 
①床架，采用40mm×80mm×≥1.2mm 优质碳钢矩管。
②床框四角带输液架插座，方便操作使用。 
5、护栏： 
①护栏底座采用≥长30×宽30×厚度1.0mm 优质矩形碳素钢管制作，中部为6支立柱，立柱采用≥直径19×厚度0.9mm不锈钢管材，通过防松螺栓与床框连接，方便护栏维修维护。
②护栏升起后护栏上缘距离床面高度≥40CM，有效防治患者发生坠床风险。
③护栏耐用性疲劳测试: 正常使用情况下，连续使用开闭功能，疲劳测试≥35000 次，应无功能性损坏。
④护栏与床尾板间距在安全范围内，护栏不锈钢支柱离床尾板距离不超过20厘米，防止病人坠床。护栏铝合金管材抗拉伸、抗弯曲、硬度测试报告。表面抗菌性能大肠杆菌≥90%金黄色葡萄球菌≥90%。
6、手柄：
①摇杆手柄为ABS 强化工程塑料，内置直径≥10mm冷拉调直圆钢，外套铝合金管制作，具备三挡缓释折叠功能，隐藏式设计，使用时轻巧柔和，静音防噪，防尘防锈。
▲②病床摇手柄塑件表面抗菌处理，白色念珠菌抗菌活性值≥2.0，金黄色葡萄球菌抗菌活性值≥2.0。传动装置:摇手为纯正 ABS 工程塑料注塑成型，内置钢芯，牢固灵活，隐藏式设计，可折叠。操作轻松自如，可灵活调节体位升降。摇杆传动升降丝杆采用采用CR12钢，全钢传动离合器系统结构，无塑料结构耐磨、抗压、寿命长，加装双向到位无极限过盈保护装置、增强使用寿命和安全性能。保证使用省力、摇动顺畅，并有到位保护功能。并具有ABS防尘罩。使用次数≥50000次。提供带有CMA及CNAS标志的第三方检验报告。
▲7、床头床尾板：
单个床头重量≥4.5kg，高强度工程塑料吹塑成型，规格尺寸≥960*500*50mm，表面光洁，便于清洁；床头abs工程塑料材料有害物质限量铅Pb≤0.25mg/kg，镉Cd≤0.25mg/kg，汞Hg≤0.5 mg/kg，六价铬（Cr（VI）≤0.05 mg/kg，多溴联苯（PBBs）、多溴二苯醚（PBDEs）、邻苯二甲酸酯（DBP，BBP，DEHP，DIBP）总和≤0.02mg/kg（提供按检测估出具的带有CMA和CNAS标志的第三方检验报告），暗藏锁定开关，稳定可靠，拆卸方便，可兼作CPR急救功能；四角带有防撞轮，床尾板配病历卡插座；中部装饰面板颜色可选。
8、床架加工：
①整体床架采用优质冷轧型材，经机械手自动焊接成型，确保整个床体结实、牢固，运行平稳。然后采用喷涂设备进行喷涂，涂层均匀，具有抗大肠杆菌、金黄色葡萄球菌性能，抗酸碱、耐腐蚀、耐褪色等特性。床体抗冲击冲击器重量≥25kg，从床体上方180mm的高度,使冲击器自由掉落至床体上≥20 次, 在施加载荷后床体的任何部件都无松动、断、无任何危险出现。
②喷塑前床体采用新配方环保节能高效表面除油除锈新工艺，产品在长期使用过程中不会因为其他原因而导致生锈。

③ 引流挂钩≥4个。
9、传动装置：
①保护螺管耐刮擦性。
②摇杆螺杆采用优质碳素钢挤压成型，摇杆螺母采用QT500 高硬度球墨铸铁材质制造，其有自润滑功能，达到耐磨、轻便省力、使用无噪音。
③摇杆传动关节件采用全钢件，具备双向过盈保护装置。升降系统耐用性疲劳测试: 整床标准载荷情况下保证使用省力、摇动顺畅，并有到位保护功能。并具有ABS防尘罩。使用次数≥ 60000次。
10、床脚采用 50×50×≥1.2mm 优质冷轧型材焊接成型，采用 5寸静音脚轮，单只动态载重≥75kg，刹车横向稳定性，不倾翻，剪切强度≥2.5MPa，负重过门槛脚轮可负重≥100kg，行走 10KM 脚轮可负重≥100kg，碰撞≥5000 次障碍物，无变形和损坏。
11、床面动态载荷≥250KG，静态载荷≥400KG。背板承重≥150kg。
▲12、输液杆：采用优质不锈钢管，底管≥φ22mm，上管≥φ19mm，手动调节；挂钩采用四钩式设计，方便患者使用，不使用时可收藏于床下引流挂钩。单个挂钩承重≥2kg。（提供带有CMA及CNAS的检验报告）
13、餐桌板：每床配备餐板一个，餐桌板与床可分离，可放置在护栏上，ABS材质，可伸缩。
▲14、床垫：
①厚度≥8CM，半棕半棉，环保级棕片，高弹海绵，面料防水，防滑，透气抗菌，内芯为高密海绵（提供海绵各成分物质符合标准的检验报告）和优质棕丝（提供按检测出具的甲醛释放量≤0.050的检验报告）。
②床垫外套采用涤纶针织复膜布，符合涤纶针织复膜布三项检测: 机织面料通过软垫家具材料的抗香烟燃烧测试床垫面料材质抗细菌滋生，除菌率(大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌≥99%)（提供抗菌和抑菌效果带有SGS、CMA及CNAS标志的等级检验报告）。
③床垫所用面料海绵椰棕的防霉性、阻燃性检测报告（提供带有SGS、CMA及CNAS标志的等级检验报告）
15.床头柜：
①外形尺寸≥480mm（L）x 480mm（W）x 760mm（H）。
②ABS材质，柜面为304不锈钢材质镶嵌而成，一抽一柜，带餐板、带双边毛巾挂架、水壶座、手提袋挂钩、结实、耐用。
③三层结构，具有灵活伸缩拉板，有预设的杯子及温度计放置凹糟。
	
	
	
	

	2
	总价
	
	
	人民币（元） 小写：             大写：


货物参考图片如下：

[image: image1.png]


   [image: image2.jpg]



说明：1、本次采购设有限价，不能超出，否则投标无效。

2、以上货物要求均须满足，带“▲”号的为重要要求，须按要求提供相关证明材料，否则投标无效。
3、以上货物要求如表述不清或错误的，以满足医院实际需要为准。如出现某一产品特定或独有要求，则不作强制性要求，须提供证明材料。

4、以上货物要求的投标响应情况需投标人自制表格，如无响应表，则投标无效。
报价公司（盖章）：
(地址:                      .)

      联 系 人：            手 机：   
2026年    月   日



