2016年下半年新增设备采购公告

    为满足业务发展需要，我院需公开采购除颤仪、心电监护仪等设备（具体采购设备名称、数量、要求附后），请具备资质的单位踊跃报名参加投标。具体内容如下：

报名单位需提供《医疗器械经营许可证》、《企业法人营业执照》、《税务登记证》、《医疗器械生产企业许可证》、《医疗器械产品注册证》、《产品授权书》复印件并加盖生产企业和投标单位印章,销售人员身份证复印件和法人委托授权书等相关资料（《产品授权书》可以最迟在供货验收时提供）。

二、报名时间：2016年10月10日8时至10月15日11：00时止。

三、报名地点：药剂供应楼二楼（4号楼）设备物资科

四、联系人：黄主任

五、联系电话：0556-7814010 

六、招标文件及招标时间：招标文件发售和招标时间另行通知。具体以电子邮件为准。

七、其他事项：投标报名单位必须具有二甲以上医院经营履历，同时招标人将依据招标公告规定的内容和投标人提供的证明资料对投标人的财务状况、管理水平、技术水平、售后服务、公司的实际经营状况、产品的市场使用情况等进行审查，经综合评审后做出决定，确定投标单位投标资格。

                                       宿松县中医院

                                   2016年10月10 日

 附:具体采购设备名称、数量、参数要求
一包：除颤仪1台（预算价4.1万元）

1、除颤模式：标配手动，同步，AED模式

2、AED模式：标配带语音提示功能。

★3、功能：具有除颤、心电监护、起搏功能。

4、应具备升级功能，且具有呼吸末CO2和血氧饱和度功能，用于插管或非插管患者。

★5、除颤技术：波形及能量应符合国际指南标准；即需有智能化低能量双相波的除颤技术，最高能量《200焦耳。

6、中文菜单，中文键盘，中文语音提示。

7、屏幕≥5.6英寸高分辨彩色液晶显示屏。

★8、屏幕通道数：两通道，可显示连续心电图或心电图＋SpO2。

9、除颤手柄带接触病人指示灯。

10、电池：电池需2小时内充满电，并配置一块锂电池。

11、具有开机自检和手动检测，确保正常使用。

12、能存储和传输病人参数实时波形和数据，并能够提供回放分析软件用于事后总结和分析。并提供打印机。

13、原装进口或国产一线知名品牌。


二包：心电监护仪1台（预算价5万元）

★1、一体化监护仪，可用于监护成人、小儿、新生儿患者。通过欧盟CE认证、美国FDA认证，SFDA认证、主机采用彩色TFT屏幕，屏幕尺寸≥10.4英寸，屏幕分辨率≥768×1024；支持外接屏幕；波形显示≥10道。
★2、监测参数：标配心电、呼吸、血氧饱和度、无创血压、脉搏、双通道有创压。可选配意识深度监测BIS、麻醉气体AG、微创血流动力学监测PiCCO2、肌松NMT、脑电EEG、无创心排量ICG等高端参数监测功能；所有监测参数均为模块化设计，要求提供产品注册证验证以上参数。
3、标配3/5导联，可选配升级至12导联。具备ECG多导同步心律失常分析；心律失常分析种类不少于23种，支持房颤分析。
4、支持实时全通道ST段分析，通过图形化的方式动态实时观察ST段变化。
5、血氧监测采用软指套式，可显示PI血氧灌注指数，有效反映血氧监测部位信号及末梢灌注情况。
6、支持血氧饱和度、无创血压监测同侧测量。
7、无创血压监测采用专利技术，具备多重压力保护功能，同时可以选择初始充气压力，提升测量的准确性和患者的舒适性。
8、血压袖带采用防水材料，一体式设计，支持洗衣机清洗。
9、系统功能： 支持中/英文字符和条码扫描枪输入，具有三级声光报警，参数报警级别可调，具备报警集中设置功能。
10、系统功能： 支持中/英文字符和条码扫描枪输入，具有三级声光报警，参数报警级别可调，具备报警集中设置功能

具备120小时趋势图表，48小时全息波形，100个报警事件，100个心律失常，1000组无创血压测量的存储与回顾功能。
11、基本监测模块可升级转运监护，能够实现多项参数的独立监测，配有≥5英寸触摸显示屏幕，锂电池供应时间≥5小时。
12、可通过有线、无线方式联入中央监护系统，可通过连接模块将麻醉机等设备信息集成在监护仪上显示。
13、可选配内置三通道热敏式记录仪或外接打印机，记录仪不占用监护仪主机插槽位。
14、安徽省内设有厂售后机构，提供营业执照及售后人员证。件，保证售后及时性。
15、提供安徽省内三甲医院同系列产品合同复印件10份。
三包：空气消毒机3台（预算价1万元）
1、★壁挂式/等离子；具备动态功能：设备可在人机共存的环境中使用，且不生成二次污染物。 

2、持续工作2小时，可使100m³以内房间空气中的自然菌的消亡率≥98.56%，达到消毒合格要求。

2、设备持续工作2小时，可使100m³房间中的空气洁净度从百万级降到十万级。

3、除烟雾、除异味：多级过滤装置+等离子体，对烟雾、甲醛、氨、苯等有害气体具有良好去除能力及负离子清新空气

4、提供手动、自动、定时三组工作模式供用户自用选择。

5、五组程控，00:30~24自由设定开机关机时间。

6、操作简单，大尺寸LCD高清数字动态液晶显示、触摸式按键操作、遥控距离可达 7 米。

7、风速档位可调，由用户自由设定。

8、使用寿命长、无耗材：降低使用维护成本。 

9、设备持续工作2小时，可使100m³以内房间空气中的自然菌的消亡率≥94.51%，达到消毒合格要求。

10、★适应范围≥100m3

11、噪音≤50dB

12、★循环风量≥900m3/h

13、臭氧残留量<0.05mg/m3

14、安装方式：壁挂式

15、等离子体密度大于4×1017m-3

16、等离子体发生器寿命大于等于30000小时

17、三种模式可选，手动、自动、定时

18、除烟雾、除异味、除甲醛等有毒气体，负氧离子清新净化空气

19、有工作累计查询功能

20、智能故障报警提示

21、★需要提供：等离子体消毒机需提供杀菌效果检验报告、电器安全检验报告、安全性评价报告、等离子体密度检测报告、等离子体寿命检验报告

22、★省级疾控中心出具的对产品的检验合格报告达到消毒规范许可标准。

四包：铅衣系列（具体预算以单价为准）

1.材料：多种重金属（锡，铅，铯等）粉末混合微粒及多层重叠技术压制而成。

2.铅当量：双面连体防护服正面每片防护层当量都应达到0.25mmpb，重叠部分应达到0.5mmpb；背面0.25mmpb。

3.型号规格适合身高：L适合身高175cm左右，体重在70KG左右， XL适合身高180CM左右，体重在80KG左右。      特殊尺寸可订单，需提供使用者身高、体重、三围数据。

射线防护围脖：单层提供：0.50mmpb

射线防护短裤：铅当量：0.50mmpb

射线防护帽：  圆帽式 铅当量0.50mmpb

4.提供相关彩页（需在提供型号上打勾著注明）。
5.具体名称如下（具体型号、数量以实际选用为准）：

	名称
	单位
	数量
	预算单价（元）

	双面连体防护服
	件
	6
	7000.00

	射线防护短裤
	件
	3
	2000.00

	射线防护围脖
	件
	6
	1400.00

	射线防护帽
	件
	2
	1400.00


备注：进口品牌、优秀国产品牌不限，也可提供两种报价方案。供现场选用。

五包：电摇单元床（具体数量根据临时更新需求确定定，预算单价1.6万元/张）

★（一）、总体要求：

满足ICU、各病区抢救室临床需求；

规格尺寸满足医院目前病区电梯进出（自行实地测量）。

3.产品质量稳定，维修方便，出现质量问题时，2小时内到场解决（需提供相关证明如以往与业绩证明等，在用品牌优先）。
（二）、主要配置：

1、病人操作板 

2、PP床头尾板 

3、踏板式中心制动万向脚轮

4、蓄电池

5、安全电压电机（进口）

6、阻尼升降护栏，可上下定位 

7、塑料防撞轮 

8、具有可选配拍片功能 

9、具有可选配不锈钢升降输液架 

（三）、技术参数：

总长度：≦2180mm 

总宽度：≦1mm

总宽度（护栏收起）：≦930mm 

床面高度：490mm 

床面板尺寸： 1930×900mm 

背部升降：0°～≥60° 

腿部升降：0°～≥40° 

电机参数：额定电源： 220v 230w ，50hz；电机防护等级： Ⅰ类b型 ；进液防护等级：IPX4

注：

    以上要求可能涉及某产品的极个性化描述，均不作为对投标产品的特定要求，但投标产品的共性技术指标、功能、方便实用性等，不得低于上述要求。

