附:具体采购设备名称、数量、参数要求

一包：红外线治疗仪2台（预算价7.6万元）

1、一体推车式主机，≥7寸液晶显示屏，配置1套治疗头；

★2、主要参数①光源：进口红外卤素光源，非低成本LED；

             ②主要治疗光谱波长：0.6～3.4μm，包含可见红光与近红外光；

3、治疗头最大输出光功率：30W；

4、治疗头出光口光斑直径Φ：≥120mm；

5、光功率调节功能：可在最大光功率的10%～100%间分十档可调；

★6、治疗头调节支臂：阻尼式，长度≥80厘米，立体三维360度可调，操作方便快捷；

★7、3种治疗模式：具有连续、间歇、振荡3种输出控制模式；

（智能）振荡模式下:治疗光不间断输出，强弱变化自动调节，光能量不累计，避免烫伤，更安全；

高功率:抑制，镇痛止痛，消炎。

低功率:激发，消肿，促进代谢和生长愈合。

高低功率组合作用，治疗效果更佳（技术专利）。

8、振荡模式下可按治疗需要任意调节振荡功率变化区间，针对性治疗，增强疗效；

9、治疗时间控制功能：可在0～60min之间调节；

10、间歇模式下时间控制功能：通、断时间可在1～9s之间分别调节；

11、治疗过程中可根据临床需要调整光功率参数、输出控制模式和间歇时间参数；

12、液晶显示，实时可见治疗参数及动态变化；

13、具有参数设置记忆功能；

★14、安全保障：具有治疗头实时控温功能和温度显示功能。振荡模式治疗下，红外光治疗头表面温度≤60℃，即使误触也不会引起烫伤（需提供产品检验报告、说明书或其他相关资料佐证）；

15、可显示设备累计使用时间；
★16、产品拥有国家级技术发明专利证书、ISO9001、ISO13485认证证书，入选治未病推荐目录等（需提供发明专利证书及详细证明材料）。
二包：防褥疮静态床垫3张（预算价4.8万元）

一、用途：用于术后或长期卧床的患者预防褥疮

二、技术参数：

1、结构组成：

产品由若干气室及气道组成；

气室采用静态空气技术—重新分配压力，降低组织剪切和摩擦，非电，设计更安全，合理；

空气通气道：空气自由流通，温度和湿度可控。

2、防褥疮原理：

采用多点支撑X-90°材料结构，保证床垫体能均衡支撑，分散人体体压，从而达到预防褥疮的效果；

具有良好的防压功能,落球回弹率为≥50%,以保证床垫的人体对床垫长期抗压性，从而保证床垫使用寿命。

3、耗电：

非电源，无需充电，安装即可使用。

4、甲醛含量：

甲醛含量为ND(ND=未检出)。

★5、透气性：
采用双针床经编机一体编造而成无节点拉网状结构的3D网布；

具有良好的透气性：20cm2平均结果为≥2698mm/s。

★6、抗菌/消毒：
外包层附含三防整理剂。

具有良好的抗菌效果，其金黄色葡萄球菌抗菌率≥99.9%、大肠杆菌抗菌率≥99.9%，白色念珠菌抗菌率≥99.9%。

7、防污功能：

外套具有具有良好的抗污和防水性，使床垫保持整洁。

8、资质文件：   

产品具有国家认可检测结构提供的检测报告；

产品通过一类医疗器械产品备案。

三包：电动起立床2张（预算价3.6万元）
1、电源：：AC220V；频率50Hz。

2、额定输入功率：120VA

★3、控制方式：手柄点动控制

4、床面尺寸：1780×620mm

★5、床面高度550mm

6、外形尺寸：2050×840×830mm

7、起立角度：0°～90°（允差±5°）可调，通过角度调节装置可改变人的身体姿态（可以由0°（卧姿）逐渐变化为90°站姿）

8、脚踏板上下调整角度：-25°～25°可调（允差±2°）（相对水平向上为正）

脚踏板内外调整角度：-30°～30°可调（允差±3°）
脚踏板分开单独可上下、左右角度调节，根据不同的脚踝关节的角度进行康复训练使患者有更舒适的脚位。

★10、产品通过（NQA）CE认证；

11、公司通过环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证。
四包：上肢CPM机1台（预算价1.05万元）

1、关节角度活动范围：0°—125°，允差为±5%

2、关节角度变化速度范围：0.9°/s—3°/s，允差为±5%

3、电源参数：a.c. 220V±22V，50Hz±1Hz

4、额定输入功率：45VA

★5、运行时间：0-240 min，步进10min，时间允差±1min

6、LCD 背光屏幕液晶显示，数据清晰

7、运行角度、速度和时间均可控制和显示

8、通过简单的支架变换，可以对患者的肩、肘关节进行运动     

9、手控器可控制停机，安全可靠

10、提供医疗器械注册证

五包：医用手术头灯1台（控制价4.5万元）

★1、超亮K-LED头灯，光斑均匀，提供高效同轴照明。 

★2、高达34000Lux明亮的光强度。

3、液晶头灯的亮度是其它液晶头灯和传统头灯的两倍多。

4、简洁超轻设计，简洁设计确保焦点清晰且无障碍同轴照明。

5、液晶头灯仅重50克，长时间佩戴不会疲劳。

6、光强度可自定义连续调节，特殊涂层可保持最佳亮度时有效防止光反射。

7、可连接交流电源或便携式电源。

8、便携式充电锂电池的应用，确保操作6小时。

★9、超亮LED头灯，多涂层的光学系统可提供最大亮度。

10、可调式视角，可视范围更广。 

11、便携式或固定主线电源。

12、多涂层光学系统提供最大亮度。

13、可选式黄光过滤器能够滤掉蓝光，防止复合材料的过早硬化

14、色温：6,000K 

★15、LED使用寿命：1W超高输出，LED额定寿命为50,000小时 

16、光斑尺寸：420mm工作距离时 ，光斑大小80mm

17、倾斜角度:针对每项检测其偏角均可独立连续调节 

★18、变阻器:便携头戴式 ,也可使用眼镜式

19、光强度控制：0-100%

20、德国原装原厂制造


六包：18导连动态心电图机1台（控制价5万元）
18导动态记录器技术参数
	序号
	名称
	技术参数

	1
	重量
	≦110g（带电池）

	2
	★供电方式
	可充电锂电池，标配2块,可以无线充电

	3
	常规采样频率
	≥6000Hz

	4
	起搏采样频率
	≥16000Hz

	5
	★导联方式
	9电极威尔逊数字化导联体系

	6
	记录时间
	≥24小时

	7
	记录器存储容量
	大于等于8GB

	8
	标准灵敏度
	10mm/mV,误差范围±5%

	9
	输入回路电流
	各输入回路电流不大于0.1μA

	10
	输入阻抗
	输入阻抗高于16MΩ

	11
	最小检测信号
	能检测10Hz、20μVp-p偏转的正弦信号

	12
	噪音电平
	折合到输入端的噪声电压不大于30μVp-p

	13
	耐极化电压
	加±300mV的直流极化电压，灵敏度变化不大于±5%

	14
	共模抑制比
	不小于89dB

	15
	幅度频率特性
	0.67Hz-40Hz（＋0.4 dB、－3.0 dB）

	16
	低频特性
	时间常数不小于3.2S

	17
	通道间干扰
	显示记录幅度不大于0.5mm

	18
	记录盒特征
	支持断电续采

记录时长无限制

内置心电算法

	19
	设备运行方式
	连续工作方式

	20
	数据回放
	SD卡连接读卡器通过计算机的USB口进行回放


二、18导动态心电分析系统参数
	序号
	模块名称
	详细技术参数

	1
	数据库模块
	病例特征引擎：支持病例自定义条件分类

病例搜索引擎：支持多条件、模糊查找

病例复制：支持患者基本信息复制功能

批量导入：支持病例批量导入功能

批量导出：支持病例批量导出功能

托盘式最小化：支持分析系统最小化到托盘

	2
	分析模块
	★智能全导联预分析：支持最多18导同步预分析功能，并自动排除干扰导联及无信号导联

自定义参数预分析：支持预分析R波及干扰波的预设功能

预分析清空：支持清空分析数据功能，满足教学要求

房扑/房颤分析工具：小时散点图及时间散点图功能

	3
	模板模块
	★全模板瞬时叠加（FTTM）：提供所有聚类模板“0”延迟同步叠加功能，瞬时可查看所有模板同步叠加情况

重聚合：支持18导任一导联重新聚合功能，每一次聚合系统均自动进行一次运算

模板匹配调节轴（TPAS）：支持聚类模板精细化分类调整功能

蓝钉：人工编辑后的心搏以蓝色图钉标识，不再参与后续重分析过程
选段重分析：支持任意选段重分析功能，并支持此选段参数自定义设置

直方图：提供间期及间期比直方图，并支持直方图滚动选取，以及直方图多选功能

Lorenz散点图：支持散点图圈选（或框选）编辑功能

多导联显示：每个事件窗口最多可显示3个导联

智能排序：支持事件窗口内心搏排序功能，并根据不同事件类型提供不同排序方式

素描绘图引擎：绘图方法采用素描式，极易找出不同形态的心搏

	4
	事件模块
	智能事件：提供最快心率、最慢心率、最长RR间期、最短RR间期默认送入打印队列，且系统自动筛选无干扰、无心率失常的最佳片段；事件提供多种排序方式

留图痕迹：支持预留片段图标记功能

特殊事件识别：支持间位性室早、室性加速性、室性逸搏、房性加速性、房性逸搏、疑似阻滞事件识别

ST段瞬时扫描：支持ST段自定义定标，趋势图随定随改变

瀑布图：提供同步18导P波、T波方向及幅度查看

	5
	高级模块
	HRV：提供心率变异时域和频域功能

心率震荡：提供心率震荡功能

T波电交替：提供T波电交替功能
（连续）心率减速力：提供（连续）心率减速力功能

心率加速力：提供心率加速力功能

QT、QTc离散度：提供QT、QTc离散度功能

睡眠呼吸：提供睡眠呼吸功能

体位监测：提供体位监测功能

	6
	报告模块
	首页自定义：提供报告首页样式及内容自定义编辑功能

智能结论：提供可编程式自动结论，并具有逻辑功能

打印导联切换：提供在报告模块下，切换片段图显示导联数量功能，并支持同时应用至全部片段图

多类型电子版报告：支持生成电子版报告（PDF、XML、JPG、PNG、BMP、GIF、TIG、RAW）功能

	7
	设置模块
	自定义编号：提供自动编号规则自定义功能

自定义存储路径：支持数据存储路径修改功能

自定义打印：支持打印颜色、打印内容自定义功能

自定义配色：支持配色方案自定义功能，并预设两种配色方案

信息化设置：支持网络化动态心电设置功能

	8
	其他
	全局撤销：支持全局撤销功能，最多可撤销5步，包括对预分析的撤销

智能联想：修改前一个心搏的类型，之后的心搏类型智能识别
网络化报告：支持报告网络化传输，提供与HIS、PACS、EMR等系统平台对接功能

特征性独立起搏通道：通过颜色区分不同起搏心腔，便捷直观

可以兼容同品牌的12导联动态心电分析系统

	9
	硬件
	品牌电脑和黑白激光打印机


七包：椎间孔镜器械一批（预算价9.9万元）

1、尖头插入针：规格≥3.0mm，工作长度≥177mm；球头手柄直径≤50mm，精准定位保护神经，去骨能力强，有外壳保护，支持单手操作360°旋切；数量：1套

2、4mm骨钻：工作长度≥200mm，外径≥4.0mm，内径≤1.0mm，具有阶梯旋转钻和神经保护端头，带引导，快锁球形手柄设计，支持单手操作360°旋切操作；数量：1

3、6mm骨钻：工作长度≥200mm，外径≥6.0mm，内径≤1.5mm，具有阶梯旋转钻和神经保护端头，带引导，快锁球形手柄设计，支持单手操作360°旋切操作；数量：1

★4、7mm骨钻：工作长度≥200mm，外径≤7.0mm，内径≤1.5mm，具有阶梯旋转钻和神经保护端头，带引导，快锁球形手柄设计，支持单手操作360°旋切操作；数量：1

★5、8mm骨钻：工作长度≥200mm，外径8.0mm，内径≤1.5mm，具有阶梯旋转钻和神经保护端头，带引导，快锁球形手柄设计，支持单手操作360°旋切操作；数量：1

6、球头手柄：球头直径≥65mm，内径≥8.0mm，带快速锁合装置，手柄支持单手操作360°旋转操作，增强扭力；数量：1

7、扩张器：工作长度≥210mm，外径≥6.4mm，内径≤1.8mm，前端钝头锥形，能温和地扩张软组织与肌肉；数量：1

8、扩张器：工作长度≥190mm，外径≥3.0mm，内径≤1.0mm，前端钝头锥形，能温和地扩张软组织与肌肉；数量：1

八包：超声骨刀1台（预算价4.2万元）

1、全国首创超大触控式人机介面，面板提供多种模式功能选择 

2、LED 光纤手机握柄采自然光光源提升良好能见度,使手术过程更安全更精准 

3、有线 / 无线脚控开关更灵活控制手术操控 

4、特殊锤切安全模式更大大提升更易于坚硬组织切削，涂氮化钛金属工作刀头更坚固耐用。

5、临床应用范围 

（1）骨外科手术 

（2）上颚窦提升手术 

（3）牙周手术 

（4）根管手术 

（5）齿科矫正手术 

6.规格( 技术参数 )： 

输入电源 115V ±5% ～50/60Hz 30VA

230V ±5% ～50/60Hz 30VA

工作频率 26KHz～32KHz

蠕动流量 outputs 25-100 ml per min

尺寸 20cm(L) x 36cm(W) x 11cm(H)

支架尺寸 45 cm

重量 4 Kg

光纤带灯手机线 250cm

脚踏开关线 250cm

工作环境温度 0℃～60℃

湿度 10%～90% (non-condensing)

运输及储存环境温度 0℃～60℃

湿度 10%～90% (non-condensing)

气压 8601～060 hPa

7、配置清单

（1）、2支光纤手柄

（2）、工作尖一套(8支)

（3）、工作尖消毒盒一套

（4）、蓝牙脚控开关一套

九包：热凝牙胶充填机1台（预算价3.2万元）
★协热器部分和回填牙胶部分均为无线分体式设计，方便操作；都要满足1500、1800、2000、2300四个工作模式；

协热器部分：

充电式，充电所需时间（2～3个小时），使用寿命长（可充电500次）；第次充电可连续工作80分钟，平均12周充一次电即可；

电量及温度LED屏幕实时显示；温度误差不超过10%；

★设有两个加热开头，方便左右手的操作；

按键经久耐用；

★加热至设定温度只需2秒钟，10秒钟即可冷却；11种不同型号、锥度的工作尖可供选择；

工作尖六孔设计，可多角度旋转。

工作尖为软性，能够进入细弯根管进行操作，并且避免了因工作尖过硬造成的根管折裂；

体积小，手感好；

电池：锂电池 3.7V

电源：100～240V / 50～60Hz, DC 12V, 850mA.

工作温度：0℃～45℃.

贮存温度：-20℃6～0℃。

回填牙胶部分：

★30秒内加热到指定温度；

充电电池，所需充电时间（2～3个小时），使用寿命长（可充电300～500次）每次充电可连续使用120分钟；

电量及温度LED屏幕实时显示；

★纯银工作尖可3600旋转；

注压牙胶需要有软、普通、硬三个规格，满足不同医生的需要。

电源：100～230V / 506～0Hz, DC 12V, 850mA 

工作温度：0℃～45℃.

贮存温度：-20℃～60℃。

配置部分：

工作尖：3支

银针  ：6支

针头保护套：5个

牙胶子弹：  1瓶

十包：根管诊断仪1套（预算价1万元）

用途和要求：用于牙髓活力测量和牙根管长度测定功能。

技术参数

1、独特根尖狭窄区域图像放大显示；
2、亮度可调；
3、实时显示锉在根管中的运动轨迹，预先校准数据；
4、带牙髓活力测量功能；
5、采用铝合金外罩；
6、LIMH充电电池，电量充电显示；
7、可以选择与PC界面在外接显示器上展示锉的运动轨迹；
8、超轻便携：超小的体积、超轻的重量，便于医生放置；
十一包：自动气血止血带1台（预算价0.86万元）

性能要求：

1、单通道、立式、豪华型设备，适合所有医院使用；
2、优质不锈钢外壳及特殊处理的铝合金面板；防高频干扰，金属外壳，全屏蔽。　 　　

★3、进口核心零、部件；

★4、采用高档翡翠绿LED显示；

5、市电断电时自动转为内部电池供电，内部电池采用全封闭、阀控式免维护电池；内部电池供电时机器能正常工作3-4小时；
6、手术后止血袖带脉动放气减压--能防止病人心、脑突然缺血； 　　

7、不同时间段不同声效报警,提醒操作者；

8、可自动保存上次手术运行时间、压力参数,以备下次参考；       

9、精密插拔式接口。 
技术参数： 

1、压力设定范围：0～70KPa　 　　

2、初始冲气时间：≤60秒

3、时间设定范围：0 ～120分钟 　　

4、压力稳定精度：±3KPa

5、额定输入功率：40VA

6、电       源：AC192--242 V，50Hz  DC 12V

7、在正常工作状态下，噪音不大于55db
十二包：2D高清影像工作站（预算价8万元）

★1、正版苹果操作系统MAC OS 10.10.5

2、一体化设计，触控屏，无线键盘鼠标套件

★3、美国专业HD - SDI采集卡分辨率（1920*1080）60帧率

4*、可存储至少180小时的手术录像

5、可保多种不同的录像参数模式，以便快捷选择

6、录像时监视换面与内镜显示器同步，无延时拖尾现象

★7、采用高清显示屏10.1寸全高清液晶触摸显示屏

8、全屏高清晰，可回访拍照剪辑，可同步录制音频信号

9、内置USB 3.0端口4个；1个 千兆网口；DVI\HDMI输出端口

10、具备反交错功能，无锯齿现象

11、1T硬盘存取

12、支持3D显示


13、支持远程会诊

14、支持报告输出

15、支持外接存储录制

16、和医院现有蛇牌腹腔镜系统完全兼容。
