附:具体采购设备名称、数量、参数要求

一包：床旁监护仪10台（预算价15.2万元）

1：监护仪外形结构：
1.1 床旁便携监护仪,配置提手,方便移动 
★1.2 >=8.4英寸彩色LED背光液晶显示屏，彩色高分辨率达800*600
1.3 整机无风扇设计，为科室提供更安静的治疗环境
2：监测参数：
2.1 配置3/5导心电（ECG），呼吸（Resp），无创血压（NIBP），血氧饱和度（SpO2），灌注指数（PI），脉搏（PR）和双通道体温（Temp）参数监测
2.2 支持多导同步心电信号分析心电监测技术
2.3 心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s、50 mm/s 

★2.4 提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段和ST参数的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看
2.5 支持不少于20种心律失常分析,包括房颤分析,满足心电监护临床应用
2.6 支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果. 

★2.7 提供QT和QTc的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿
2.8 支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，提供SpO2,PR和PI灌注指数的实时监测
★2.9 无创血压监测提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，满足临床应用
2.10 无创血压监测适用于成人，小儿和新生儿，通过三类注册认证
2.11 无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg
2.12 提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。

3：系统功能：
3.1 支持中/英文字符输入
3.2 提供一键操作实现报警限自动设置功能，根据病人个体的生命体征测量结果快速设定报警限值
3.3 支持选配升级临床评分系统，如MEWS（改良早期预警评分）或者NEWS（英国早期预警评分）
★3.4 具有无线WIFI功能模块，可通过无线方式连接我院现配置迈瑞中央监护系统。

4.安全、认证与商务条件
4.1：监护仪制造厂家的注册资金不低于5000万元
★4.2：监护仪入选中国医学装备协会优秀国产医疗设备产品目录。
★4.3 安全规格：ECG, TEMP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。
5.质量及售后服务承诺
5.1 以上所有参数，预中标后，可以提供样机进行功能演示。
5.2 主机质保≥2年，附件质保6个月；省内设有厂家分公司
二包：除颤仪1台（预算价4万元）

1、国产知名品牌多功能除颤监护仪，具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，可选配体外起搏功能。
★2、彩色TFT显示屏≥7英寸, 分辨率640×480，最多可显示通道监护参数波形，有高对比度显示界面。

3、整机带电极板、电池的重量不超过6.5kg。

★4、除颤采用双相指数截断波技术，最大能量达到360J，具备自动阻抗补偿功能。
5、手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可在除颤手柄上直接完成能量调节、充电、放电操作
6、体外手动除颤能量选择支持21档可选。
★7、快速除颤，可达到开机2s，充电至200J只需3s，心电波形基线恢复2.5s。

8、可选配体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备慢速起搏功能。

9、配备5导ECG监测，心电波形显示时间不小于16S。

10、可充电锂电池，支持100次以上360J除颤或3小时心电监护。

11、具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。

★12、成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片。
13、支持中文操作界面、AED中文语音提示。
★14、可选配CPR辅助功能，可指导CPR操作，符合2010国际CPR指南要求。
15、50mm记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s。

16、可存储24小时连续ECG波形，72小时全参数趋势回顾，180分钟录音。数据可导出至电脑查看。
★17、可连接中央监护系统，将监护信息和除颤信息传输到中央监护系统存储管理。

18、关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于150J）、屏幕、按键检测。

19、具备优异的抗跌落性能，裸机可承受0.75m跌落冲击。

20、具备良好的防尘防水性能，防护级别IP44。
★21、为保障良好的售后服务，产品生产厂家在安徽省内需设有分公司，及时响应售后服务需求。
三包：呼吸机2台（预算价8.4万元）

主机部分：

适用于急救车、急诊室、内外科急救室、院内转运、等多种场合。

结构紧凑、方便携带，专为急救、转运设计，提供波形及多种参数监测

驱动方式：气动电控

通气方式：容量控制
内置电池：不小于6小时供电

可提供移动转运式、固定式不同解决方案

呼吸模式和通气参数可一步设置

内置流速传感器

内置空氧混合器

★旋钮式调节方式，调节快速，赢得急救时间，避免按键式操作耽误抢救时间；

配备多用途挂架，方便急救、转运携带

可配备吸痰套件

可配备吸氧套件

主机显著位置上有呼吸机使用提示卡，方便医生迅速进入使用状态

整机采用橘黄色，符合急救设备的要求

参数设置部分：

通气模式：A/C、SIGH、SIMV、SPONT
具有Manual手动通气功能
潮 气 量： 0～1800ml
呼吸频率：4～99bpm

吸 呼 比: 2：1、1：1、1：1.5、1：2、1：3、1：4
具有反比通气功能

★压力触发灵敏度：-20cmH2O ～ 0cmH2O

压力上限：20～80cmH2O

压力下限：0～20cmH2O
氧浓度：范围为48%～100%，连续可调
报警静音：不大于120秒

窒息后备通气功能

监测参数部分
潮气量、分钟通气量、峰值压力、总计呼吸频率、触发显示、交流供电指示、直流供电指示、充电指示、电池电量监测监测波形：液晶显示，气道压力时间波形监测

报警参数部分

气道压力上限、气道压力下限、窒息、交流电源断电、电池电量低、气源压力低报警，

电源

具有多种电源方式，方便使用。

交流电源100 V to 240 V, 50/60 Hz，

直流电源 DC 12V, 1.5A，

内置电池、可配置车载电源

产品标准

具有美国FDA或欧盟CE认证

通过国家权威机构的环境测试，适用于各种恶劣环境

★通过盐雾试验和振动试验，且提供相关证书

多CPU设计，即使屏幕损坏，呼吸机依然工作；

 7 / 7
 7 / 7

