附:具体采购设备名称、数量、参数要求

一包：四肢联动康复训练仪1台（预算价7万元）

1、适用范围：适用于改善偏瘫患者肌力，维持关节活动度，改善偏瘫患者综合运动功能，促进偏瘫患者运动功能恢复；在多通道功能性电刺激模式下效果更显著。

2、产品组成：中央控制系统（CPS系统）、动力驱动系统（MOTO系统）、脉搏血氧检测反馈系统（POS系统，选配）。

3、主要功能：踏车传动机构作为动力驱动系统（MOTO系统）的载体以椭圆（踏步）运动模式对患者上肢或下肢同时进行功能训练，具备健侧带动患侧、一肢带动三肢的功能。
4、治疗模式：主被动模式，训练在主动、助动及被动三种方式下运行，依患者肌力自动调整，无缝切换。

5、时间设置：可以预设时间，范围为0~120min，主界面可现实为正计时或者倒计时。

★6、操作与显示：10吋抗菌真彩触摸感应式PAD点触操作，转速、距离、阻力、功率、血氧、脉率、时间等主要参数实时显示可调；内置情景互动软件，搭载单车游戏界面，实时显示患者左右平衡状态，改善患者注意力，增强训练效果。
7、治疗期：整个治疗期分为预热期、主动期、放松期、被动期。

8、踏车参数：
8.1、电机转速：15~55r/min可调；
8.2、助力扭矩：1~29Nm可调；

★ 8.3、阻力扭矩：1~25Nm可调，最高可达25Nm。

8.4、急停开关：当出现紧急情况时，按下急停开关，可立即停止工作，保护患者免受损害。

★ 9、设备具有脉搏血氧监测反馈功能（“脉搏血氧仪”为选配件）。

10、座椅可双向90度旋转，方便患者安全上下。

★ 11、升级方式：可以增配同品牌多通路功能性电刺激器（FES升级包），升级为同款型的FES系列康复踏车。升级产品让患者更好的进行主动积极的治疗，达到“任务导向性重复训练”对功能恢复的效果。

12、CMD颁发的、针对本产品的ISO13485:2016和ISO9001:2015《质量管理体系认证证书》

★ 13、提供具有自主知识产权的软件著作权（含：计算机软件著作权登记证书、软件产品登记证书）。

★14、质保≥2年。
二包：经颅刺激治疗仪1台（预算价7万元）

1、治疗体磁感应强度：1档： 6-10mT      

                     2档：11-19mT

2、治疗通道：两路输出，每一路独立工作，可同时治疗2个人

3、治疗频率：1 Hz、5 Hz、10 Hz、15 Hz、20 Hz、30 Hz、40 Hz、50 Hz，输出波形为正弦波

4、治疗模式：11变频模式+8种定频模式+按摩功能

5、治疗帽：9个治疗体，其中一个大治疗头，8个小治疗头

6、磁治疗头震动模式：三种震动模式

7、控制方式：触摸屏

8、控制时间：5-95分钟任意可调

9、治疗帽各导线连接强度：可承受20N的拉力，允差±2N 

10、功率：最大功率100VA，误差±10% 

11、工作电源：AC220V±22V，50Hz±1Hz

12、主机质保≥2年
三包：经皮黄疸仪1台（预算价2.6万元）

1.检测方法：光反射式,绿、蓝光比较

★2.显示方法：三位数字液晶显示，mg/dl、μmol/l两个单位滚动显示，可进行2－5次平均值测试，错误数据可清除

3.测量误差：00～15±1 ，16～25 ±1.5

4.光源：氙闪光灯

5.电源：AAA1.2V×4镍氢充电电池组，每充足一次电能检测约500次

6.开启准备时间：小于3秒

7.重量g：约190（含电池组）

8.体积mm：161×53×30

9.充电器：输入220V 50Hz 3w，输出6.0V 300mA  DC

★10.校验盘：对白色屏（“00”）显示00.0或00.1，对黄色屏（“20”）显示20.0±1

11.使用环境：温度℃：5~40，相对湿度：≤90%，大气压力Kpa：86.0~106.0

12.电源：直流4.7 V~6 V

★13、仪器使用寿命≥6年，使用期限内除人为因素外终身免费维修

14、提供省内三甲医院使用客户名单及联系方式

★15、有本地化售后服务，响应时间1小时内到达现场，可以提供备用机

★16、质保期≥6年（尾款一年后付清）                 

电源

具有多种电源方式，方便使用。

交流电源100 V to 240 V, 50/60 Hz，

直流电源 DC 12V, 1.5A，

内置电池、可配置车载电源

产品标准

具有美国FDA或欧盟CE认证

通过国家权威机构的环境测试，适用于各种恶劣环境

★通过盐雾试验和振动试验，且提供相关证书

多CPU设计，即使屏幕损坏，呼吸机依然工作；

 4 / 5
 4 / 5

