附:具体采购设备名称、数量、参数要求
一包：脊柱内窥镜手术器械1批（预算价6万元）
总体要求；
★1、原装进口品牌
2、满足科室现有脊柱内镜使用
具体参数及数量要求
★1、镜下蓝钳 1把：直径≥2.5mm, 长度≥330mm，朝上开口，拥有过载保护。
★2、镜下髓核钳 1把：直径≥2.5mm，长度≥330mm，钳口上翘角度45°，朝上开口，拥有过载保护。
★3、镜下髓核钳 1把：直径≥3.0mm长度≥330mm，拥有过载保护。

★4、镜下弹簧钳1把：直径≥2.5mm，长度≥330mm，拥有过载保护。

二包：关节镜手术器械1批（预算价13.1万元）

1，无销钉设计，杜绝销钉脱落和器械松动现象。

2，器械为455精钢制造，具有良好的锋刃度和强度。

★3，渔夫嘴抓钳为缝线和组织抓钳为一体。

4 ，篮钳直径为3.4mm。

★5，剪线器剪断缝线后缝线尾端线尾保留＜3.2mm。

★6，篮钳刃口采用EDM（电火花加工）工艺，更大程度的保证刃口持久锋利。

★7，原装进口品牌。

	名称
	单位
	数量

	直篮钳
	把
	1

	缝合钩，直形，重复使用
	把
	1

	左弯篮钳
	把
	2

	右弯篮钳
	把
	2

	探针
	把
	2

	渔夫嘴缝线组织抓钳
	把
	1

	单眼线结推进器
	把
	1

	滑动缝线剪切器
	把
	1

	合计
	
	11


三包：中医头部熏蒸仪1台（预算价3万元）

1、电源电压：AC220V。

2、电源频率：50Hz。

3、输入功率：1200VA。

4、预热时间的长短取决于药液初始温度和加液量。

5、熏蒸温度：

a) 蒸锅容器温度：≤103°C； 

b)皮肤温度：＜50°C。

6、皮肤温度超过45°C时，有报警提示音。

7、熏蒸时间：时间可在1～35min内设定。治疗时间结束时，有提示音，加热装置自动断电，时间误差不得大于±30s。

8、防干烧功能：熏蒸仪蒸锅容器液位低于防干烧装置时，不能加热；并有提示信息。

9、安全保护功能：
a)  当蒸锅容器温度达到103℃时，第一路保护装置启动。
b)  当第一路保护装置失效导致患者皮肤温度升高至50℃时，第二路保护装置应启动。
10、工作时间：≥6H。

四包：电动颈椎牵引椅2台、神经肌肉电刺激仪1台（预算价3.1万元）

电动颈椎牵引椅参数
技术特点：
1、显示方式:液晶显示
2、采用CPU软件控制，功能键输入程序。

★3、具有自动检测、自动补偿、自动计时、自动报警等功能。
4、牵引模式有：连续、间歇和手动控制牵引。

★5、有自动控制和手动控制两套操作方式。
6、液晶屏显示牵引力、牵引时间、间隙时间等参数。
技术参数：
1、电源电压：AC220V±22V
2、电源频率：50Hz±1Hz

3、环境温度：5℃～40℃
4、大气压力：70.0KPa ～106.0KPa

5、相对湿度：≤80%
★6、牵引力：0～300N可调
★7、牵引总时间：0～99min可调，误差不大于±30s
8、牵引时间：0～9min可调，误差不大于±20s
★9、间歇时间：0～9min可调，误差不大于±20s
10、牵引行程：0～300mm，误差不大于±20 mm
11、输入功率：60VA

神经肌肉电刺激仪参数
1、输出波形：脉冲波形为双向不对称方波（矩形波），调制波为方波。
2、输出频率：治疗选择第Ⅰ档：输出脉冲频率为500Hz，调制波频率为0.5Hz～5Hz。治疗选择第Ⅱ档：输出脉冲频率为0.5Hz～5Hz。允差为每档最高频率的±15%。
3、脉冲宽度和调制波脉宽：治疗选择第Ⅰ档：输出脉冲宽度为1ms，调制波脉宽为10ms。允差±30%治疗选择第Ⅱ档：输出脉冲宽度为10ms。允差±30%。
★4、输出强度：仪器各路独立输出,在500Ω负载阻抗时,每路输出电流峰值Ip从0mA～100mA连续可调。最大输出值允差±30%。
5、定时时间：定时设置分为5min、10min、15min、20min、25min、30min六档，允许偏差±10%。
6、连续工作时间：仪器连续工作时间不少于4h。
7、该仪器由主机、输出电缆和电极组成。
★8、具有4路输出，手动选择参数。

五包：数字遥测监护系统（预算价7万元）
1、采用无线窄带传输技术（GFSK），发射盒与接收装置之间明视距离≥100米，稳定可靠

★2、防护等级≥IPX3，电池使用时间：ECG≥96小时，待机休眠时间≥24天

3、重量≤140g

4、具有LED指示灯指示：工作/休眠状态、导联脱落、电池电量低、按键响应、发射盒故障

5、导联类型5导（按扣式），提供导联类型自动识别功能

6、监护信息包括心率（HR）、ECG波形、心律失常和S-T段分析、起搏分析（PACE）

7、心率（HR）监测范围：15～300bpm，具备心律失常分析及ST段分析，对病人过去24小时心律失常事件进行统计并输出报告，具备同步多导心电分析技术，提高心电监测的精确性

★8、支持ST分析功能， S-T段监测范围：-2.0～2.0mV，提供ST实时片段和参考片段，对比显示及记录功能，支持临床中病人心肌缺血病症的诊断。

★9、支持不少于20种心律失常分析功能，对病人过去24小时心律失常事件进行统计并输出报告。

★10、配置： 遥测盒（5个发射盒及1个四路接收盒，1个1路接收盒）。

六包：高清阅片器2台（预算价4.2万元）
	序号
	项目
	招标规格

	★1


	基本参数
	屏幕尺寸=30英寸，分辨率=2560×1600，最大亮度≥400cd/m2，对比度≥1000:1，显示色彩≥10.7亿(LUT：灰阶≥16Bit，彩色≥48Bit，并提供软件著作权证明),视角≥178/178，输入接口DP*2+DVI*2，显示器的四个接口可独立接收四路信号，并可对每一路信号进行独立的医学影像校正。提供通过中国合格评定国家认定委员会（CNAS）认可的第三方机构出具的检测报告

	2
	显卡
	提供双头PCI-E接口专业显卡，显存2GB，GDDR5

	3
	外观
	符合人体工程学设计，金属外壳散热好、防辐射，

	4
	底座
	支持升降功能，并采用气动方式实现，调节升降具有更平缓、安全、无噪声的特点;

	5
	医疗影像标准
	完全符合DICOM3.14标准

	6
	分辨率自适应系统
	切换多/单窗口切换后，可自动识别最佳分辨率，可提供软件著作权证明文件

	7
	按键功能
	前框引出15个按键，便于医生进行操作，可一键完成分屏，将屏幕分为单屏、双屏、三屏、四屏以及画中画模式，可提供软件著作权证明文件

	8
	分屏调节功能
	分屏后可单独进行GAMMA和色温调节，根据医生的使用习惯分别调节两块屏的GAMMA和色温，可提供软件著作权证明文件

	9
	无缝分屏技术
	内置单屏多路信号输入及调节多屏显示技术软件，具备一体化无缝双屏显示功能，提供相关软件著作权证明软件

	10
	亮度监测系统
	内置亮度监测软件保障显示器亮度稳定，在菜单中实时观察当前屏幕亮度数值，可直观的检查其工作有效性，并提供相关软件著作权证明。

	11
	灯箱功能
	可一键切换灯箱模式，方便大夫胶片诊断，并提供相关软件著作权证明。

	★12
	环境亮度自适应技术
	内置环境光补偿显示器驱动软件，有效保护阅片医生的视力，可提供软件著作权证明文件

	13
	彩色灰阶自适应
	内置CMA彩色灰阶自适应调校软件，具备包括对X射线摄影，透视摄影，体层成像，血管成像的医学图像自适应校正技术，并提供相关软件著作权证明

	14
	医疗校正曲线
	内置多个亮度条件下的DICOM校正曲线GAMMA2.0/GAMMA2.2/GAMMA2.4/CRT/DSI/DSA/CT(MRI)/RX1/RX2/DICOM100/DICOM150/DICOM200/DICOM250/DICOM300/Linearr

	15
	售后服务
	保修由显示器制造商提供，原厂保修期五年，出具制造商保修证明原件复印件。

	★16
	工厂资质和管理体系
	原厂连续七年获得国家级高新技术企业称号，具备 ISO9001质量管理体系认证、ISO13485质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证，ISO45001职业健康安全管理体系

	★17
	产品认证
	符合CCC安全认证，CCC认证上的制造商和生产企业名称一致。产品获得中国质量认证中心出具的中国节能产品认证证书。并出具报告。


七包：动脉硬化检测仪1台（预算价7万元）
一、技术参数

1.PWV(脉搏波传导速度)

2.ABI(踝臂指数)

3.ASI（动脉硬化指数）

4.C1（大动脉顺应性指数）

5.C2（小动脉顺应性指数）

★6.SV(每搏心输出量)（提供检测报告证明)

★7.CO(心输出量)（提供检测报告证明)

★8.SVR(外周阻力)（提供检测报告证明)

9.ET(左心室收缩时间) 

10.HR(心率)，精度±3次/分

11.四肢收缩压(SBP)，精度±5%；

12.四肢舒张压(DBP)，精度±5%；

13.四肢平均压(MAP)，精度±5%；

14.四肢脉压(PP)

15.BMI（体重指数）

二、技术指标

1.检测原理：示波法、参数分析法、弹性腔理论法

★2. PWV、ABI、ASI、C1、C2五项动脉硬化参数综合反应动脉硬化程度（提供检测报告证明)

3.加压及放气方法: 气泵全自动加压，全自动减压排气，断电后，自动安全放气；；

4.系统自动维护功能：用户可自己进行气路气密性检测；

5.动脉硬化检测专用袖套：四只专用袖套四肢同步进行信号采集和检测；

6.主机：4G内存、500G硬盘，独立显卡,CPU英特尔酷睿双核 3.7GHz，硬盘存储病历＞50000例；

7.显示部分：≥19英寸彩色高分辨率高亮液晶显示器；可360度旋转彩色液晶显示屏，方便测量操作。

8. 多样扩展：完善的数据库系统，实现数据储存、病人病例资料历史数据追踪、数据备份，并可连接医院管理系统。

9.打印部分：A4打印报告,可实现集中检测，保存后批量打印报告；

10.检测报告： 

A.系统根据检测结果自动综合评估动脉硬化及硬化程度，给出临床参考综合建议；

B.医生根据检测结果手动输入检测结论及临床参考综合建议。

11.数据查询功能：支持多种种查询方式（姓名、ID、最近检测、日期、流水号）进行历史数据查询，可方便调阅各项检测参数，进行历史数据比较，客观分析弹性变化情况，并进行健康指导。

12.系统界面：中文操作界面。

13.检测时间：≤5分钟。

八包：非接触性眼压计1台（预算价13.6万元）
1、眼压测量范围：1mmHg至30mmHg/1mmHg至60mmHg（1mmHg精度）平均值显示：1mmHg/0.1mmHg精度可调
2、工作距离：11mm
★追加测量：喷气时如患者眼皮遮挡，自动检测显示“Error”，并追加测量
★3、操控方式：无操纵杆，点击触摸屏中瞳孔进行测量；自动追踪（上下左右）、自动对焦（前后）、自动测量、自动转换左右眼
检查者工作位置：站位，坐位
★4、检查者方位：与被检查者的角度范围为0≤角度≤180度（任意位置），方便检查者扶持病人眼皮
★5、触摸屏旋转功能：触摸控制屏可360度旋转
6、自动对焦范围：X：±10mm，Y：±7.5mm，Z：-8mm～+20mm
7、打印机切纸方式：自动切纸
8、显示器：≧8.5寸WVGA彩色LED显示器，触摸屏
9、安全性：喷嘴接近患者超过安全距离时蜂鸣报警
★10、人体工程学设计：5度俯角机身设计，减少病人的疲惫感
11、数据传输方式：USB（输入），RS232C（输出），LAN（输出）

九包：牙科治疗椅1台（预算价11万元）

（一）、工作条件

1．电压：                              220V±22V

2．频率：                              50Hz±1Hz
3．环境温度：                            5-40℃

4．相对湿度：                            ≤80%

5、水压：                            0.2～0.4MPa
6．气压：                               ≥0.55Mpa
（二）、技术参数

1．  牙科椅

1.1  座垫面离地面最低高度：              430毫米

1.2  座垫面离地面最高高度：              650毫米

1.3  靠背后倾范围：                     -5—80度

2．  治疗机

2.1  高速涡轮手机转速              ≥300000 r/min
2.2  低速气马达手机转速：           ≥14000r/min
2.3  漱口水温度：                      40℃±5℃

2.4  冷光口腔灯：                 8000～15000Lux 
（三）、产品要求

★1.1同型号机型安徽省内三甲医院用户名单不少于五家，需提供证明材料

★1.2需为原装进口产品

★1.2底座及机架采用铝合金结构，具不易变形、永不生锈的优点牙椅升降及仰卧采用进口液压系统，可以无极调速、低嗓音、升降稳、免维护。

★1.3、病人躺椅可作30度左右旋转，采用人体工程学设计，便于四手操作，且背靠斜移动和座椅产生连动方式。配置加厚真皮坐垫
1.4、双轴式头枕设计，可以适应儿童和轮椅患者就诊。
★1.5、三旋转轴设计的LED双色冷光源感应式无影灯，可以进行两色光源调节，适应不同患者的治疗。
★1.6、器械盘为移动推车式结构，对病人无压迫感且方便医师灵活操作。
1.7、椅位下降具有安全碰触开关，并有反弹微上升，以保障安全且具有椅位互锁功能，即手机启动时，椅位具有自然断电的安全系统。
★1.8、采用红外线感应给水系统，内置漱口水加温及恒温系统。
★1.9、具有多功能一体式脚踏控制器，不需用手碰触任何按键就可控制椅位，并有“0”漱口位，“S”刚就诊记忆键，让医患沟通更和谐。
1.10、口腔综合治疗台的控制方式：手机的工作用脚开关气体控制，病人椅的动作具有脚开关和手控制两种独立的控制方式，并具有3组可任意设定的记忆椅位

★（四）、配置清单

1.1进口四孔高速压盖手机                       2支

1.2进口四孔低速气马达手机（含直、弯手机）     1套

1.3内置进口洁牙机                             1套

1.4内置进口光固化                             1套

1.5快拆式三用喷枪                             2套

1.6水压弱力吸唾器  (可接驳中央负压系统)       1套

1.7气压强力吸引器（带过滤器）（可接驳中央负压系统）1套

1.8双光源感应冷光LED口腔灯                   1套

1.9感应式自动定量、恒温漱口水系统             1套

1.10进口原装医生座椅                                1套

1.11加厚真皮病人座椅                               1套
