附:具体采购设备名称、数量、参数要求
一包：多道电生理仪1台（预算价29万元）
一、用途：

用于电生理检查、射频消融治疗心律失常，包括室速、房扑、房颤，冠脉造影、PTCA等心脏介入手术。

二、硬件配置要求：

1、计算机系统：HP图形工作站，内存4G、硬盘1T、专业图形显卡 ，WIN7系统；

2、电源系统：专用隔离供电系统；

3、前置放大器：体表放大器（12道）、心内放大器（16个通道）、有创血压（2-4道）；

4、显示系统：高分辨率液晶显示器两台（≥22寸）；

5、打印系统：高分辨率激光打印机一台； 

6、光盘刻录存储系统一套。

三、参数要求：

1、符合I类，CF级医疗仪器，具有抗除颤保护功能；

2、心率的显示范围不小于30—400bpm； 双心率显示

3、★采样率：每通道4.0K/S（应有检测报告证明）

4、★体表输入阻抗：≥15MΩ，心内输入阻抗：≥20MΩ（应有检测报告证明）

5、★共模抑制：体表≥95db，心内≥100db；（应有检测报告证明）

6、多道系统中放大器和图形工作站的通讯方式采用光纤传输协议，传输数据稳定、速度高； 

7、专业化的内置程控刺激功能，可实现腔内任意通道刺激信号输出，同时可实现S1—S5各间期分别正负程控扫描，良好的感知功能，具有心动过速终止模式和紧急起搏模式，并支持外接刺激仪接口；输出模式：S1S1连续、S1S2、S1S2S3、S1S2S3S4、S1S2S3S4S5、定时S1S1、RS2和72次/分起搏，脉宽设定：0.5ms～2.0ms可调，输出幅度：1～10V可调，步进1V，脉冲步长：-20、-15、-10、-5、0、+5、+10、+15、+20九档可调，脉冲比例：1：1～16：1；

8、实时刺激探测与激动顺序对比功能：任意导联均可以在设定的刺激触发位置与选定的参数图自动对位，进行激动顺序比较，方便双径路的消融治疗；

9、独有的全屏激动顺序对比，全屏自动对比时，前一幅波形由阴影线绘制，可直观对所有导联的激动顺序进行自动比对，提供更全面的激动顺序信息，方便双径路的消融治疗； 

10、独特的触发扫描：可实时分析腔内电位并进行触发扫描，对心脏腔内电位传导的早晚进行实时比较，用于寻找消融靶点；

11、模板匹配的室性早搏判别：具有量化的形态学模板分析，比较功能，对指定的波形进行实时比较，以百分比显示匹配度，主要用于室速、室早消融靶点的快速寻找；（应有图片或技术资料证明）

12、★专业的心脏血流动力学检测系统全面精确反映心脏血流动力学状态，为医师临床诊断提供强力的判断依据，压力调零操作便利快捷；调零：软件调零，测量范围：-100～300mmHg，（应有检测报告证明）；

13、打印速度: 25、50、100、150、200、300、400mm/s;

14、能兼容各品牌的三维标测系统。

15、★今后能升级成磁电二合一的三维标测系统（应有图片或技术资料证明）；


16、质保期：2年。
二包：耳鼻喉科检查治疗台1台（预算价11.7万元）

适用范围：耳鼻喉科疾病的检查与治疗

1.结构组成

主机1台、书写工作台1台、弯头喷枪1支、直头喷枪2支、吸枪1支、吹枪1支、除雾装置1套、射灯及支架1套、Φ80棉球缸2个、药水瓶4个、监视器1台、冷光源1台、CCD摄像机1台、紫外线消毒1台、影像工作站1台、打印机1台、单联观片灯1台、耳鼻喉镜各一支。

2.正常工作条件

2.1环境温度：10℃～40℃；

2.2相对湿度：30%～75%；

2.3大气压力：700hPa～1060hPa；

2.4电源：电压AC220V±22V，频率50Hz±1Hz。

3. 基本参数及性能要求

3.1 正压泵：2.5Kg/cm2 采用进口无油压缩机，体积小、噪音低，具有CE认证。

3.2 负压泵：740mmHg（max）具有CE认证。

3.3 喷枪、吹枪压力:正压0.1～0.15Mpa 可调，压力精度为±0.025 Mpa。

3.4 吸枪压力:负压0～0.07Mpa可调，压力精度为±0.025 Mpa。

3.5 射灯及支架

3.5.1 射灯照度≥1×104 Lux；

3.5.2 射灯支架:能够180°旋转，高低可调，无明显晃动。

3.6 分辨率

3.6.1 显示器分辨率≥1024×768像素  

★3.6.2 监视器分辨率≥550TVL  

★3.6.3 CCD摄像机分辨率:≥720TVL

★3.7 不锈钢台面，台面尺寸：1530*650*870

3.9 除雾装置:有温控保护装置，将开关置于热风档，通电能够正常出风。

3.10 托盘:容积≥1500cm3。

3.11 棉球缸:不锈钢材质，口径Φ≥70。

★3.12 紫外线消毒:在电压220V时,在室温为20～25℃的情况下,253.7nm紫外线辐射强度(垂直1m处)应≥70μW/cm2

3.13 打印机:打印清晰，色彩柔和。

3.14 观片灯

3.14.1 观片灯的色温应≥6500K;

3.14.2 观片灯的亮度≥2000cd/m2。

3.14.3 接通电源后，观片装置应在10s内发光，且无闪烁现象，无异常响声，无明显的延迟现象。

3.14.4 观片灯上的照片夹应光滑无毛刺，夹片牢固且插取方便、灵活，有适宜的弹性（不掉片），不得划伤照片。

3.15 冷光源

3.15.1 冷光源照度应连续可调，照度值应≥1600000 Lux；

3.15.2 冷光源的色温≥3200K；

3.15.3 光输出孔规格尺寸：a.Φ8；b. Φ10.

3.15.4 连续4h正常工作；

3.15.5 整机噪音：在工作条件下应≤55dB；

3.15.6 整机外表面温度≤60℃，光源灯象平面温度≤150℃；

3.15.7 冷光源的开关、旋钮和灯泡换灯机构应操作灵活，方便可靠。

3.16 影像工作站软件功能 

 创建新病例；视频调节与设置；图像采集; 图像处理;生成报告.

3.17 内窥镜

3.17.1内窥镜成像应清晰，视场边缘应圆整，在视场内不得有影响观察的划痕、麻点及附着物。

3.17.2内窥镜密封良好，经密封试验后，无模糊等异常现象。

3.17.3内窥镜外表应光滑，应无毛刺、碰伤、划痕。

3.17.4内窥镜各连接部件应牢固可靠。

3.17.5内窥镜在常规条件下经药物消毒，不得产生腐蚀现象。

3.18 质保期：1年。
三包：加压冷热敷治疗仪2台（预算价14万元）

★适用范围：适用于软组织损伤、骨折术前术后及关节置换术后所引起的局部肿胀、疼痛症状的辅助治疗。

技术参数

1.温度控制系统

★1.1采用10 "彩色液晶触摸屏。

★1.2采用航天级半导体制冷技术。

★1.3温度范围4.0℃～41.0℃，满足临床对冷敷、热敷的需求。

★1.4采用智能温控保护系统，表面温度不高于41℃，防止烫伤（提供检验报告）。

2.多模式加压功能

★2.1七种不同加压脉动模式，循环周期不低于15秒。
★2.2实时显示监测压力。

★2.3最大脉动加压压力不低于45kPa。

3.冰袋

3.1适用于四肢及关节等部位，包裹性好，冷、热传导率高。

4.温度监测功能：(选配）

4.1体温监测范围为30℃-41℃。

4.2体温探头双槽卡座，防止误插及脱落。

5.定时功能

★5.1工作定时范围为1-960min，调整级差为1min。

6.音乐治疗功能

6.1内置18首以上国际辅助康复治疗名曲，循环播放，可缓解患者情绪，支持更换和拓展。

7.功能保护：

7.1冰袋堵塞检测报警功能

7.2噪声≤55分贝
8.其他 

8.1产品通过ISO9001和ISO13485质量体系认证，可提供证书复印件。

9.质保期：2年。
四包：溶栓称重床1张（预算价2.4万元）

1、产品整体尺寸:2300≥*1020≥*530≥-730≥mm

2、产品由床体、5个电动推杆、驱动盒、电动刹车机构和触摸键电动病床盘、彩色液晶屏构成，通过触摸键盘可以控制床体作七个姿态的动作和刹车及解刹车；

3、★产品配备有蓄电池，在无外接交流电源时，产品依然可以工作。

4、ABS插式床头、床尾板，易拆卸，配有防撞轮；床尾配电子液晶屏控制床体状态。

5、★ABS四片可拉式护栏，床头两侧护栏内外均配触摸按键控制床体，方便医护人员和患者操作。

6、★床板采用符合人体脊柱结构帘状可伸缩弧形ABS软连接床板，避免床板升起时体位移动，减轻患者胸腹部压力，科学舒适。

7、产品功能:

（1）床体姿态控制功能:

　■背部升降0－75°±5°； ■腿部升降0－45°±5°； ■背腿联动； ■垂直升降530-730mm； ■正倾斜10º±2°； ■反倾斜10º±2°； ■一键展平； ■键盘锁；

（2）姿态管理功能:

　■床体姿态的保存 ■调用保存的床体姿态 ■删除保存的床体姿态

（3）重量管理功能

　■称重 ■清零 ■忽略变化量

　■保存重量数据 ■删除保存的重量数据

（4）监测重量变化功能

设置允许重量变化的范围，显示重量变化的曲线图，超限后系统产生报警，从而提醒医护人员进行处理该事件，防止事故恶化。

（5）离床报警功能

启动该功能后，当病人离开床体后，系统产生报警从而提醒医护人员进行处理该事件，防止事故恶化。

8、设有一键复位、电动刹车及解刹车功能键。

9、控制按键均是点动按键，当按下所需动作的按键时，对应的电机动作，按键放开动作立即停止。动力系统关键部分采用国内一流线性电机，噪音低、性能稳定、使用环境好；各种动作可在规定的范围内任意调节并锁定，操作方便。

10、床体承重量≥220kg

11、采用Φ150中控制动轮，由电动按键控制。

12、功率:130W，电源: AC220V/50Hz

13、质保期：1年。
五包：全自动电子血压计1台（预算价2.75万元）

1、测量原理
：示波法。

2、显示屏：LCD显示屏。

3、测量位置
：左右臂均可。 

4、适应臂周范围：17～42cm。 

5、测量范围
：血压量程：0～299mmHg；脉博数：40～180次/分

★6 、手臂伸入检测功能：手臂伸入臂筒时，感知测量开始，启动语音引导。

7、测量精度
压力显示精度：±3mmHg（±0.4KPa）；

脉搏测量精度：±2%或±2次/分（取最大者）。

8、肘部位置传感器：电子肘部位置传感器，并有图标提示手臂放置位置是否正确。

9、臂筒角度调节：自动上下浮动式臂筒（臂筒可根据测量者的坐姿高度自动上下调节≥10度）。

★10、平均测量模式：可进行2-3次的测量，并自动得出平均值（中国高血压防治指南推荐的诊室测量方法）

★11、二维码打印：测量结果可以二维码形式打印出来。

12、打印装置：热敏式打印机、多种打印模式可选并打印显示干扰波形图。

★13、ID功能：可连接扫描枪或身份证读卡器。

14、 抗菌设计对应

外壳：抗菌树脂；  

袖带：抗菌布套。

★15、臂筒组件交换功能 臂筒可自主拆卸更换，并具备自检自校功能。

16、语音功能：测量全程语音提示，测量结束播报测量结果。

17、用户教育：根据测量结果，显示提示信息。

18、通信数据输出USB数据传输。

19、外形尺寸\重量：宽460mm × 高270mm × 宽420mm（不包含搁手板）\ 5.5KG。

★20、精度保障需提供符合中国高血压指南要求的认证网站（http://www.dableducational.org）上查询证明材料。

21、质保期：2年。
六包：超声高频外科集成系统能量转换器1台（预算价3.5万元）

★1、可与GEN11CN配合使用，并可连接超声剪刀使用，GEN11CN主机、超声剪刀和手柄线三者完全兼容。

2、手柄线将发生器的电能转化为机械能，传递到刀头工作端形成高频振动，需要有坚固的金属结构承载能量的输出。

★3、手柄线与主机连接，在主机电能输出情况下，可以转换成高频振动的机械波，振动频率达到55,500次/秒。

4、手柄线必须配备扭力扳手，确保刀头的正确安装。

5、手柄线必须配备测试棒，用于单独的手柄线检测。

6、手柄线包含手柄换能器及连接导线两部分，且为一体化，不可拆分。

7、手柄线通过主机的脚踏激发模式或手控激发模式都可在主机上获得检测。

8、手柄线整体可以高温高压消毒。

★9、手柄内置有芯片，监测换能装置输出状态，并有计数器功能，可在主机上自动显示可供安全使用的剩余次数，并将手柄各项物理状态用数据体现。

★10、手柄线需有三类注册证。
11、手柄可重复使用，使用寿命为 100次操作。剩余9次时操作次数会显示在发生器显示屏上，进行倒数。如完成100次操作后继续使用，发生器会显示手柄错误。
12、确保使用时，拥有手控激发和脚控激发双模式可选
13、多次连接测试棒进行测试时相应参数稳定，相位容限值必须大于150hz，阻抗值必须小于40Ohms。
14、在器械出故障时，24小时内有维保人员到现场解决故障，并提供备用器械供手术室使用。

★15、原厂正品供货，原厂盖章的售后服务承诺书，并加盖投标人公章，以保证原厂维修。

16、质保期：1年。
