附:具体采购设备名称、数量、参数要求
一包：男性性功能康复治疗仪1台（预算价17.5万元）
	序号
	                            参 数 内 容

	一
	主要配置：

	1
	豪华主机1台(含电动治疗床)，耗材治疗包A包10套，耗材治疗包B包10套

	二
	工作条件：

	
	工作环境温度：50C～400C；
相对湿度：≦80%

工作电源：220V±22V，50Hz±1Hz
连续工作时间   ≥8h

最大输入功率：200VA 

仪器应远离强磁场干扰，避免阳光直接照射。

	★三
	主要证件

	
	具有国家三类医疗器械注册证

一种阴茎负压吸引按摩治疗仪（专利）

	四
	技术参数：

	1
	治疗部分：
*1、床机一体化，含电动治疗床
3、电刺激治疗模式：1～7种治疗模式；
4、电刺激时间控制范围：0～99分钟连续可调，步进为1分钟，时间为零自动停止输出；
5、电刺激信号输出强度连续可调
6、输出脉冲幅度：3V～30V

7、电刺激信号6处穴位同时治疗

8、输出负压：0～40Kpa可调；

9、负压时间控制范围：0～99分钟连续可调，步进为1分钟，时间为零自动停止输出；
10、负压吸引频率（按摩频率）：0.5～2.5Hz；

11、气动/水动按摩：负压按摩频率0.5Hz～2.5Hz

12、正压按摩次数每分钟60次

13、往复运动次数每分钟0—125次，可调；

14、往复运动行程：45mm

15、按摩力度调节功能

16、采用触摸屏菜单式控制

*17、指南的推荐性功能障碍一线治疗方法

	
	

	2
	控制方式：微机模拟控制

工作方式：微机模拟控制，手动操作

	五
	功能介绍：

	1
	真空负压吸引

促进阴茎动脉血管扩张和器官血液循环，激活阴茎勃起神经，增加阴茎海绵体血容量和白膜厚度，使阴茎增大增粗，勃起持久有力。

	2
	低频电脉冲治疗

穴位通用治疗，可治疗性功能、前列腺、缓解各种痛疼，运用多种电频治疗方式，通过丰富的血管和经络，加快血液循环，减少血栓形成，使狭窄堵塞的血管得到有效的扩张。

	3
	红光治疗
光粒子穿透人体表面或腔体表面，通过光热符合效应能有效地杀死病变细胞组织，使粘膜组织凝固，血管凝固闭塞，达到愈合目的。

	4
	仿生脱敏治疗

采用拟人化治疗模式，空间三维全方位包裹阴茎，人体感温和感湿度均仿真阴道环境，对阴茎体表面神经，调节性神经中枢，以降低性神经敏感度，提高射精阈值，有效治疗早泄。

	五
	仪器特点

	
	功能设置合理、配合更加人性化的操作平台操作简单方便。

配置操作方便，舒适可靠座椅，可多方位调节，使用更舒适。
低频电脑冲刺激、真空负压吸引、光粒子穿透、正压冲击等多种治疗方式相结合
电频刺激7种治疗模式备选；性相关穴位分别、循环治疗，时间可调；5路输出,可同时进行胸、腹、背以及阴茎部位穴位治疗，促进前列腺的肌肉运动，以恢复神经肌肉功能，达到治疗效果
负压强度、时间可调，设有声光报警；
持续性负压吸引可促成阴茎正常勃起；
气动按摩可以刺激前列腺部位血液循环，活血化瘀，坚持治疗，对前列腺有奇效
有效防交叉感染：刺激电极和真空负压筒为一次性用品，水路单向排放

正压强度，冲动频率，按摩频率可调；
进口负压泵，压力产生迅速，使用寿命长，噪音低。

	六
	操作界面：

	1
	人机界面显示，触摸屏幕控制

	七
	适应症与禁忌症

	
	适应症：

阳痿、早泄、阴茎短小、青少年发育迟缓、中老年性功能衰退
慢性前列腺炎症活血化瘀、消解炎症

健康男性清洁、滋养、壮根等性保健，提高性能力



	  
	禁忌症：

——严重心脏病患者、安装有心脏起博器的患者、恶性肿瘤患者。
——阴茎外伤史、生殖器畸形。
——凝血功能患者、传染病患者。
——皮肤潰烂者严禁使用电极。
——或医生认为的其它禁忌症。

	八
	质保期2年。


二包：单通道微量注射泵2台、双通道微量注射泵6台（预算价3.75万元）

单通道微量注射泵参数

1、注射器规格   20ml 、30ml 、50ml

2、注射速率     50ml：0.1ml/h---1200ml/h（0.1-999ml每级0.1ml/h，1000ml以上每级1ml/h）

                30ml：0.1ml/h---600ml/h （每级0.1ml/h）

                20ml：0.1ml/h---399.9ml/h（每级0.1ml/h）

3、快速速率     1200ml/h (50ml 注射器)

                600ml/h ( 30ml注射器)

                399.9ml/h ( 20ml 注射器)

4、累计容量     0.1—9999ml（0.1-999，以0.1ml/h递增；1000ml以上，以1ml/h递增）

5、限制量        0—9999ml

6、精度          ≤±2% （泵本身机械精度≤±1%）

7、电源          AC220V±22V  50HZ±1HZ    

DC12V 充电16小时后以5ml/h可持续工作4小时

8、环境条件     温度- 5—40℃   相对湿度  20%---90%

★9、报警    残留提示、注射完毕报警、阻塞报警、针筒装夹不正确报警、注射器推杆安装错误报警、系统出错报警、开机后遗忘操作报警、速率超范围提示、输出量等于限制量提示、电源线脱落报警、电池欠压报警、电池电量耗尽报警。

10、报警优先级

11、自动识别注射器规格

★12、可使用一次性注射器（包含13种不同品牌）, 并且可为客户量身校准其他品牌

★13、阻塞后针筒内压力自动释放

★14、可记录500条以上（含500条）历史纪录）

15、重量 2.1kg 含固定夹

16、三档阻塞压力等级选择 低（L）300mmHg+/- 100mmHg

                           中（C）500mmHg+/- 100mmHg

                           高（H）800mmHg+/- 200mmHg

17、RS232 电脑接口

★18、限制量设定：设定使用限制量，当实际注射总量等于限制量时即发出限制量到报警。

19、KVO速率

20、安全类型：Ⅰ类CF型

21、快速推进键保险

22、注射过程中快速推注

★23、IPX等级：IP×4（防溅水）

★24、符合YY0709国家标准

★25、符合YY0505国家标准

26、质保期：5年

双通道微量注射泵参数

1、注射器规格   10 ml 、20ml 、30ml 、50ml

2、注射速率     50ml：0.1ml/h---1200ml/h（0.1-999ml每级     0.1ml/h，1000ml以上每级1ml/h）

          30ml：0.1ml/h---600ml/h （每级0.1ml/h）

20ml：0.1ml/h---399.9ml/h（每级0.1ml/h）

10ml：0.1ml/h---300ml/h（每级0.1ml/h）

3、快速推注   1200ml/h (50ml 注射器)

              600.0ml/h ( 30ml注射器)

399.9ml/h ( 20ml 注射器)

300.0ml/h ( 10ml 注射器)

4、累计容量    0.1—9999ml（0.1-999，以0.1ml/h递增；1000ml以上，以1ml/h递增）

5、限制量      0—9999ml

6、精度        ≤±2% （泵本身机械精度≤±1%）

7、电源        AC220V±22V  50HZ±1HZ    

DC12V 充电16小时后以5ml/h可持续工作不低于3小时

8、环境条件   温度- 5—40℃   相对湿度  20%---90%

★9、报警     残留提示、注射完毕报警、阻塞报警、针筒装夹不正确报警、注射器推杆安装错误报警、系统出错报警、开机后遗忘操作报警、速率超范围提示、输出量等于限制量提示、电源线脱落报警、电池欠压报警、电池电量耗尽报警。

10、报警优先级

11、自动识别注射器规格

★12、可使用一次性注射器（包含13种不同品牌），并且可为客户量身校准其他品牌

★13、阻塞后针筒内压力自动释放

14、可记录500条以上（含500条）历史纪录）

15、RS232 电脑接口

16、限制量设定：设定使用限制量，当实际注射总量等于限制量时即发出限制量到报警

17、重量 3.2kg 不含固定夹

18、三档阻塞压力等级选择 低（L）300mmHg+/- 100mmHg

                         中（C）500mmHg+/- 100mmHg

                         高（H）800mmHg+/- 200mmHg

19、KVO速率

20、类型：Ⅰ类CF型

21、快速推进键保险

22、注射过程中快速推注

★23、IPX等级：IP×4（防溅水）

★24、符合YY0709国家标准

★25、符合YY0505国家标准

26、质保期：5年

三包：全自动电子血压计1台（预算价2万元）

1、测量方法：示波法

2、压力检测：电容式压力传感器

3、显示范围：压力：0~300mmHg 脉搏：30~200拍/分

4、精度：±3mmHg  脉搏：2%

5、显示方法：LED

6、印刷功能：热敏印刷 纸宽58mm

7、电源：AC 220V 50/60Hz

8、消耗电力：60VA

9、外形尺寸：424（W）x 304（H）x 360（D）mm

10、重量：约7.5Kg

11、IHB标记：通过LED或打印通知

12、语音指导：普通话指导操作

13、脉搏检测音：测量时按脉搏检测的拍数同步发声

14、人员检测传感器：省电状态、可通过检知人员做好准备

15、防盗：带Kensington安全槽

16、质保期：1年。

