附:具体采购设备名称、数量、参数要求
一包：呼吸振荡排痰机1台（预算价3.2万元）
 适用范围：用于促使患者肺深部分泌物向主气管转移和呼吸道分泌物的清洁；

2.  组成与使用

2.1  设备的组成：系统由可以充气的背心、两条气管、小型空气脉冲发生器、无线遥控器等组成；

2.2  设备的使用：在运行过程中，不需要任何操作控制人员、不需要任何特殊体位、不需   要特殊的呼吸技巧，长期卧床患者可以使用，尤其是平卧不能翻身的患者也可以使用；

2.3  工作原理：空气脉冲发生器可以使背心快速充气和排气,并对患者的胸壁产生每秒钟不超过20次的轻微压迫和释放循环，即振荡频率；

3.  硬件技术要求

3.1  按键方式：使用橡胶按键，并且每个参数变量的改变，必须有单独的按键与其对应；

3.2  设备外壳由两块一体成型的模具组成，配备一体式便携提手，非组装型提手；

3.3  可配独立台车方便使用；

3.4  设备底部配有四根螺丝与专用推车面板固定；

3.5  专用推车的底座为五星脚，并且配备五个可以锁死的专用轮子；

3.6  设备的裸机重量不超过8.5KG；

3.7  背心大小型号不少于8个尺码；

★3.8背心和束带均可提供反复使用型和专人专用型，其中反复使用型表层可拆卸，便于清洗，防止交叉感染。 

★3.9设备配备单独的电源开关，除电源线外可使用电源开关控制设备；

★3.10配无线遥控器，无线遥控器上配备单独的开关、频率、压力、时间的控制按键，并且每个参数变量的改变也有单独的按键与其对应；使用距离不少于20米，每台设备配备单独芯片的遥控设备，一对一使用；

4.   工作参数

4.1  显示方式：中文显示，仅出现文字与数字，不存在动画和表盘等显示方式；

★4.2  工作参数：频率范围1HZ—20HZ连续可调，步距1Hz；压力范围：0.3kpa—3.8kpa，按照1—15个等级进行调节，步距0.25kpa；时间范围：0-99min连续可调,步距1min。

★4.3  具备一种手动模式、四种自动模式和两种自定义模式；

4.4  自动模式包含常规的儿童模式，成人模式，老人模式，重症模式，压力和频率固定不可调；

★4.5  每种自动模式均使用梯形工作方式，设备运行后5s—200s时间内达到预设参数，保持设定参数工作200s—590s，经过5s—200s时间降低到0，设备停止；

★4.6  自定义工作模式可自行设定工作参数，并且在下次调整前自动保存，不受开关电源的影响，自定义模式也使用梯形工作方式；

4.7  手动模式在运行过程中所有参数均可调节；

★4.8  手动模式可以使用梯形工作模式，也可以直接调节到最佳耐受值使用；

4.9 设备在使用时间到达后停止运行，并自动放气；

★4.10 设备的工作时间自动累计，不需要外接设备即可随时查询；

5.   其他要求
★5.1生产厂家该系列产品注册证取得时间超五年，以食药监管总局信息查询时间为准；

5.2 生产厂家注册资金1000万元以上；

5.3 生产厂家在本地有代理服务机构，并且在代理服务机构处有备用机，报修后12小时内可为医院提供替换使用；

★5.4 配有设备的外观专利证书，受国家专利保护，避免产权纠纷。

 整机保修时间一年

二包：医用灌注泵1台（预算价2万元）

1.安全分类I类BF型

2.电源～220V 50Hz

3.额定功率≤150VA

★4.液晶屏显示，一目了然

5.应用范围广, 基本可以满足各种科室的灌注要求（妇科、泌尿外科、腔镜手术、关节手术、脑外科等）

★6.压力可以根据需要调节设定，压力设定范围50～700mmHg

★7.流量可以根据需要调节设定，流量设定范围10ml～1500ml/min

8.可显示各种功能数据（实际流量、实际压力等），监测精准

9.管路可高温高压和低温等离子消毒

10.配件可与其他品牌通配

11.电机采用国际知名品牌，噪音低，运行稳定

12.采用挤压式的供水方式，很好的保持腔道形状和视觉效果，形成理想的手术空间和清晰的视野。

13.运行方式连续运行

14.噪声≤70dB(A)

15.外形尺寸360*310*130mm

16.重量9kg

17.应用范围广，基本可以满足各种科室的灌注要求。静音设计。

★18.整机保修时间二年

三包：神经外科显微器械1批（预算价4.8万元）

	名称
	规格
	参数
	数量
	单位

	动脉瘤夹钳
	215，枪型，单关节，簧式，标准型
	长度215mm，枪形，单关节，头部可上下摆动，簧式，带自锁，标准型，钛合金材料
	1
	把

	显微剪
	210，枪状，直头，圆头
	长度210，枪状，工作长度90，直头，两片均为圆头，peek材料手柄，医用进口不锈钢，表面刷光处理
	1
	件

	显微剪
	225，枪状，弯头，精细型
	长度225mm，枪状，弯头，精细型，表面纳米陶瓷涂层
	1
	件

	显微刮匙
	240×3，枪形，上弯，环状，双刃
	长度240mm，头宽3mm，枪形，头部上弯，环状，双刃，表面亚光处理
	1
	把

	显微刮匙
	240×3，枪形，下弯，环状，双刃
	长度240mm，头宽3mm，枪形，头部下弯，环状，双刃，表面亚光处理
	1
	把

	脑吸引管
	220×Φ1.5，可控缩口
	长度220mm，管径1.5mm，水滴形可控孔，管体头部缩口，管体柔性可塑，表面亚光处理
	1
	把

	脑吸引管
	220×Φ2.5，可控缩口
	长度220mm，管径2.5mm，水滴形可控孔，管体头部缩口，管体柔性可塑，表面亚光处理
	1
	把

	脑吸引管
	220×Φ3，可控缩口
	长度220mm，管径3mm，水滴形可控孔，管体头部缩口，管体柔性可塑，表面亚光处理
	1
	件

	脑吸引管
	220×Φ4，可控缩口
	长度220mm，管径4mm，水滴形可控孔，管体头部缩口，管体柔性可塑，表面亚光处理
	1
	件

	显微钩
	230×Ф1×2.5，直型，球头
	长度230mm，头部直径1mm，直型，高度2.5mm，球头，钛合金材料，表面发蓝处理
	1
	件

	显微剥离器
	230×7，锐头，枪型，左弯
	长度230mm，头宽7mm，锐头，枪型，左弯，钛合金材料，表面发蓝处理
	1
	把

	显微剥离器
	230×0.7，角弯，球头
	长度230mm，头宽0.7mm，角弯，球头，钛合金材料，表面发蓝处理
	1
	件

	显微刀
	210×6×24°，直型，尖角形
	长度210mm，头宽6mm，头部角度24°，直型，尖角形，钛合金材料，表面发蓝处理
	1
	把

	显微剥离器
	230×1，平头，角型
	长度230mm，头宽1mm，平头，角型，钛合金材料，表面发蓝处理
	1
	把

	显微剥离器
	230×1.5，枪型，叶片状，上弯
	长度230mm，头部叶片状，头宽1.5mm，上弯，枪型，钛合金材料，表面发蓝处理
	1
	件

	显微剥离器
	230×2，枪型，叶片状，下弯
	长度230mm，头部叶片状，头宽2mm，下弯，枪型，钛合金材料，表面发蓝处理
	1
	把

	显微剥离器
	240×Ф0.6，枪形，球头
	长度240mm，头部直径0.6mm，枪形，球头，钛合金材料，表面发蓝处理
	1
	把

	显微镊
	225×0.6，枪状，无齿
	长度225mm，头宽0.6mm，枪状，工作长度100mm，无齿，钛合金材料，表面发蓝处理
	1
	把

	显微镊
	225×0.9，枪状，有齿
	长度225mm，头宽0.9mm，枪状，工作长度100mm，有齿，钛合金材料，表面发蓝处理
	1
	把

	显微持针钳
	160×0.4，弯型
	长度160mm，头宽0.4mm，弯型，钛合金材料，表面发蓝处理
	1
	把


四包：脉动真空灭菌器1台（预算价22万元）

	1、用途
	脉动真空灭菌器为医疗、制药等单位提供医用液体、手术器械、敷料织物等灭菌

	2、灭菌舱容积
	容积≥650L； 

	3、密封门
	双门通道型、机动门、带有压力安全联锁装置、双门互锁以保证有菌区与无菌区的有效隔离。
开关门动力装置（门电机）必须设计在门夹层内
通过省级技术监督部门鉴定，门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有正压或负压压力，门无法打开。

	4、门密封圈
	圆形门胶圈，医用透明高抗撕硅橡胶材质，压缩气密封。附照片证明材料

	5、管路
	不锈钢卫生级管路，卡箍连接

	6、设计压力
	≥0.3Mpa。 

	7、灭菌温度范围
	105℃～144℃

	8、水回收装置：
	带有换热器冷凝水回收系统，节约能源，带节水降噪装置

	9、灭菌器主体寿命及材质
	主体设计不少于10年（20000次灭菌循环），内壳及门板均为SUS304不锈钢。

	★10、脉动次数
	3次正压脉动，3次负压脉动，1次跨压脉动彻底排除内室冷空气。提供显示屏照片证明材料

	11、灭菌物品装载
	PLC控制并配有彩色触摸屏人机操作界面，灭菌程序的压力、温度、时间等参数可根据需要自行设定，可以随时查看过程参数，可以打印报表和趋势。

	12、控制功能
	控制系统配备有一套完整的自测及校正程序，可以实现不同海拔高度下、不同地区的压力、温度等参数的校正；还具有多级控制保护、帮助功能。

	★13、记录方式
	灭菌过程的温度、压力、时间、过程阶段、预置参数等均在触摸屏上自动显示，并配有打印机打印工作过程参数和曲线，打印内容包含（工作开始、设备编码、运转次数、登录人员、程序名称、跨压脉动次数、正压脉动次数、灭菌温度、灭菌时间、真空干燥时间、内室温度、内室记录温度、内室压力、夹层压力、灭菌阶段最高温度、灭菌阶段最低温度、程序运行总时间等记录信息。）提供打印记录照片

	★14、程序选择
	织物、器械、橡胶、重负载、快速、液体、自定义一、自定义二程序、BD、PCD、泄露测试、干燥程序和预热程序等程序。整个过程自动控制、有低温、高温报警和误操作保护。提供显示屏照片材料

	★15、蒸汽供给方式
	设备自带洁净蒸汽发生器。

	16、设备保温要求
	灭菌器主体有良好保温措施，其表层温度不得高于45℃。

	17、阀门
	进口气动阀，寿命不小于400万次

	18抽空装置
	进口品牌真空泵

	19、灭菌物品装载
	灭菌舱体采用外搬运车方式（随设备配2量外车，1量内车）

	★20、安装方式
	设备真空泵及管路设计在设备左侧，可单侧靠墙安装，满足单侧预留维修空间的需要。提供照片证明资料

	21、设备验证证件
	提供生产厂家实验室认证证件复印件加盖投标人公章

	22、灭菌车
	灭菌内车各层架之间高度可根据需要在合理范围内可调。

	★23、配套服务
	此报价包含采购人已报废一台脉动真空灭菌器的拆除，涉及墙体、门等物件的拆除及复原，建议投标人现场实地考察。

	24、质保期
	整机质保一年


