
附:具体采购设备名称、数量、参数要求
一包：高频电刀1台（预算价3.1万元）
★1、主机具有精确的微型电脑功率输出控制，单双极通用电刀,功率输出频率≥ 400KHz。
2、全部微电脑控制，面板触摸式设计，具有数字显示及声光指示，单极切割、单极凝血和双极功能为三个独立的功能区域，均具备独立显示屏、独立功率调节按钮和独立模式选择键，无需切换调整。
3、具备双重指标监测病人回路负极板接触质量。
★3.1系统监测阻抗安全值下限5-10欧姆，上限130-140欧姆；
★3.2超出负极板初始粘贴时阻抗值的40%变化。负极板检测阻抗超过其中一项，主机会报警并自动停止输出，保证电刀安全使用
3.3在针对肥胖病人手术或者长时间手术等特殊手术中，可以提供负极板转换接头（注明型号）连接两块负极板分流，以保证病人负极板粘贴部位的安全
4、单极、双极均具备手控、脚控功能；主机在激活时可根据要求调节功率输出，功率调节1-40W以1瓦为单位精确增减，功率在40瓦以上以5瓦为单位增减，方便巡回护士设定功率。
5、单极切割：具有三种或三种以上切割模式，1～300瓦可调，纯切、混切最大输出功率均可达到300W。
5.1低电压切割：功率1-300W可调，最大峰值电压≥1350V，专为腹腔镜手术设计
5.2纯切：功率1-300W可调，最大峰值电压≥2300V； 主要表现为单纯切割。
★5.3混切模式：功率1～200W可调，最大空载（高频）峰值电压≥1700V，适用于多种组织、在切割的同时提供良好的凝血效果；
6、单极凝血：具有四种或四种以上电凝模式：功率：1～120瓦可调；
6.1干燥凝血：功率1-120W，最大峰值电压≥3500V ；适用于点状出血。
6.2电灼凝血：功率1-120W，最大峰值电压≥8500V ；适用于常规外科及腔镜手术，
6.3 LCF电灼凝血：功率1-120W，最大峰值电压≥6900V，专为腹腔镜手术设计 ；
★6.4喷射凝血模式：功率1~120瓦可调，最大高频（空载）峰值电压≥5550V，最大空载峰值-峰值电压≥8900V，保证凝血效果和凝血面的均匀性。
★7、双极功能模块技术参数，具备三种或三种以上技术模块。
7.1精细双极，功率1-70W可调，用于神经外科和显微外科，匹配电阻100欧姆，最大峰值电压≥450V；
7.2标准双极，功率1-70W可调，用于神经外科或普通双极电凝手术匹配电阻100欧姆，最大峰值电压≥320V；
7.3宏双极，功率1-70W可调，用于现代腔镜外科，即腹腔镜中使用的双极切割和双极凝血；匹配电阻100欧姆，最大峰值电压≥750V。
8、双刀笔输出--分别设置两只刀笔的输出模式双刀笔输出功能；双刀笔同时输出功，同一手术中，可连接两支刀笔，两个医生可同时同步进行凝血， 特别适合双切口手术（心脏搭桥手术）。
9、具有超声外科接口CEM模式，可连接超声外科吸引系统，为超声外科吸引系统提供电切和电凝来源。
10、完善的安全检测系统实时监测主机和配件（如刀笔、负极板、脚踏开关等），有故障立即声光报警，保护医生和病人的安全，错误代码显示，配有远程诊断功能，方便维修。
11、具有RF射频端口、232端口、超声吸引设备接口、Expansion 多功能口可用于“达芬奇S”等机器人手术，电脑串联口可将电刀每天的工作状态输入电脑，如工作时间，输出功率，工作模式。
12、可配合各种腔镜做镜下切割和凝血可配合腔镜使用。可以与膀胱镜、关节镜、腹腔镜、胸腔镜、宫腔镜等相连，为其提供电切电凝来源。
13、配置要求
13.1高频电刀主机1台
13.2一次性手控电刀笔1支
13.3负极板链接导线1根
13.4病人回路负极板10片
13.5脚踏开关单、双极各1个
14、质保期：2年。

二包：超低位手术床1台（预算价23万元）
一、总体要求
★1、制造商必须通过ISO13485及ISO9001质量体系认证，并提供由欧盟认可的体系认证证书。
★2、厂家除能提供工程师免费热线服务以外，还应在本地所属省份设有经工商注册的直属分公司及常驻人员，确保服务及时到位，提供相关证明。
二、技术要求
1、手术床为电动液压驱动机制，电动调节床面升降、前后倾、左右倾、背板升降、刹车5个主要动作组，由5组独立液压缸液压驱动。
2、手术床具有平移功能，且平移功能由独立的液压缸驱动动作。
3、手术床可选配腰桥功能，且腰桥为隐藏式无不方便清洁的外凸及链条结构，腰桥可床体两侧操作避免术中操作需要医生让位及下方操作的不方便。
4、手术床配有国际知名品牌高性能充电电池，可满足≥50次手术需要，确保手术床在无交流电源供电状态下工作。充电电池无需保养和维护,可长时间使用。同时具有交流电源供电功能，确保最大的安全性。
5、具有手持有线控制器和立柱应急控制面板（立柱应急面板位于立柱上方便操作，拒绝放在底座上）两套功能一致、且相互独立的控制系统。确保手术床在一套控制系统发生故障时，另一套仍能可靠运行。
★6、手术床承重≥270kg。（提供医疗器械检测所检测证明）
7、手术床台面框架、边轨和立柱采用优质不锈钢制成，抗撞击，耐腐蚀，耐消毒，永不生锈，坚固耐用。
8、手术床床垫由质地柔软的双层记忆海绵整体制成，厚度≥75mm。床垫表面采用无缝烫接技术，防水透气易清洗，防静电。
★9、手术床床板由头板、背板、臀板及可分开式腿板等五部分组成。头板可拆卸；腿板可拆卸、可分叉，采用进口气弹簧组件助力，可在+20°/-90°范围内任意上下折；头板和腿板可前后互换。独立电动液压控制刹车，能够轻松将手术床固定或移动，确保手术床稳定性。（提供进口气弹簧组件证明文件）
10、具有一键形成屈曲、反屈曲体位功能，一键复位功能。
★11、手术床出厂前经过油路透析处理，保证手术床经久耐用。(提供相关证明文件或国家认证机构颁发的相关证书)
★12、手术床获得国际知名奖项（如红点，IF等）（提供奖项证书）
13、配置脚踏泵功在手术床油泵发生故障仍可以进行解锁手术床（提供实物图片）
14、技术参数：
14.1手术床长度≥2060 mm

14.2手术床宽度≥520 mm
★14.3手术床面最低高度≦500mm （提供原厂技术文档说明）
★14.4手术床升降行程≥480mm（提供原厂技术文档说明）
14.5台面前后倾角度：±25°
14.6台面左右倾角度：±20°
14.7背板折转角度：+80°/-40°
14.8腿板折转角度：+20°/-90°，外折角度≥90°
14.9头板折转角度：+45°/-90°
14.10台面平移距离≥320mm
15、基本配置：
15.1电动手术床主床, 配床垫
15.2头板
15.3分体式腿板
15.4背板
15.5臀板
15.6台柱应急控制面板，有线遥控器二个
15.7缚身带一根
15.8托手架一对、侧卧位挡板架一对
15.9麻醉屏架带固定架2个
15.10托腿架一副
15.11支身架一副
15.12骨科牵引架（与手术床一体式）

16、质保期：2年。

三包：双侧悬拉式腹部牵开器1套（预算价1.9万元）
双侧悬拉式腹部牵开器，由两个单侧悬拉式腹部牵开器组成。
1、结构特点：
a、床樑竖杆固定装置“一锁二”的结构设计，实现了床樑、竖杆的一次性夹紧固定，方便了手术操作。
b、竖杆高度可调，扩大了手术范围。
c、拉钩手柄在竖杆上可旋转，可满足各种不同角度手术的需要。
d、锁紧装置采用偏心结构设计，使操作更加快捷、简便。
e、手动旋转牵拉，方便灵活。
2、技术参数与配置数量：
（1）床樑竖杆固定装置：DCMoV及20Cr13医用不锈钢材料，夹持床樑厚度7-10mm，配置数量2套。见图中1； 
（2）竖杆：20Cr13医用不锈钢材料，直径Ф16mm，配置数量2根。见图中2；
（3）偏心锁紧装置：20Cr13医用不锈钢材料，锁紧孔大小：Ф16mm，配置数量2套。见图中3；           
（4）拉钩手柄：BC及20Cr13医用不锈钢材料，长度260mm，配置数量2根。见图一中4；
（5）拉钩：20Cr13医用不锈钢材料，配置数量4对，见图一中5。宽×深尺寸为：40mm×110mm，60mm×60mm，100mm×70mm，120mm×70mm。
3、床樑竖杆固定装置，通过旋紧螺杆锁紧装置，可方便地将竖杆与床樑相对位置迅速确定，操作简单、方便、牢固、可靠，竖杆相对床樑的上下高度位置也可随意调节与固定。
4、偏心锁紧装置，采用锁紧孔开槽及偏心轮锁紧，能够将竖杆与拉钩手柄相对位置迅速固定，操作简单、方便，非常适合手术台上使用。
5、齿条拉钩手柄，与偏心锁紧装置配合，能够实现齿条在偏心锁紧装置上相对移动。手术时，通过旋转偏心锁紧手柄而达到自动牵拉组织的目的。
6、按拉钩形状分，本套腹部牵开器中拉钩主要有四种类型规格，使用时应根据不同手术、不同部位、不同要求选择不同形状的拉钩，能获得牵拉组织的最佳效果。
【适用范围】
悬拉式腹部牵开器，可单侧或双侧牵开腹壁，适用于肝移植、肝叶切除、胆道手术、全胃或近端切除、脾切除等手术。
质保期：2年。

四包：动力手机、骨钻夹头及克氏针钻夹头2套（预算价15万元）
★为满足手术需求，手柄必须满足我院现有西山科技手术动力装置配套使用
	1、动力手机 

	1
	骨科通用手机,空心轴电机,支持正反转功能；

	2
	通用输出接口,便捷插接所有锯机头、钻夹头,带手控功能；

	3
	双板机按钮,转速模式和机械安全锁控模式按键；

	4
	最高转速≥30000rpm，往复频率：0.5-3.0Hz；

	5
	耐高温压力蒸汽灭菌，防水密封结构；

	2、骨钻夹头 

	1
	 夹持范围0.4-6.0，扭矩≥330N.CM，最高转速：≥1500 r/min；

	2
	耐高温压力蒸汽灭菌；

	3
	可正反转，夹头和手柄快换接口；

	3、克氏针钻夹头

	1
	夹持范围0.7-4.0， 扭矩≥330N.CM，最高转速≥1500 r/min；

	2
	耐高温压力蒸汽灭菌；

	3
	可正反转，夹头和手柄快换接口；

	配置
	动力手机2把；2、骨钻夹头2把； 3、克氏针钻夹头2把；

	4、质保期：1年。


五包：全自动血气分析仪1台（设备预算价3.5万元）
★1.电极法实测参数： 可以同时测量pH、pCO2、pO2、Hct、cCa2+、cCl-、cK+、cNa+、Lac参数。
2.计算参数：ctO2、ctO2（a-v）、ctHb、HCO3-、ABE、SBE、AG(K+)等，达26项之多。
3.可测样本类型包括动脉血、静脉血、毛细管、混合静脉、质控液等；
用血量≤70 ul；适用于血量少的样本。
4.注射器、采血针、毛细管均为自动吸样，配有自动吸样控制系统，可保证每次进样维持统一标准。
★5．进样针自动清洁功能。
★6耗材规格有25人份、50人份、100人份、200人份、300人份等，上机效期≥30天。
7.全自动液体定标，定标间隔时间可根据需要自行设定；无需气瓶。
8.质控需有原厂质控，并≥3个水平。
9.免维护，免保养。
10. 8.4 英寸彩色触摸液晶显示屏、WindowsXP操作界面、以太网端口和USB接口，可外接键盘和外接条形码扫描器，全中文菜单（可切换英文）。
11.有故障提示和诊断系统。
★12.在没有样本测量时可选择关机或者休眠模式，节省消耗。
13．配备USB接口，可直接连接医院管理信息系统。

14.质保期：2年。

★15.配套耗材报价纳入评标总价范围，配套耗材血气检测试剂盒，包含钾、钠、氯、钙、红细胞比积、血气及乳酸9项测定，50人份规格，控制价为59元/人份，即评标总价为设备采购及耗材采购（暂按600人份计算）二项总和。

六包：肌电图与诱发电位仪1台（预算价17万元）
一、主机系统配置

1.电脑主机:专业型号商用品牌电脑整机，不接受工业工控主机或双主机结构的组装电脑。

2.台车：高档台车，显示器高度可调节。

二、电生理放大盒参数：

1.A/D转换率：24Bit

★2.输入阻抗：≥3000MΩ。（必须提供检测报告验证）

★3.幅频特性：测试频率为0.1Hz～10KHz，电压测量误差要求在+5%-- -10%之内；（必须提供检测报告验证）

★4.共模抑制比：≥120dB @200Hz，50Hz ON。（必须提供检测报告验证）

5.噪声电压：≤0.4μV（rms）；

★6.放大器采用台式便携式一体化设计，采购的同一台设备可根据需求自由转换，一机多用，节约客户成本。

★7.通道数： 4通道,可升级为8；（必须提供检测报告验证）

三、电流刺激器参数：

1.最大电流脉冲输出强度：100mA，0mA~4mA时步长为0.01mA；

2.最大电流脉冲输出强度：100mA，0mA~4mA时步长为0.01mA；

3.脉冲输出频率：0.1Hz ~ 120Hz；

4.靶脉冲宽度误差：50μS、100μS、200μS、300μS、500μS、1000μS时；

5.刺激方向：正向、负向、双向；

6.刺激模式：Single、Double、Trail；

7.靶信号概率：5%~100% ；

四、音视频刺激器参数：

1.刺激类型：短声、纯音、白噪声；

2.短声刺激方式：左耳、右耳、双耳、交替；

3.短声刺激相位：疏波、密波、交替波；

4.最大短声强：≥130dB；

5.最大纯音声强：≥120dB；

6.最大白噪声声强：≥100 dB；

7.声音刺激频率：0.1Hz~100Hz；

8.纯音声音频率：250Hz~7KHz；

9.纯音刺激方式：左耳、右耳、双耳、交替；

10.靶信号概率：5%~100%；

11.棋盘格图像：显示器可以显示全屏黑白翻转的棋盘格图像、横条格图像、竖条格图像，显示数目分别为：4×3、8×6、16×12、32×24、64×48。也可以分别在左半屏、右半屏显示2×3、4×6、8×12、16×24、32×48的棋盘格，在上半屏、下半屏显示4×2、8×3、16×6、32×12、64×24的棋盘格，在Ⅰ象限、Ⅱ象限、Ⅲ象限、Ⅳ象限显示2×2、4×3、8×6、16×12、32×24的棋盘格。

12.棋盘格刺激频率：0.1Hz-1Hz；

13.靶信号概率：5%~100%；

14.非靶信号1概率：5%~100%；

15.非靶信号2概率：5%~100%；

16.闪光刺激频率：0.1Hz-50Hz；

五、质保期：2年。

七包：床旁监护仪3台、中端监护仪性8台及监护仪中央站软件系统升级包1套（预算价21.8万元）

一、床旁监护仪3台

1.一体式监护仪，国家三类注册，提供医疗器械注册证，可用于监护成人,儿童,新生儿患者；

2. ★采用≥10英寸彩色LED显示屏,彩色高分辨率达800*600，6通道波形显示；

3.整机（包含电池）重量≤3.5kg ，超轻便携，减轻医护人员负担；

4.标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温；

5.具备ECG多导同步分析功能，同时分析多个心电导联，个别导联干扰情况下仍能准确监测具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护,支持心率变化统计；
6.心电波形速度支持6.25、12.5、25和50mm/s不少于4种选择

7.★NIBP的测量范围宽，大大提升边界情况的测量准确性，支持动态血压分析；
成人:sys 25-290 dia 10-250 avr 15-260

小儿: sys:25-240 dia:10-200 avr:15-215

新生儿: sys:25-140 dia:10-115 avr:15-125

8.血氧监测可显示血氧灌注指数，有效反映血氧监测部位信号及末梢灌注情况，采用国际一流的抗干扰和弱灌注血氧技术；

9.具备报警集中设置功能；
10.支持中/英文字符和条码扫描枪输入；

11.可选内置存储卡，也支持外部USB存储设备，支持掉电存储和U盘数据导入导出功能；
12. 具备1200小时趋势图表、1800个报警事件、1600组NIBP测量的数据存储和回顾功能,48小时全息波形回顾；

13.具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面；
14.标配锂电池，锂电池工作时间可达4小时以上；整机无风扇设计，降低环境噪音干扰；仪器使用寿命达到10年；

15.可选配升级3通道记录仪；

16.★仪器背部采用监护附件收纳盒设计，让床旁附件管理更有序、更高效，降低医护人员工作量；

17.★安全规格：ECG, TEMP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型,提供证明材料。
18.防水等级达到IPX1标准；
19.★可以和同品牌除颤仪及数字遥测监护混合组网，在中央站上进行设备信息整合；

20.为保障良好的售后服务，产品生产厂家需在安徽省内设有分公司或服务机构；

注：星号参数必须满足，星号健提供证件文件，在装机前逐条核对参数，否则废标处理。

二、中端监护仪性8台
1：整机要求：
1.1、一体化便携监护仪，整机无风扇设计，通过国家三类注册认证。
1.2、配置提手,方便移动。 
★1.3、≥10.1英寸彩色液晶电容触摸屏，分辨率≥1280*800像素，≥8通道波形显示。
1.4、显示屏采用宽视角技术，支持170度可视范围，提供证明材料。
1.5、内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。
★1.6、屏幕倾斜10~15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作。
★1.7、安全规格：ECG, TEMP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。
2：监测参数：
2.1、具备3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测。
★2.2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。
2.3、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。
2.4、支持≥23种心律失常分析,包括房颤分析。
2.5、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。
2.6、提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。
2.7、支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。
2.8、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。
2.9、无创血压监测提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用。
★2.10、无创血压收缩压测量范围：25-290mmHg（成人）、25-240mmHg（小儿）、25-140mmHg（新生儿），平均压测量范围：15-260mmHg（成人）、15-215mmHg（小儿），15-125mmHg（新生儿），舒张压测量范围：10-250mmHg（成人）、10-200mmHg（小儿），10-115mmHg（新生儿）。
2.11、提供双通道体温和温差参数的监测,可根据需要更改体温通道标名。
3：系统功能：
3.1、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。
3.2、具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。
★3.3、监护仪内置无线WIFI模块，可通过无线的方式连入中央监护系统。
4:售后服务： 
4.1、为保障良好的售后服务，产品生产厂家在安徽省内需设有服务机构，确保省内随时有工程师及时响应解决设备故障。

三、监护仪中央站软件系统升级包1套
1.软件系统升级包可将科室现有中央站系统从旧版系统升级至新版系统。
2.升级后新版中央站软件系统可支持科室现有的迈瑞品牌所有旧款监护仪以及新款监护仪的联网及数据传输。
3.具有中央报警功能，能对中央监护系统内的所有监护仪的报警进行中央报警，同时实时记录报警信息；
4.数据存储功能：≥200个历史病人数据存储、≥240小时趋势图、表回顾、≥3000条无创血压测量回顾、≥720条12导分析结果结果回顾、≥3000条报警事件回顾、≥240小时全息波形回顾；
5.中央站支持将集中的所有监护仪的患者数据发送到医院HIS信息化系统；
四、质保期：2年。

八包：高流量呼吸湿化治疗仪2台（预算价10万元）

1、产品用途、功能与要求：
适用于需要辅助呼吸治疗的、需实行气道保护策略的、需要支气管净化治疗的成人及儿童患者。
2、主要技术参数：
2.1温度设置范围：31℃-37℃连续可调，步进1℃

2.2氧浓度调节范围：21%-100%，步长1%

2.3氧浓度控制系统调节精度：≤1%

2.4氧浓度实时监测系统：电磁阀式自动控制氧浓度，一键设定无需手动调节
2.5氧电池类型：超声实时氧浓度监测，无需加载氧电池
2.6流速控制方式：自动控制
2.7一体化流量调节：2L-75L/min

★2.8屏幕尺寸：≥7英寸

★2.9显示内容：流量、温度、氧浓度、SpO2、脉率可在同一屏幕下同时且实时显示

2.10流量模式：具备高、低流量模式，具备温度保护和流量保护功能
★2.11血氧饱和度/脉率监测：标配，可实时监测与记录血氧饱和度情况
★2.12具备ROX参数监测功能
★2.13消毒功能：采用安全气道设计或主机腔消毒功能
2.14管路性能：高密度均匀分布螺纹加热丝，加热丝总长度大于等于800cm，螺旋带温度监控

2.15湿化器：一体化加温湿化器
2.15.1加水方式：自动
2.15.2加湿器最大工作压力：≥80cmH2O

2.15.3加湿器最大峰流量：≥18OL/min

2.15.4顺应性：≤0.4ml/cm2HO

2.15.5湿度输出范围：32- 44mg/L

2.16报警内容：干烧报警、管路使用异常报警、环境温度过高报警、环境温度过低报警、氧浓度过高报警、氧浓度过低报警、氧源压力过高报警、氧源压力过低报警
2.17提示功能：预设治疗时间已到提示、运行断电声音提示
2.18 质保期：2年。
九包：口腔科器械及设备一批（预算价11.8万元）

一、高速气涡轮手机：20把      

	转速(rmp)
	approx.400,000

	★头部直径(mm)
	11.9

	★头部高度(mm)
	13

	★功率(w)
	30

	重量(g)
	46

	车针规格(ISO)
	直径1.6FG

	驱动气压（bar）
	2.3-3.0

	主要特性
	

	●德国制造

	●30W最强劲涡轮手机

	●四孔喷雾，静音效果

	●不锈钢机头和机身

	●结实耐用的陶瓷滚珠轴承

	●机头尺寸令操作视野更佳


二、高速气涡轮手机：20把
	★转速(rmp)
	approx.400,000

	★头部直径(mm)
	11.9

	★头部高度(mm)
	13

	★功率(w)
	26

	重量(g)
	48

	车针规格(ISO)
	314/315

	驱动气压（bar）
	2.3-3.0

	主要特性
	

	●德国制造

	●全瓷滚珠轴承

	●单点喷雾

	●26瓦功率

	●按压式换针

	●人体工程学设计、镀铬机身

	● 带有双重防回吸功能的“机头保护系统装置（PHS）


三、牙科手机（弯/直）：10把
	技术参数
	弯机
	直机

	★转速(rmp)
	approx.40,000
	approx.40,000

	★头部直径(mm)
	8.7
	

	★头部高度(mm)
	12.4
	

	重量(g)
	72
	77

	传动比
	~1:1
	~1:1

	夹紧系统
	CA
	CA/HP

	驱动空气压强（bar）压强（流动、干燥、洁净）
	2.7
	2.7

	回流空气压强（bar）
	<0.15
	<0.15

	空气消耗量（NI/min）
	~55
	~55

	空气喷雾压强（bar）
	2.3±0.2
	2.3±0.2

	水喷雾压强（bar）
	2.0±0.2
	2.0±0.2

	最高水温（°C）
	40
	40

	喷雾中建议含水量
	>50ml/min
	>50ml/min

	车针规格(mm)
	直径2.35WB
	直径2.35WB

	最大上针长度（mm）
	34
	50

	夹持长度（mm）
	≥11
	≥15

	主要特性
	

	●德国制造

	●不锈钢材质的优良设计

	●按压式换针

	●外出水

	●适配轴直径为2.35mm的车针


四、康桥牙钳：20把         

五、康桥牙挺：20把        

六、康桥正畸钳：8把        

七、根管预备机1台

 1、功能及用途

1.1功能：为了减轻医生的工作强度，用来替代手工扩大根管，制备出更标准的根管的一款精密电子仪器，它大大降低了医生的工作强度，节省了工作时间，提高了工作效率，将在临床上广泛应用。

1.2用途：扩大形成根管，为充填做准备

参数规格

2.1电源：AC120V/230V    50/60Hz电池盒

★2.2 程序：根据不同的镍钛锉系统的要求，机器可预设9种程序
★2.3最大扭矩值：7Ncm（使用20:1齿轮时）

★2.4速度范围：100-13,000转/分（20:1、4:1、1:1的转速比组合时）

2.5充电时间/连续使用时间：充电5小时/可连续使用2小时以上

★2.6手机重量：带线马达与手机不能高于92g

3  标准配置

3.1控制组件                    1台

3.2马达与马达线                1套

3.3MP-F20R机头（减速比20:1）   1个

3.4手机架                      1个

3.5AC变压器                    1个

八、根管测量仪2台

（一）、用途和要求：用于测量牙根尖位置的电子设备。
（二）、组成：主机一部、充电器一个、测量电线一条、唇夹两个、连接钩一个、1.2V镍氢可充电电池组成。用户手册一本、产品卡一个。
（三）、技术规格
1. 尺寸：66 x 55 x 18 mm

2. 重量：55 gr

★3. 屏幕类型：彩色LEDs

4.电源：AAA 1.2V 1000mAh镍氢可充电电池
5.外部充电器：输入：100-240 V AC ~ 50-60 Hz

              输出：6V DC ± 5%, 1000 mA

6.设备符合IEC60601-1安全标准以及CE符合性标志要求
（四）、功能和特点：
1. 4种不同大小的音量反馈，器械前进的过程中提供双提醒 

★2. 多频根管测量技术，在干燥和湿润的根管中都可以工作:精确度不受是否冲洗或者根管中不同的冲洗液体所影响无需校准，也不需要零点调节：随时可以使用 
★3. 超轻便携：超小的体积、超轻的重量，便于医生放置。
4. 自动关闭：3分钟未使用，自动关闭
九、超声喷砂牙周治疗仪1台
（一）主要技术参数

1、网电源输入：~220V  50HZ，输入功率 88VA

2、主机输入：~25V 50HZ，2.8A
3、输出的尖端主振动偏移（最大功率）：90μm，偏差：±50%
4、输出的尖端振动偏移：30±5KHZ
5、输出的半偏移力（最大功率）：5N，偏差：±50%
6、尖端输出功率：3W~20W
7、主保险丝：T5AH 250W
8、电源适配器保险：T1.0AL 250V
9、进水压力：1bar~5bar（0.1MPa~0.5MPa）
10、进气压力：5.5bar~7.5bar（0.55MPa~0.75MPa）
11、喷砂系统出水水温：0~45℃
12、主机重量：2.75KG
13、主机尺寸：长X宽X高 330mmX280mmX120mm
（二）功能要求：
1、集龈上、龈下喷砂洁治，舒适洁牙，牙周治疗，种植体维护，根管治疗功能于一体。

2、根据所选用工作手柄自动切换工作模式。
3、前面面板采用触控液晶屏，功能选择、工作状态指示简洁清晰。
4、工作尖圆形振动轨迹，治疗、抛光一起完成，工作尖振幅小，实现无痛治疗。
★5、双水路切换，可实现自动供水，也可使用外接水路供水。
★6、供水指示灯设计，更直观观察供水方式，采用自动供水，蓝色提示灯亮起。
7、采用钛合金工作尖，不伤牙骨质、牙釉质。
8、自动供水模式下可以使用双氧水、次氯酸钠、洗必泰等专用药液，提高临床治疗效果。
★9、水路加热功能，可实现喷砂洁治模式下，加热水器，提高洁治舒适度。
10、采用全自动频率跟踪系统，自动搜索最佳工作状态，机器性能更稳定。
★11、喷砂手柄采用三段式设计，装卸简单，便于清洁和维护。
12、超声手柄和喷砂手柄可自由拔插，能在134℃高温和0.22MPa高压环境中进行灭菌处理。
★13、喷砂手柄尾线可拆卸，便于清洁疏通和维护。
14、超声手柄尾线接口和喷砂手柄尾线接口带有防滑纹，便于操作。
15、全透明漏斗形粉罐，粉罐可360°旋转，能够实时观察砂粉流动情况。
16、龈上、龈下独立喷砂粉罐，清晰显示砂粉刻度。
★17、龈下喷嘴四孔设计，三孔出砂一孔出水，可实现360°旋转。
18、工作过程采用微电脑全自动控制，操作方便简单，效率高。
19、外置电源适配器，实现水电分离，更加安全。

十、质保期：1年。
十包、高清监视器1台（预算价1.4万元）
1、显示器类别：高清医用监视器
2、尺寸（对角线）：24inch（英寸）
3、物理分辨率：1920*1200
4、响应时间：6ms
5、信号输入方式：BNC复合视频信号；S-VIDEO、Y/C信号；RGB分色信号；DVI数字信号。
6、质保期：2年。
十一包：防褥疮智能翻身床垫1张（预算价2.6万元）

1.用途及说明

采用材料减压，由3D材料、太空记忆绵、弹性支撑材料等材料组成，可以有效吸收缓释、分散和降低人体所受的压力，减压效果优良。 
床垫具有全自动循环翻身功能，亦可设置定时循环，使患者体位不会长时间处于一种状态，降低了压疮的发生率。同时降低了临床翻身护理的工作量及劳动强度，有助于提升科室工作效率。
2.主要技术参数 

1、床垫尺寸：长 190cm 宽 85cm 高 9cm，重量：15.0kg。 
2、床垫主要材料：3D 材料、太空记忆绵、高分子弹性支撑材料、高密度弹性支撑材料等组成。 
3、翻身角度：0- 30° 
4、全皮床罩：260gsm，床罩防水防污，可快速清理，适用高污染场所。 
5、快速放气功能：床垫使用快速放气阀两个。 
6、波动循环功能：床垫背部有 4 组气囊，可以波动循环实时地改变患者受压位置，降低剪切力。 
7、防阻滑功能：床垫两侧各有一组阻滑气囊（共两组），防止侧滑，减轻摩擦力。
8、约束装置：床垫设置六个约束扣拉环，可供约束带固定使用。 
9、主机尺寸： 26.3cm*10.2cm*18.3cm，重量2kg。 
10、主机功能：主机采用智能模式设计，可手动翻身，也可设定时间自动翻身，自动翻身循环时间可在 10min--60min 根据患者需要进行调整。 
11、主机工作噪音：采用超静音电机，电机工作噪音≤25 分贝。 
12、主机功率为 20W。 
13、翻身充气压力≤15kpa，充气流量5-6L/min。

14、质保期：1年。
十二包：过氧化氢低温等离子灭菌器1台（预算价20万元）

★1总容积：≥180L     
★2腔体结构及材质：腔体结构为矩形，提高空间利用率，腔体材质采用优质航空铝材，厚度≥16mm，具有优越的导热性能，保证过氧化氢保持100%气态。
3电极网材质:铝合金材料,钣金成型，厚度≥2mm。
4腔体温度加热功率:≤900W，预热升温时间≤30min。
5腔体温度控制探头数量:≥1，高精度温度探头，分辨率为0.1℃，准确检测和控制灭菌温度。
6主体保温:≥20mm橡塑海绵，具有导热系数低、防火性能好、抗老化能力强、无毒环保和外观高档质地柔软等特点。
★7门开启方式:采用顶杆驱动式电动升降门。
8门板:防止过氧化氢气体冷凝，影响灭菌效果，门板具有加热功能，加热膜数量≥2个，门板应为整体铝材。
★9门板温度控制探头数量：≥1，高精度温度探头，分辨率为0.1℃，准确检测和控制灭菌温度。
10门障碍开关:具有门障碍开关功能，当碰触障碍开关时，门自动下降，防止夹伤操作者和夹坏物品。
11脚踏开关:具有脚踏开门功能，当操作者双手占用时，可用脚控制门的开关。
12真空泵:采用真空度极高且耐H2O2腐蚀的旋片式真空泵。
★13过氧化氢加注方式:采用卡匣式加注
14过氧化氢卡匣:卡匣胶囊式，每个卡匣12个胶囊，卡匣内过氧化氢浓度不大于60%
15胶囊计数记忆功能：卡匣安装后，自动计算胶囊使用个数，并提示剩余胶囊个数和可运行全循环的次数。
16过氧化氢提纯功能：具有过氧化氢提纯功能，过氧化氢提纯后浓度大于95%，省级以上检测机构出具的检测报告。
17压力传感器数量：产品设置压力传感器数量≥3个，其中检测内室压力传感器≥2个，提纯器和灭菌内室压力传感器独立设置。
18灭菌内室压力传感器1：测量范围0~2700Pa，精度0.25%
19灭菌内室压力传感器2：测量范围0~101KPa。
20提纯压力传感器：采用高精度产品，压力测量范围0~25000Pa，精度0.25%
21油雾过滤器：产品具有排气油雾过滤系统，该系统能够回收油雾，避免油雾进入空气中，并通过泵吸力，使泵油回流到泵内重复使用减少油耗。
22过氧化氢过滤器：产品具有排气过氧化氢气体过滤系统，周围空气中过氧化氢浓度＜0.6mg/m3,并提供省级以上检测机构出具的检测报告。
23空气过滤器：过滤精度小于等于0.2μm。
24控制系统：PLC控制系统，稳定、可靠。
★25显示屏：采用≥7寸彩色触摸屏，操作简单、便捷。
26显示屏显示内容：温度，压力，时间，循环模式，过程阶段、胶囊使用数量和报警信息和过氧化氢浓度等，并提供实际界面照片。
27打印记录内容：能够打印记录：程序名称、灭菌日期、灭菌锅次、灭菌起始结束时间、灭菌过程的压力、温度、阶段时间等信息，并提供打印样品；
★28程序数量：程序数量不少于4个，根据《GB27955-2020过氧化氢气体等离子体低温灭菌器卫生要求》至少具有非管腔、管腔的灭菌程序和软式内镜的灭菌程序。
29倒计时显示：具有倒计时显示功能，可根据装载情况自动调整剩余时间，能够使操作者更加合理的安排工作时间。
★30生物阅读器：提供配套1小时生物阅读器，阅读器品牌需与过氧化氢低温等离子灭菌器品牌一致
31 设备认证：提供生产厂家该类设备达芬奇内窥镜兼容性认证
32卫生安全评价报告:提供卫生安全评价报告；提供二类医疗器械注册证。
33质保期：2年。

十三包：低频半导体激光综合治疗仪1台（预算价3.5万元）

1. 激光器性能
★1.1  激光波长：660nm±10nm。

1.2  终端输出激光功率密度：≤1mW/mm²（在工作距离3cm时）。
1.3  单侧终端输出激光功率
★1.3.1鼻腔治疗终端：单终端输出功率10mW，允差±20%。
★1.3.2耳道治疗终端：单终端输出功率10mW，允差±20%。
1.4  终端输出激光功率不稳定度St：优于±20%。
1.5  终端输出激光功率复现性Rp：优于±20%。
1.6  光纤头部分光纤耦合效率:η≥65%。
1.7  激光输出时间：0～30分钟可调，误差应≤±10%。
2.  低频脉冲输出参数
★2.1 低频脉冲输出波形：三角波、指数波。

★2.2 低频脉冲输出频率：0.5Hz,10Hz, 20Hz可选，允差±10%,对应每种频率前半个治疗时间为三角波，后半个治疗时间为指数波。
2.3 低频脉冲宽度：三角波部分t1为0.6ms±20%；指数波部分t2为0.4ms±20%。
2.4 开路输出峰值电压：不大于500V。
2.5 输出电压幅值(Vp)：最大输出为40V（允差为±10%）。
2.6 治疗时间调节范围：0-20mim可调，误差应≤±10%。
2.7 治疗仪工作时间：应能连续工作4h。

★2.8界面有：鼻腔照射，耳道照射，迎香穴理疗，耳道理疗，耳垂理疗分别可控。
★2.9 同时可以治疗3人，鼻腔照射和理疗1人，耳道照射1人，耳部理疗1人。

质保期：2年。

★4.配套耗材报价纳入评标总价范围，激光治疗头罩壳，控制价为15元/副，即评标总价为设备采购及耗材采购（暂按2000副计算）二项总和。

十四包：半导体激光综合治疗仪1台（预算价5万元）

1.按运行模式分类：连续运行，间歇加载。 
2.治疗机的额定电压和频率：AC 220V，50Hz。 
3.治疗机的输入功率:200VA。
4 光束模式：多模。
★5.治疗头数量：2个 
6.治疗头一激光波长及数量： 808nm激光器1支 640nm辅助激光6支
★7.治疗头二激光波长及数量：808nm激光器1支 640nm辅助激光36支
8.激光器额定输出功率：100mW。 
9. 激光输出功率不稳定度：应优于±10%。 
10. 激光输出功率复现性：应优于±10%。
11.操作系统：8寸液晶触摸显示屏
★12.软件名称：半导体激光治疗机嵌入式软件组件 发布版本：JLT-BDT-01 
13.电磁兼容 应符合 YY 0505-2012 的要求。 
14. 质保期：2年。
十五包：单通道微量注射泵4台（预算价1.2万元）

1、注射器规格   20ml 、30ml 、50ml

2、注射速率     50ml：0.1ml/h---1200ml/h（0.1-999ml每级0.1ml/h，1000ml以上每级1ml/h）

                30ml：0.1ml/h---600ml/h （每级0.1ml/h）

                20ml：0.1ml/h---399.9ml/h（每级0.1ml/h）

3、快速速率     1200ml/h (50ml 注射器)

                600ml/h ( 30ml注射器)

                399.9ml/h ( 20ml 注射器)

4、累计容量     0.1—9999ml（0.1-999，以0.1ml/h递增；1000ml以上，以1ml/h递增）

5、限制量        0—9999ml

6、精度          ≤±2% （泵本身机械精度≤±1%）

7、电源          AC220V±22V  50HZ±1HZ    

DC12V 充电16小时后以5ml/h可持续工作4小时

8、环境条件     温度- 5—40℃   相对湿度  20%---90%

★9、报警    残留提示、注射完毕报警、阻塞报警、针筒装夹不正确报警、注射器推杆安装错误报警、系统出错报警、开机后遗忘操作报警、速率超范围提示、输出量等于限制量提示、电源线脱落报警、电池欠压报警、电池电量耗尽报警。

10、报警优先级

11、自动识别注射器规格

★12、可使用一次性注射器（包含13种不同品牌）, 并且可为客户量身校准其他品牌

★13、阻塞后针筒内压力自动释放

★14、可记录500条以上（含500条）历史纪录）

15、重量 2.1kg 含固定夹

16、三档阻塞压力等级选择 低（L）300mmHg+/- 100mmHg

                           中（C）500mmHg+/- 100mmHg

                           高（H）800mmHg+/- 200mmHg

17、RS232 电脑接口

★18、限制量设定：设定使用限制量，当实际注射总量等于限制量时即发出限制量到报警。

19、KVO速率

20、安全类型：Ⅰ类CF型

21、快速推进键保险

22、注射过程中快速推注

★23、IPX等级：IP×4（防溅水）

★24、符合YY0709国家标准

★25、符合YY0505国家标准

26、质保期：5年



