附:具体采购设备名称、数量、参数要求
一包：宫腔镜冷刀系统1台（预算价20万元）
（一）、宫腔镜冷刀
1.用于宫腔检查、宫腔疾病的治疗，通过实现宫腔镜手术器械巨型化以完成有困难的手术检查和治疗，如子宫纵膈、子宫肌瘤、宫腔息肉、宫腔粘连以及异物嵌顿或坯胎残留取出等。
2.★平行视野宫腔镜一条，镜子Z型，视角30°。蓝宝石镜面。
3.★最佳镜体设计Z型，镜体总体质量轻。竖立杆短，重心稳定，方便施术者握持，符合人体工程学。
4★.主镜工作长度≥200mm；外径≤20.8Fr。
5.平行视野宫腔镜镜体具有大于3毫米的器械通道，器械通道包含在镜体内，镜子手术器械通道≥3mm，注液通道孔径≥1.0mm；
6.可配备多种器械，至少包括圆头弯剪刀、尖头单开直剪刀、尖头双开直剪刀、微型钩剪刀、弯分离钳、活检钳，重型抓钳、大型抓钳等；手术器械外径3mm更有力，工作长度360mm，360°可旋转手柄；
7.★手术器械按消毒要求可以拆卸成三部分：手柄、钳杆、钳芯，便于清洗灭菌，可低温等离子、高温高压消毒，避免因消毒不彻底而造成术中感染。
8.既可采用机械能量操作（不带电操作），又可采用电能量操作；既可使用单极电流，也可使用双极电流；可以使用生理盐水作为膨宫液，也可以使用糖水作为膨宫液。可采用冷操作（不带电），也可配合带电操作，具有单极，双极电凝棒可处理术中出血。
9.★器械通道入口采用喇叭口设计，方便器械进入。
10.★密封帽内置设计，双层医用硅胶装置自动闭合，无需单独开关，防止术中膨宫液体向术者喷溅，便于手术中切换不同器械；密封帽双层密封，与器械裹合紧密，避免了因较大器械进入时空气伴随进入形成气泡；
11.进出水高通量设计，可配合外鞘组成超高通量的两路进出水通路，也可以无需外鞘镜体自带进出水通路， 进出水通畅，保证了手术视野的清晰。
12.★外鞘可根据手术需求360度旋转， 防止进出水路管缠绕。 方便手术操作。
（二）、宫腔一体镜
1.用于宫腔疾病的治疗，包括子宫肌瘤、息肉、粘连、畸形以及异物残留等。
2.具有5Fr/7Fr的手术器械通道，在可视情况下手术操作。
3.可配备多种器械，包括异物钳、剪刀、活检钳。
4.★器械插入口为喇叭形，方便器械进入，密封帽内置，双层防漏水设计。要求可以进输卵管通液使用的软管
5.★进出水口可根据手术需求360°旋转。
6.★景深3mm-100mm、视向角30°、视场角90°。
7.镜面具有防反光设置。管鞘内有安全保障的绝缘层。
8.插入部工作长度200mm，插入部最大宽度4.9mm /5.4mm，免扩宫。
9.所有设备可与各种知名品牌相匹配且需与医院现有设备配套使用。

（三）、质保期：2年。
（四）、配置清单
	序号
	产品名称
	数量
	备注

	1
	宫腔镜冷刀
	1套
	

	1.1
	30°Z型宫腔镜
	1把
	

	1.2
	外鞘 (含闭孔器)
	1个
	

	1.3
	单开剪刀
	1把
	

	1.4
	双开剪刀
	1把
	

	1.5
	弯剪刀　
	1把
	

	1.6
	钩剪刀
	1把
	

	1.7
	弯分离钳
	1把
	

	1.8
	活检钳
	1把
	

	1.9
	重型抓钳
	1把
	　

	1.10
	大型抓钳
	1把
	　

	1.11
	钩状电极
	1根
	

	1.12
	棒状电极
	1根
	

	1.13
	电缆线
	1根
	

	1.17
	专用消毒盒
	1个
	镜子专用消毒盒

	1.18
	专用消毒盒
	1个
	器械专用消毒盒

	2
	宫腔一体镜
	1套
	　

	2.1
	30°宫腔一体镜
	1把
	　

	2.2
	5Fr/7Fr剪刀
	1把
	　

	2.3
	5Fr/7Fr勺钳
	1把
	　

	2.4
	5Fr/7Fr异物钳
	1把
	　

	2.5
	专用消毒盒
	1个
	


二包：半导体激光治疗仪1台（预算价19万元）

	序号
	项目
	参数

	1
	临床用途
	注册证中明确注明用于患者下肢静脉曲张的治疗

	2
	激光波长
	808nm

	3
	激光发生器
	原装进口

	4
	激光最大输出功率
	30.0W

	5
	工作模式
	连续照射、重复脉冲照射、单脉冲照射

	6
	照射时间调节范围
	0.1-9.99s，精度0.01s

	7
	间隔时间调节范围
	0.1-1.0s，精度0.1s

	8
	指示红光
	635nm，5mW，亮度强弱可调

	9
	指示光调节范围
	亮度可调，可直接开关

	10
	光纤接头
	SMA905标准接头

	11
	光纤耗材
	产品注册中指明光纤，有单独的注册证，且与设备注册厂家一致。提供3根光纤。并能提供光纤检测服务。

	12
	配套服务
	要求提供专家技术支持

	13
	质保期
	2年


备注，全国医疗机构占有率高（省内超过5家三甲医院覆盖优先）



