宿松县中医院5号楼1层血透室改造具体要求

规划平面布局及现状：按照已规划平面布局施工，现场如果有需要微调的部分请提前查看现场。卫生间布局基本不变，其中一个卫生间改成处置室有变动。

各部分主要内容要求：

装饰工程：拆除内容以现场为准，包括隔断等，需对照规划平面结合现场。地面保持原状，对于地面开槽走管部分在施工前一定要合理规划，尽最小破坏，以便于恢复。墙面按照已提供图纸做法，施工到顶（1层层高约3.6米左右，以现场实际为准）。岩棉板墙面：钢板0.476mm,50型机制岩棉板，双面机制岩棉板。其他部分原墙面、柱面等修补出新。顶面保持原状，修补出新。门体、观察窗、治疗台等其他施工内容：参照已提供图纸资料。被服产物柜参照现有二三楼血透室标准施工。

暖通工程：保持原状，根据现场规划平面，施工过程中如需要变化调整风口等，1000元以内由本次投标人综合考虑，不另行增加费用，超过1000元，超过部分据实结算。

电气工程：强电需要考虑水处理系统及14台血透机的总用电负荷，按照已提供图纸做法，合理布线及控制系统等。不间断UPS电源不配置。照明结合现场实际与后期使用需要，按照已提供图纸合理布置。弱电需要考虑电话、网络现场使用要求，按照电话1个点位、网络2个点位布线。推荐品牌：电线铜陵长江、安庆华鑫等；开关插座正泰、欧普公牛等。

医气工程：本次施工不考虑。

给排水工程：按照已提供施工图结合本次提供外部接入条件及现场实际施工。 推荐品牌：日丰、联塑、中财等。

纯水工程：水处理系统满足14台血透机供水，工艺为双级反渗透恒压直供。包括采购、安装、调试、培训等。推荐品牌：杭州万洁、湖州永汇、杭州天创及同等质量品牌。此部分属于医疗专项，需要提供医疗注册证。允许合法分包。

水电外部接入：按照初步方案，投标人现场勘查后优化，按照优化后成本综合考虑。包括水处理排水接入、现场恢复等。初步方案：水处理机水管接入点：一路主管市政管网； 二路备用管路2楼水机房接楼顶水箱；至水处理机房，水管长度：一路约25米 ，二路备用约25米；水管材质规格：50ppr。水处理机排水汇入点：一层通道外开槽敷设75PVC排水管，至D轴外排水管口，排水管材质：75PVC；长度约20米。血透机排水点： 接入一楼卫生间主排水管。设备（水处理机、血透机）用电：血透机 14*2=28kw ， 水机 6kw，总用电量预估：34kw。主电缆接入点：由2号楼梯间配电柜引入，至室内，主电缆长度：25米；规格：4*16BV电缆。总配电箱只数：1组，分配电箱1组；要求水机、透析机等单独回路控制。血透机专用电源插座线路。
    以上相关内容以现场勘测、实际深化设计施工达标，满足使用要求为准。
报价要求：

    投标人需按照第二项各部分主要内容要求逐项编制报价清单。中标后总价不予调整。投标人提供的材料、设备必须满足相关院感规范要求。材料设备为市场上中上等品牌，市场占有率高。    



