附:具体采购设备名称、数量、参数要求
一包：体外冲击波治疗仪1台（预算价25万元）
1.压强1×10²kPa-5.5×10²kPa，调节步进值0.1×10²kPa；

2.频率1-25Hz，调节步进值0.5Hz；

3.冲击次数100-9900次，调节步进值100次；

4.智能化管理系统，自动检测手枪连接状态；

5.标配2把冲击手枪，双枪可同时使用，一共配备8种传导子，包含聚焦/深层/穴位/变频/标准传导子；三个子弹和三个弹道。

6.按摩手枪配备7种不同治疗头，满足多种治疗需求；

7.一体机12寸触摸显示屏，带语音播报功能，操作更加友好；

8.内置200个处方，满足个性化治疗，方便医生自定义和快捷选择；

9.系统支持灵活的阶梯输出控制模式，根据患者疼痛指数自动调节阶梯参数，提供手动调节阶梯参数功能，方便医生分类操作及精准适配患者的耐受度；

10.系统内置4种VAS疼痛评估模式，动态VAS,静态VAS,睡眠VAS,以及面部表情VAS，支持单人多次评估，支持诊前和诊后分类评估，可自动对诊前和诊后的参数进行加权评估计算，科学衡量治疗效果；

11.系统内置患者数据库，支持20万以上用户数据量，可以方便医生对历史数据进行分析与研究，对同一个患者进行跟踪，对比分析治疗效果进行深入研究；

★12.设备具有通过蓝牙连接的超声探头对患者部位精确扫描与定位，达到最佳治疗效果。扫描与定位数据可存档，可在治疗报告中打印，方便医生分析治疗结果。

13.系统支持无线或有线打印机，将治疗患者报告进行打印输出。

14.系统生成的报告可以直接显示在屏幕上，也可以另存为其他格式，支持PDF\HTML\EXCEL\WORD等6种格式，支持患者数据导出到移动存储设备，方便数据分析。

15.用户治疗数据完整，治疗过程数据，疼痛评估数据及曲线，探头定位数据以及专家诊断，方便数据分析。

★16.立式一体机标准配置：2把冲击手枪，配备8个传导子，3个子弹，3个弹道；1把按摩手枪，配备7个治疗探头。
17.质保期2年。
二包：下肢智能反馈训练系统1台（预算价25万元）
1、设备操作平台：采用15.6寸笔记本电脑作为操作平台，i5系列CPU，8G内存配置。

★2、设备床体采用控4个直线电机控制，具备床体升降、床体站立、床体后仰及腿长调节。

3、采用55英寸，分辨率为UHD 3840*2160的显示器作为互动平台，通过实时同步传输虚拟场景和训练数据，使患者实时获得训练反馈。

4、设备采用多种训练方式，具备有被动模式、主被动模式。

5、步态分析界面应能描绘跟踪曲线，以实时跟踪显示患者腿部受到电机的力矩的大小及足底压力的大小；其中力矩显示范围-160Nm～160Nm，压力显示范围0～60kg。

6、步态评估界面应具有评估柱状图，以实现左/右腿训练过程中的僵硬度评估值；评估值显示范围0～160Nm。

★7、设备具有三种游戏训练模式，分别为单侧肢体触发训练、交替触发训练与被动互动训练。

8、报表信息界面具有训练数据记录功能，训练前可选择患者相应的用户名登陆，训练数据与当前登陆的用户名关联并自动保存；训练后可通过用户名查看相应的训练数据。

9、用户信息界面具有搜索用户、登陆用户、删除用户、添加用户、修改用户信息的功能。

★10、床体表面皮革及填充材料采用阻燃材料，在点燃阻燃测试中，碳化面积不应超出燃点30mm范围。

11、紧急保护功能设备具备紧急停止键，当启动时，设备训练运动立即停止。

12、设备具有痉挛保护功能，监测到痉挛发生时，设备缓慢反转后停止，痉挛休息时间结束后，设备重新开始，训练速度变为痉挛前的训练速度减去速度降低值。痉挛保护在2s内被激活。 

13、床体升降范围:52cm～90cm范围内。

14、床体直立角度调节范围:0°～90°。

15、床面腰部后仰角调节范围: 0°～15°。

★16、设备具备电动调节腿长功能，腿长调节范围： 0cm～30cm。

17、下肢驱动器长度调节范围为22cm～35cm，间距调节范围为17cm～29cm。

★18、多功能足踏板间距调节为17cm～29cm。

19、多功能足踏板足跖屈/背屈角度调节范围为-15°～ 10°，足内翻/外翻角度调节范围为-15°～15°。

20、踏步速度调节范围为1步/min～80步/min，连续可调，步进应为1步/min。

21、踏步角度调节范围为0°～ 45°。

22、治疗时间调节范围为1min～120min内，连续可调，步进应为1min。

23、痉挛灵敏度设置应在40Nm～160Nm范围内可调。

24、痉挛休息时间应在3s～120s范围内可调。

★25、下肢驱动器最大输出力矩为±160Nm。

26、设备最大承载为135kg。

27、质保期2年。
三包：肢体康复训练设备上下肢型1台（预算价9万元）
1、适应症：多发性硬化、中风/脑卒中、脑瘫、偏瘫、截瘫、帕金森氏综合症、阿尔茨海默病和其他神经损伤、骨损伤以及运动损伤所致的疾病；

★2、原装进口

3、上下肢单独训练，一台设备实现患者上肢训练与下肢训练，两者分开操作，不可同时使用。

4、三种训练形式，被动、助力、主动，三种形式自动转换；其中助力运动可以发现患者残存肌力，协助患者做主动运动，增强其肌力；

5、填补0—2级肌力训练空白，机器能探测到残存肌力并自动增加辅助力量帮助患者完成训练；

6、痉挛控制功能：软件可智能识别痉挛，识别到痉挛后，设备会自动改变运动方向，从而减轻、消除痉挛；

★7、双侧对称性训练，主动运动过程中显示双侧肌力对称性情况，两种显示模式：柱状图显示，MAX游戏显示；

★8、训练模式有两种：普通模式和专家模式。

①普通模式下：踏板转动方向可调，可手动也可定时自动改变，范围2——30分钟之间，速度范围0——60转/分钟；

最大速度：出现在主动运动时，训练范围65-120转/分钟。

阻力挡位范围0-12，阻力降到最小，系统会非常敏感，发现训练者的残余肌力。

电机动力范围是0.6-9.2Nm。

定时范围为0-120分钟，显示为倒计时，若定时为零，可进行持续运动。

②专家模式对帕金森、多发性硬化、中风进行了程序预设，预设程序中设置了最合理的转速、主被动运动时间及健患侧对称训练等，还预设了提高训练兴趣的游戏功能。

9、带有小腿套的腿部保护装置, 对下肢有足够的支撑，同时可避免小腿在运动过程中四处晃动，也可防止膝关节过伸或者运动阻塞。

10、协调能力训练，将整个圆周运动分成上-推-下-拉四个运动，根据患者情况进行定向训练，训练患者的协调性；

11、该型号专门为轮椅患者和有行动障碍的患者而设计，具超强适用范围。耐用、稳固的金属构造，底座稳重，从而能保证患者的安全性；

12、平稳驱动系统：训练开始和结束，或者发生痉挛时，此功能最大限度地保证训练者的安全；

13、转动方向可调，可定时自动改变，范围2—30分钟之间，速度范围0—60转/分钟；阻力挡位范围0-20，定时范围为2-120分钟，显示为倒计时，若定时为零，可进行持续运动；

14、踏板转动幅度调整：踏板半径可以调节；护腿长短可根据患者小腿长度进行调节，进而固定患者小腿，保证进行训练时不会腿外翻。

15、患者腿部移动不便，在需要进行下肢运动时，可通过面板控制踏板位置，将踏板旋转至患者合适位置进行固定。

★16、操作界面为按键式操作，非触摸屏设计，防止误碰导致危险； 

17、语言选择：可以选择至少五种语言，开机为中文显示；

18、质保期2年。
四包：手功能综合康复训练平台1套（预算价16万元）
1、可同时满足四个患者独立进行训练；

2、快速、精准的阻力调节，适应不同程度患者使用；

3、主机外形尺寸：(长)1500mm×（宽）1500mm×（高）1190～1590mm  允差±30mm；

工作台面高度可调：720mm～1120mm ,允差±30mm。

4、工作台可旋转，旋转范围为0～270度，提起定位装置后工作台每转动90度时可自动落下定位。工作台不可循环转动，当旋转不动时需向相反的方向旋转；

5、阻力调节范围：300g-1800g；

6、最大承重:80Kg；
7、产品结合了对上肢各个部位12种训练模式，用于提升关节活动度、肌力与肌耐力，来改善手的灵活性、协调性和本体感觉，满足各种患者的手部功能性康复训练；

★8、情景互动模式训练：产品集成了包括旅游、制作、学习、动作等10种以上类型训练模式，让患者在娱乐、学习中得到康复训练；

9、支持医护人员自定义治疗方案的制作，更加方便患者的贴身康复；

★10、系统配置训练评估报告：根据患者训练的数据，生成整体的评估报告，反应出患者治疗的情况；

11、配重阻力设计，可有效地保证患者手指在训练中的安全；

12、该设备有效地与认知、手眼协调训练相结合，加快大脑功能的重塑；

13、质保期2年。
五包：深层肌肉刺激仪1套（预算价2.6万元）
1、高频率，高静音，高转速马达；单片机为核心控制器件，通过控制电机转速，调节按摩头振动频率。

★2、高能锂电池容量（2600mAh，62.4Wh，±10%）；

3、转速：400~4500rpm连续可调，点动按键（“+”“-”）电机速度步进100rpm；长按按键（“+”“-”）电机速度步进10rpm。

★4、按摩头（25 种不同形状）；可通过更换按摩头种类，模拟传统按摩手法：禅推、雀啄、掌摩、齿梳、指揉、指压、指按、拳振、揉捏、推、垂、击、拍、打、叩等。特制磁性按摩头，通过的震动轻重、按摩经络的顺逆方向和刺激时间的长短以及治疗部位的选择相结合，对组织产生补泻作用，疏通全身经气，调解阴阳平衡；

5、显示方式：液晶显示；

6、振动幅度：≥6mm；

7、工作时间：可以人工控制开停设备，也可按照设备设置10min，允差±5%，时间到设备自己停；

8、配有两个按摩头的转化器和两个不同规格的金属配重块

9、具有内置电池和连源线连接两种供电模式。充电器类型：DC插口；

10、电机过载保护：有。

11、质保期2年。
六包：平衡功能评估及训练系统1套（预算价10万元）
1、适应范围：主要用于对患者平衡能力进行评估和训练。

2、本产品主要由软件、传感器及训练架组成。

3、本产品具备蓝牙连接功能。

4、本产品可配备超大尺寸一体机，游戏训练体验更佳。

5、软件具备评估、游戏训练、病例管理等功能。

6、软件可对患者的平衡能力进行评估，并根据评估结果推荐适宜的平衡训练角度，制定合适的训练计划。

7、软件中有多种游戏类型可选，每种游戏类型可根据患者的平衡能力选择适当的难度。

8、软件可创建病人信息、进行训练设置、保存及查看训练记录。

★9、训练架采用双轴设计，符合人体工程学设计，安全稳定。

★10、训练架在竖直方向摆动角度分为3档可调，分别是0°、6°、11°，实现静态与动态平衡训练。

★11、训练架的摆动阻力分5档可调，实现动态平衡进阶训练，满足不同阶段的患者的治疗需求。

12、训练架垂直方向高度可调，调节范围为0~300mm，误差为±10%。

13、训练架的高度调节方式为气弹簧调节，调节方便省力。

14、训练架的承载能力：脚踏板最大承重为2000N；腰部固定带的最大承重为1000 N。

15、训练架左右两侧的髋部支持垫距离以及腰部固定带的长度可调，适合不同体型患者使用。

16、训练架的膝部支持垫的高度可调，适合不同身高的患者使用。

★17、训练架的脚部固定装置使用弹簧开关设计，一踢一踩即可开关该装置，避免弯腰操作，方便治疗师或其他操作者使用。

18、训练架左右两侧的髋部支持垫及腹部缓冲垫采用软硬适中的材料，减少训练过程中患者的不舒适感。

19、质保期2年。
七包： 振动排痰机1台（预算价2.8万元）
1、结构组成：主要由主机、双传动软管、可拆式背心、遥控器组成。
★2、结构形式：手提便携式兼拉杆推车式，含可伸缩型衣架背心固定装置。
3、可伸缩型背心固定装置。
4、工作模式：自动模式、手动模式、遥控模式。操作模式多样化选择。
★5、振幅≤7mm。（提供检验报告证明）
★6、频率范围：10Hz-60 Hz，步距1 Hz，精度±10%（提供检验报告证明）：
7、强度范围：1级-10级，步距1 级，精度±10%；
8、定时范围：1min-60min，步距1min，精度±10%。
9、自动模式分为：轻柔、标准、加强、超强，满足个体化差异的不同需求。手动模式下频率、强度和定时均可调节。
10、整机噪声≤55dB（A）。
★11、导气方式：双导气软管同步充放气，使患者胸腔受力均匀且柔和。
12、显示方式：在主机屏幕上显示实时动态治疗频率、强度和时间。
13、输入功率：≤200VA。
14、全胸充气背心：背心由外套和气囊两部分组成，可拆卸，可按普通衣服的方式随时清洗。
15、背心分为标准全胸充气背心和简易半胸充气胸带。标准全胸充气背心分为成人和儿童两种型号。
16、穿戴方式：设备操作便捷，如穿衣一样方便，排痰过程无需人工协助，自动完成，极大地减轻了医护人员的工作强度。
17、质保期2年。


