
附:具体采购设备名称、数量、参数要求
一包：血液透析机2台（预算价24.6万元）
一、功能与配置

1、具有常规血液透析治疗(HD)功能,序贯超滤程序ISO-UF

2、碳酸透析、醋酸透析、干粉透析为标准配置

3、显示屏：≥10.4英寸超大高分辨液晶显示屏，全中文操作界面。

★4、电路在机器上部，水路在机器下部，分离设计。

5、整机模块化设计，便于用户升级多种可选功能。

★6、具有双容量平衡腔超滤控制系统，精密容积式脱水控制；容量平衡腔容量30ml—40ml.

7、适用于各种规格透析液配方，为确保治疗安全，透析液配比系统需为容量配比系统

7.1、设备可进行多种Na曲线治疗，具有多种可选择性/梯级自动调整程序的处方Na

8、每次使用前具有安全自检功能，包括监视系统、密闭系统、警示系统等。

8.1、报警系统功能，有声、光报警且显示报警原因及提示处理办法。

★8.2、治疗过程中，≤12.5min自动进行压力密闭平衡测试一次。

9、断电保护：内置UPS电源，突然停电时机器能发出尖锐报警声，确保血泵、肝素泵及所有监测功能正常运转≥30min，且数据不丢失

10、双重空气检测 

11双重漏血探测

12、标配细菌过滤器，并参与设备自检

13、标配B干粉支架及B液吸液口，治疗过程中可随意选择

14、可设置自动开关机，预先设定开机时间及开机后欲执行的清洁程序；透析结束清洁程序执行完毕，十分钟内未再操作，自动关机。

15、自动导入血路管、全自动预冲、自动充盈、自动回血功能。

16静脉壶液面自动调整和手动调整功能。

17治疗设定自动提醒功能：超滤、透析液流量、肝素等。

18、至少6种可调钠曲线及6种超滤曲线，可单独使用或合并使用。每种程序提供图形化示意图。

★19、程序化一键自动消毒：全自动的化学消毒/热消毒，热化学消毒集消毒、脱钙、冲洗一体化一键≤30分钟，可提供原厂消毒液；A、B 液吸管插回机器，连同机器执行清洗及消毒。

★20、投标机器所有治疗耗材均开放，无专机专用治疗耗材。

★21、原装进口。

二、技术参数与性能指标

1、体外循环通路

1.1、血泵：血流量0，15～600ml/min，精确度±10%，泵管直径2-10mm

1.2、动脉压监测显示范围：-300～+280mmHg；静脉压监测显示范围：-60～+520mmHg；跨膜压监测显示范围：-60～+520mmHg；精确度±10mmHg

1.3、肝素泵流量范围：0～10ml/h，单次追加剂量0.1-5ml 

2、透析液环路

2.1、进水压1.5-6bar，进水温度5-30℃，最大废液管高度1m

2.2、透析液流量范围：0/300/500/800ml/min；温度：33.5～41℃可调；浓度：电导度12.8～15.7mS/cm（25℃），精度±0.1mS/cm；

2.3、透析液容量平衡精确性：透析液总量的±0.1%

2.4、超滤：超滤率0～4000ml/h，精度±1%，对透析器的超滤系数无限制

2.5、漏血探测精度：最大透析液流量800ml/min时≤0.5 ml/min血液 (HCT = 0.25) 

3、消毒与清洁程序时温度与流量

3.1、冲洗：37℃，600ml/min

3.2、热清洗（在循环）：85℃，450ml/min

3.3、热消毒/化学消毒（再循环）：85℃，450ml/min

三、质保期2年。
二包：全自动血压计1台（预算价2.1万元）
1，测量原理
：示波法

2，显示屏：LCD显示屏

3，测量位置
：左右臂均可 

4，适应臂周范围：17～42cm 

5，测量范围
：

血压量程：0～299mmHg；      

脉博数：40～180次/分

★6 ，手臂伸入检测功能：手臂伸入臂筒时，感知测量开始，启动语音引导

7，测量精度

压力显示精度：±3mmHg（±0.4KPa）；

脉搏测量精度：±2%或±2次/分（取最大者）

8，肘部位置传感器：电子肘部位置传感器，并有图标提示手臂放置位置是否正确

9，臂筒角度调节：自动上下浮动式臂筒（臂筒可根据测量者的坐姿高度自动上下调节≥10度）

★10，平均测量模式：可进行2-3次的测量，并自动得出平均值（中国高血压防治指南推荐的诊室测量方法）

★11，二维码打印
：测量结果可以二维码形式打印出来

12，打印装置：热敏式打印机、多种打印模式可选并打印显示干扰波形图

★13，ID功能：可连接扫描枪或身份证读卡器

14，抗菌设计对应   外壳：抗菌树脂  袖带：抗菌布套

★15，臂筒组件交换功能：臂筒可自主拆卸更换，并具备自检自校功能。

16，语音功能：测量全程语音提示，测量结束播报测量结果

17，用户教育：根据测量结果，显示提示信息

18，通信数据输出：USB数据传输

19，外形尺寸\重量：宽460mm × 高270mm × 宽420mm（不包含搁手板）\ 5.5KG

★20，精度保障：需提供符合中国高血压指南要求的认证网站（http://www.dableducational.org）上查询证明材料。



