
附:具体采购设备名称、数量、参数要求
一包：体外冲击波治疗仪1台（预算价25万元）
1.压强1×10²kPa-5.5×10²kPa，调节步进值0.1×10²kPa；

2.频率1-25Hz，调节步进值0.5Hz；

3.冲击次数100-9900次，调节步进值100次；

4.智能化管理系统，自动检测手枪连接状态；

5.标配2把冲击手枪，双枪可同时使用，一共配备8种传导子，包含聚焦/深层/穴位/变频/标准传导子；三个子弹和三个弹道。
6.按摩手枪配备7种不同治疗头，满足多种治疗需求；

7.一体机12寸触摸显示屏，带语音播报功能，操作更加友好；

8.内置200个处方，满足个性化治疗，方便医生自定义和快捷选择；

9.系统支持灵活的阶梯输出控制模式，根据患者疼痛指数自动调节阶梯参数，提供手动调节阶梯参数功能，方便医生分类操作及精准适配患者的耐受度；

10.系统内置4种VAS疼痛评估模式，动态VAS,静态VAS,睡眠VAS,以及面部表情VAS，支持单人多次评估，支持诊前和诊后分类评估，可自动对诊前和诊后的参数进行加权评估计算，科学衡量治疗效果；

11.系统内置患者数据库，支持20万以上用户数据量，可以方便医生对历史数据进行分析与研究，对同一个患者进行跟踪，对比分析治疗效果进行深入研究；

★12.设备具有通过蓝牙连接的超声探头对患者部位精确扫描与定位，达到最佳治疗效果。扫描与定位数据可存档，可在治疗报告中打印，方便医生分析治疗结果。
13.系统支持无线或有线打印机，将治疗患者报告进行打印输出。
14.系统生成的报告可以直接显示在屏幕上，也可以另存为其他格式，支持PDF\HTML\EXCEL\WORD等6种格式，支持患者数据导出到移动存储设备，方便数据分析。

15.用户治疗数据完整，治疗过程数据，疼痛评估数据及曲线，探头定位数据以及专家诊断，方便数据分析。
★16.立式一体机标准配置：2把冲击手枪，配备8个传导子，3个子弹，3个弹道；1把按摩手枪，配备7个治疗探头。
17.质保期2年。
二包：下肢智能反馈训练系统1台（预算价25万元）
1、设备操作平台：采用15.6寸笔记本电脑作为操作平台，i5系列CPU，8G内存配置。

★2、设备床体采用控4个直线电机控制，具备床体升降、床体站立、床体后仰及腿长调节。

3、采用55英寸，分辨率为UHD 3840*2160的显示器作为互动平台，通过实时同步传输虚拟场景和训练数据，使患者实时获得训练反馈。

4、设备采用多种训练方式，具备有被动模式、主被动模式。

5、步态分析界面应能描绘跟踪曲线，以实时跟踪显示患者腿部受到电机的力矩的大小及足底压力的大小；其中力矩显示范围-160Nm～160Nm，压力显示范围0～60kg。

6、步态评估界面应具有评估柱状图，以实现左/右腿训练过程中的僵硬度评估值；评估值显示范围0～160Nm。

★7、设备具有三种游戏训练模式，分别为单侧肢体触发训练、交替触发训练与被动互动训练。

8、报表信息界面具有训练数据记录功能，训练前可选择患者相应的用户名登陆，训练数据与当前登陆的用户名关联并自动保存；训练后可通过用户名查看相应的训练数据。

9、用户信息界面具有搜索用户、登陆用户、删除用户、添加用户、修改用户信息的功能。

★10、床体表面皮革及填充材料采用阻燃材料，在点燃阻燃测试中，碳化面积不应超出燃点30mm范围。

11、紧急保护功能设备具备紧急停止键，当启动时，设备训练运动立即停止。

12、设备具有痉挛保护功能，监测到痉挛发生时，设备缓慢反转后停止，痉挛休息时间结束后，设备重新开始，训练速度变为痉挛前的训练速度减去速度降低值。痉挛保护在2s内被激活。 

13、床体升降范围:52cm～90cm范围内。

14、床体直立角度调节范围:0°～90°。

15、床面腰部后仰角调节范围: 0°～15°。

★16、设备具备电动调节腿长功能，腿长调节范围： 0cm～30cm。

17、下肢驱动器长度调节范围为22cm～35cm，间距调节范围为17cm～29cm。

★18、多功能足踏板间距调节为17cm～29cm。

19、多功能足踏板足跖屈/背屈角度调节范围为-15°～ 10°，足内翻/外翻角度调节范围为-15°～15°。

20、踏步速度调节范围为1步/min～80步/min，连续可调，步进应为1步/min。

21、踏步角度调节范围为0°～ 45°。

22、治疗时间调节范围为1min～120min内，连续可调，步进应为1min。

23、痉挛灵敏度设置应在40Nm～160Nm范围内可调。

24、痉挛休息时间应在3s～120s范围内可调。

★25、下肢驱动器最大输出力矩为±160Nm。

26、设备最大承载为135kg。

27、质保期2年。
三包：肢体康复训练设备上下肢型1台（预算价10万元）
1、适应症：多发性硬化、中风/脑卒中、脑瘫、偏瘫、截瘫、帕金森氏综合症、阿尔茨海默病和其他神经损伤、骨损伤以及运动损伤所致的疾病；

★2、原装进口

3、上下肢单独训练，一台设备实现患者上肢训练与下肢训练，两者分开操作，不可同时使用。

4、三种训练形式，被动、助力、主动，三种形式自动转换；其中助力运动可以发现患者残存肌力，协助患者做主动运动，增强其肌力；

5、填补0—2级肌力训练空白，机器能探测到残存肌力并自动增加辅助力量帮助患者完成训练；

6、痉挛控制功能：软件可智能识别痉挛，识别到痉挛后，设备会自动改变运动方向，从而减轻、消除痉挛；

★7、双侧对称性训练，主动运动过程中显示双侧肌力对称性情况，两种显示模式：柱状图显示，MAX游戏显示；

★8、训练模式有两种：普通模式和专家模式。

①普通模式下：踏板转动方向可调，可手动也可定时自动改变，范围2——30分钟之间，速度范围0——60转/分钟；

最大速度：出现在主动运动时，训练范围65-120转/分钟。

阻力挡位范围0-12，阻力降到最小，系统会非常敏感，发现训练者的残余肌力。

电机动力范围是0.6-9.2Nm。

定时范围为0-120分钟，显示为倒计时，若定时为零，可进行持续运动。

②专家模式对帕金森、多发性硬化、中风进行了程序预设，预设程序中设置了最合理的转速、主被动运动时间及健患侧对称训练等，还预设了提高训练兴趣的游戏功能。

9、带有小腿套的腿部保护装置, 对下肢有足够的支撑，同时可避免小腿在运动过程中四处晃动，也可防止膝关节过伸或者运动阻塞。

10、协调能力训练，将整个圆周运动分成上-推-下-拉四个运动，根据患者情况进行定向训练，训练患者的协调性；

11、该型号专门为轮椅患者和有行动障碍的患者而设计，具超强适用范围。耐用、稳固的金属构造，底座稳重，从而能保证患者的安全性；

12、平稳驱动系统：训练开始和结束，或者发生痉挛时，此功能最大限度地保证训练者的安全；

13、转动方向可调，可定时自动改变，范围2—30分钟之间，速度范围0—60转/分钟；阻力挡位范围0-20，定时范围为2-120分钟，显示为倒计时，若定时为零，可进行持续运动；

14、踏板转动幅度调整：踏板半径可以调节；护腿长短可根据患者小腿长度进行调节，进而固定患者小腿，保证进行训练时不会腿外翻。

15、患者腿部移动不便，在需要进行下肢运动时，可通过面板控制踏板位置，将踏板旋转至患者合适位置进行固定。

★16、操作界面为按键式操作，非触摸屏设计，防止误碰导致危险； 

17、语言选择：可以选择至少五种语言，开机为中文显示；

18、质保期2年。


