
热敏胶片技术要求

整体要求：

热敏胶片按需供货
中标人免费提供配套热敏自助取片机4台，热敏打印机单机1台

	一、
	放射胶片基本要求

	1
	胶片类型：
	热敏胶片（国产）

	2
	用 途：
	直接用于干式热敏相机成像，无需添加洗影药液或其它打印材料；

	3
	功 能：
	通过最优化影像控制，为CT，MIR,DR和其它影像设备提供锐利、清晰的影像；

	4
	片基基质
	PET聚脂片基；

	5
	分辨率：
	胶片分辨率≥320dpi；

	6
	本底灰雾度
	本底灰雾度≤0.3；

	7
	原片透射密度
	原片透射密度≥0.21D；

	8
	最大透射密度：
	最大打印透射密度≥3.8D；

	9
	最高黑密度：
	最高黑密度≥2.4D；

	10
	胶片灰介：
	胶片灰阶：≥14bit（14 位）；

	11
	最小像素：
	打印最小像素：≤50μ m（508dpi）；

	12
	胶片规格：
	胶片规格（英寸）：14*17、10*12

	13
	有效期
	有效期≥24个月；

	二、
	热敏打印机基本要求

	1
	成像方式
	干式热敏成像；

	2
	适用胶片规格
	14''x17''（35cm×43cm）、10''x12''（25.4cm×30.5cm）

	3
	线条精准度
	[image: image1.wmf]±

0.1%

	4
	胶片槽
	标配2个在线供片盒；明室装片

	5
	处理速度
	≥60张/小时

	6
	像素尺寸
	≥84.7um(320dpi)

	7
	灰度分辨率
	14bits(16384级)

	8
	像素矩阵
	≥8K×10K

	9
	最小打印像素
	≤50μm

	10
	系统软件
	投标设备装备提供免费升级

	11
	图像存储器
	1GB

	12
	操作环境:温度
	15-30°C  

	13
	湿度
	 30-70%RH(不结霜）

	14
	打印类型
	胶片：热敏打印

	15
	打印分辨率
	胶片：≥320dpi

	16
	线条精确度
	±0.1％

	17
	记录灰阶
	≥12bit

	18
	最大尺寸
	胶片：14×17英寸

	19
	介质类型
	热敏胶片

	20
	供胶片方式
	平装胶片

	21
	胶片规格及限价
	10×12英寸，单价限价4.33元/张；

14×17英寸 ，单价限价6.13元/张。

	22
	灰阶对比
	14bit

	23
	原片透射密度
	0.21D

	24
	打印最大透射密度
	3.8D

	三
	热敏自助取片系统基本要求

	1
	软件
	具有关于自助打印系统计算机软件著作权证书

	2
	触摸显示界面
	≥19寸触摸显示屏

	3
	内存大小
	4G

	4
	储存空间
	1050G

	5
	打印类型
	报告：黑白激光打印

胶片：热敏打印

	6
	打印分辨率
	报告：1200（水平）×1200（垂直）dpi

胶片：≥320dpi

	7
	线条精确度
	±0.1％

	8
	胶片打印速度
	≥60张/小时

	9
	报告打印速度
	文字报告：17秒/页

图文报告：32秒/页

	10
	记录灰阶
	12bit

	11
	最大尺寸
	胶片：14×17英寸

	
	
	报告：A4

	四、
	其他要求

	1
	生产企业认证
	投标人所投产品生产厂家具有ISO9001认证证书、ISO13485医疗器械质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、重合同守信用企业认证证书、中国节能环保产品认证证书

	2
	企业荣誉


	投标人所投产品生产厂家被评为国家高新技术企业

	3
	产品实力
	投标人所投产品生产厂家提供生产企业发明和新型专利证书14项以上

	4
	售后服务能力
	投标人所投产品生产厂家具有第三方出具的售后服务五星级认证证书

	5
	环保性能
	投标人所投产品提供由第三方出具的国家认可、国际互认无污染的环境检测报告，保证胶片不含铅、汞、一溴二苯醚等有害物质。

	6
	安全性
	投标人所投产品生产厂家提供CE认证证书

	7
	自主知识产权
	投标人所投产品生产厂家提供4项以上相关热敏胶片打印装置发明专利证书

	8
	为保证胶片的供货能力和质量
	所投品牌为生产企业，投标人所投产品生产厂家需提供生产胶片设备的涂布机的新型专利证书，胶片由原厂生产，其包装品牌需与原厂品牌一致。提供2021年生产热敏胶片所用的有机化学原料*显色剂涂料采购发票。

	9
	为保证所投胶片不含静电
	投标人所投产品生产厂家提供胶片存放导电车实用新型专利证书。




