
干式胶片技术要求

整体要求：

热敏胶片按需供货
*中标人免费提供配套热敏自助取片机4台，热敏打印机单机1台,中标7日内安装到位
	一、
	放射胶片基本要求

	*1
	胶片类型：
	热敏胶片（国产，需提供相应证明材料）

	2
	用 途：
	直接用于干式热敏相机成像，无需添加洗影药液或其它打印材料；

	3
	功 能：
	通过最优化影像控制，为CT，MIR,DR和其它影像设备提供锐利、清晰的影像；

	4
	片基基质
	PET聚脂片基；

	5
	分辨率：
	胶片分辨率≥320dpi；

	6
	本底灰雾度
	本底灰雾度≤0.3；

	7
	原片透射密度
	原片透射密度≥0.21D；

	8
	最大透射密度：
	最大打印透射密度≥3.8D；

	9
	最高黑密度：
	最高黑密度≥2.4D；

	10
	胶片灰介：
	胶片灰阶：≥14bit（14 位）；

	11
	最小像素：
	打印最小像素：≤50μ m（508dpi）；

	12
	胶片规格：
	胶片规格（英寸）：14*17、10*12

	13
	有效期
	有效期≥24个月；

	二、
	热敏打印机基本要求

	1
	成像方式
	干式热敏成像；

	2
	适用胶片规格
	14''x17''（35cm×43cm）、10''x12''（25.4cm×30.5cm）

	3
	线条精准度
	[image: image1.wmf]±

0.1%

	4
	胶片槽
	标配2个在线供片盒；明室装片

	5
	处理速度
	≥60张/小时

	6
	像素尺寸
	≥84.7um(320dpi)

	7
	灰度分辨率
	14bits(16384级)

	8
	像素矩阵
	≥8K×10K

	9
	最小打印像素
	≤50μm

	10
	系统软件
	投标设备装备提供免费升级

	11
	图像存储器
	1GB

	12
	操作环境:温度
	15-30°C  

	13
	湿度
	 30-70%RH(不结霜）

	14
	打印类型
	胶片：热敏打印

	15
	打印分辨率
	胶片：≥320dpi

	16
	线条精确度
	±0.1％

	17
	记录灰阶
	≥12bit

	18
	最大尺寸
	胶片：14×17英寸

	19
	介质类型
	热敏胶片

	20
	供胶片方式
	平装胶片

	21
	胶片规格及限价
	10×12英寸，单价限价4..09元/张；

14×17英寸 ，单价限价5.8元/张。

	22
	灰阶对比
	14bit

	23
	原片透射密度
	0.21D

	24
	打印最大透射密度
	3.8D

	三
	热敏自助取片系统基本要求

	1
	软件
	具有关于自助打印系统计算机软件著作权证书

	2
	触摸显示界面
	≥19寸触摸显示屏

	3
	内存大小
	4G

	4
	储存空间
	1050G

	5
	打印类型
	报告：黑白激光打印

胶片：热敏打印

	6
	打印分辨率
	报告：1200（水平）×1200（垂直）dpi

胶片：≥320dpi

	7
	线条精确度
	±0.1％

	8
	胶片打印速度
	≥60张/小时

	9
	报告打印速度
	文字报告：17秒/页

图文报告：32秒/页

	10
	记录灰阶
	12bit

	11
	最大尺寸
	胶片：14×17英寸

	
	
	报告：A4




