
附:具体采购设备名称、数量、参数要求
一包：除颤监护仪1台及转运监护仪3台（预算价11.5万元）
一，除颤监护仪性能参数
1. 产品具有手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）等功能，可选配体外起搏功能，无创血压监测功能。

2. 显示屏≥7英寸彩色TFT, 分辨率≥640×480，可显示≥3通道监护参数波形，需具有高对比度显示界面。

3. 自动体外除颤（AED）功能适用于年龄≥29天的患者（提供产品注册证证明）。

4. 安全规格要求：ECG, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。

5. 整机带电极板、电池的重量≤7kg。

★6. 手动除颤可分为同步和非同步两种方式，在除颤手柄上能直接完成能量调节、充电、放电操作，采用双向波技术，能量最大可达到360J。

7. 体外手动除颤能量≥20档可选。

★8. 具有快速除颤功能，开机≤2s，充电至200J≤3s，心电波形基线恢复≤2.5s。

9. 可选配体外起搏功能，起搏功能具有固定和按需模式，并具有慢速起搏功能。

10. 具有3/5导ECG监测，心电波形显示时间≥15S。

11. 具有可充电锂电池，支持≥100次以上360J除颤或不低于3小时心电监护。

12. 具有生理报警和技术报警等功能，能通过声音、灯光等多种方式进行报警。

13. 电极板为成人、小儿一体化，支持快速切换。

★14. 可选配升级CPR辅助功能，CPR 传感器设计符合 2015 AHA/ERC 要求，提供即时的按压反馈，主机屏幕界面能提供按压深度和按压频率实时参数显示。

15. 通过心电电极片可监测的心律失常分析种类≥24种（提供证明材料）。

★16. 无创血压收缩压测量范围：25-290mmHg（成人）、25-240mmHg（小儿）、

25-140mmHg（新生儿），舒张压测量范围：10-250mmHg（成人）、10-200mmHg（小儿），10-115mmHg（新生儿）。

17. 可存储≥24小时连续ECG波形，72小时全参数趋势回顾，180分钟录音，数据可导出。

18.具有关机状态下每天定时自动运行自检，能定期自动最大放电能量自检(提供证明材料)。

★19. 可与监护仪，输注设备混合连入中央监护系统，满足医院信息化需求。

提供的监护参数能适用于成人，小儿和新生儿，并通过国家三类注册认证（提供认证证书作为证明材料）。

转运监护仪性能参数

1. 整机结构：

1.1 适用于成人、小儿、新生儿的监测。

1.2 转运监护仪，满足救护车，直升飞机和固定翼飞机,通过相关转运标准。

★1.3 ≥5英寸彩色触摸显示屏，小巧便携。且坚固耐用，可抗1.2米6面跌落，满足转运过程中的复杂临床救治环境。

★1.4 防尘防水至少为IP44等级，并且易清洁，适用医院内外不同临床救治环境。 

1.5 内置锂电池供电，支持≥5小时的持续监测。

1.6 可选配便携插件箱，支持扩展1个参数插槽，满足插入更多参数模块的监测扩展。

1.7 可选配扩充基座，基座具备外接AC电源接口、有线网络接口、USB接口、VGA接口，可连接主监护仪、触摸屏、鼠标、键盘和条码扫描枪。

2. 参数监测：

2.1 支持3/5导心电，阻抗呼吸，血氧、无创血压、2通道体温监测。

★2.2 可选配双通道有创血压，旁流呼末CO2监测功能，可升级PiCCO模块，进行血流动力学监测，包括pART和pCVP，CO和CI等参数。

2.3 转运监护仪支持插入床旁监护仪插槽作为参数模块使用，即插即用。

2.4 具有多导心电监护算法 ，同步分析至少2通道心电波形，能够良好抗干扰。

2.5 波速提供50mm/s，25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s可选。

2.6 滤波模式提供诊断模式，监护模式，ST模式，手术模式。

2.7 提供≥25种心律失常事件的分析。  

★2.8提供ST段分析，可显示和存储ST值和每个ST的模板。并且有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。  

2.9 可显示弱灌注指数（PI）。

2.10提供双通道体温测量，支持两通道体温测量差值显示。

2.11提供手动、自动间隔、连续、序列四种无创血压测量模式。

★2.12无创血压测量范围，成人收缩压：25～290mmHg， 舒张压：10～250mmHg，平均压：15～260mmHg；小儿收缩压：25～240mmHg， 舒张压：10～200mmHg，平均压：15～215mmHg；新生儿收缩压：25～140mmHg， 舒张压：10～115mmHg，平均压：15～125mmHg

2.13 ≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

三、质量及售后

主机质保≥2年，附件质保6个月；省内设有厂家分公司，保障售后服务的及时性。

二包：三道心电图机4台（预算价1.56万元）
产品性能特点： 

	性能
	要求 

	产品名称 
	三道心电图机 

	数据采集与显示 
	12 导联同步心电采集，12 导联同屏显示

	★显示屏
	5.7吋高清彩色液晶显示屏，全触摸操作

	★输入法
	全键盘中文输入（拼音输入法和五笔输入可选），可输入医院信息，病人的 ID 号、姓名、性别、年龄、身高、体重、血压等信息 

	打印机
	高速高灵敏度热点记录系统，具有打印描迹深浅调节功 

	打印纸
	80mm*20m 

	★波形冻结
	具有实时心电波形冻结功能，便于抓取病人重要心电波形

	自动分析
	精确的心电图自动诊断功能，内置常见的心律失 常病例，具有心率超限报警功能，供用户参考

	★报告输出格式 
	心电图机可以直接输出 JPG 格式的心电报告

	★存储 

	1）500 例以上大容量机身存储 
2）可直接外插 U 盘/SD 卡扩充存储空间，随时实现历史数据的存储，回放和打印 
3）另外可以通过 U 盘/SD 卡在电脑上直接导出心电数据，并进行心电数据的分析，诊断，存储与打印，方便建立患者档案并节约打印耗材

	记录模式 

	单通道/(1+1)通道/(1+2)通道/3 通道/(3+1)通道五种心电记录组合模式 

	显示模式
	3 通道/(3+1)通道/(3+2)通道/单列 6 通道/双列6 通道/12 通道六种心电显示组合模式

	接口
	具有 RS232 通讯接口和 USB 接口

	屏幕保护
	具有屏幕保护及长时间不用自动关机功能

	导联脱落检测功能
	具有导联脱落检测功能，具有缺纸检测提示功能

	电源
	宽电源设计，适应 110-230，50/60Hz 交流电源


技术参数：

	技术参数 
	要求 

	共模抑制比 
	≥100dB 

	输入回路电流 
	浮地，防除颤

	输入回路
	≤0.1µA

	采样率
	12bit/1000Hz

	操作模式
	手动/自动/节律 

	滤波
	工频滤波，肌电滤波 

	漂移滤波
	抗漂移系统

	输入阻抗
	>50MΩ 

	病人漏电流
	<10µA 

	校准电压
	1mV±3% 

	耐极化电压 
	±500mV 

	时间常数 
	>3.2s 

	频率响应 
	0.05Hz~150Hz 

	噪声电平 
	≤15µVp-p 

	最小检测信号 
	≤20µV 

	走纸速度
	25，50mm/s(±3%) 

	灵敏度 
	5，10，20，40mm/mV 

	记录 
	高分辨热敏打印 

	保险丝规格 
	T1.6A250V Ø5×20 

	★电池
	电压 11.1V，容量≥4400mAh 

	记录纸规格 
	卷轴热敏记录纸

	外形尺寸 
	360mm×250mm×68mm

	质保期
	1年


基本配置： 

	心电图机主机
	1 台 

	心电导联线 
	1 条 

	肢体电极
	4 只 

	胸电极
	6 只 

	标准接地线 
	1 条

	打印纸 
	1 卷 

	电源线
	1 条 

	可充电锂离子电池（内置） 
	1 块 

	保险丝
	2 只 

	使用说明书
	1 本

	合格证 
	1 份 

	保修卡
	1 份

	公司三证 
	1 份




