
附:具体采购设备名称、数量、参数要求
一包：半导体激光治疗仪1台（预算价19万元）
★1、临床用途：注册证中明确注明用于患者下肢静脉曲张的治疗

★2、激光波长：808nm

★3、激光发生器：原装进口

4、激光最大输出功率 ：30.0W

5、工作模式：连续照射、重复脉冲照射、单脉冲照射

6、照射时间调节范围：0.1-9.99s，精度0.01s

间隔时间调节范围：0.1-1.0s，精度0. Is 

8、指示红光：635nm,5mW，亮度强弱可调

9、指示光调节范围：1%--99％亮度可调，可直接开关
10、光纤接头：SMA905标准接头

★11、光纤耗材：产品注册中指明光纤品牌，应与设备注册厂家一致

12、操作系统：10.4寸彩色液晶屏触摸控制系统；具有专家数据库系统，四组快捷按键参数调用功能，无需多个界面切换；可存储99组的预设参数

13、病历打印：本机自带配备热敏微型打印机，实时打印治疗参数

14 、保护系统

14.1全塑料外壳且防护接地

14.2有钥匙开关管理

14.3有联锁开关防止非预期出光有紧急情况下使用急停开关保护

14.4有机箱打开及光纤连接的监控保护

14.5有激光器和机箱的温度监控，高温自动关闭

14.6有激光电源过流、过压、过热自动监控保护

15、额定功率  500W1.5 内置锂电池供电，支持≥5小时的持续监测。

16、质保2年。

二包：等离子电切镜主机1台（预算价28万元）

一、技术要求:

★1、主机单极、双极、生理盐水等多种模式，可用于开放式手术，腔镜下和内镜手术，满足手术的各种需求。

2、可根据不同组织的阻抗自动调节功率输出，非常适合在泌尿科领域应用。

3、持续的等离子激发，手术更高效。

★4、彩色触摸屏调节，方便选择设置，通用插口，即插即用，具有器械识别功能。

5、自动生理盐水检测，使用正确的灌流液，确保病人安全。

6、具有自动启动功能、自动排烟功能及器械识别功能

7、插口：单极、双极、通用插口、中性电极插口

★8、可扩展至带超声刀功能的能量平台

9、等离子电切镜工作把手，被动式，

10、最大输入功率1500VA

11、最大高频功率320W

★12、具备16种输出模式，包括单机电切电凝和双极电切电凝。

★13、可和医院在用的奥林巴斯等离子电切镜手术器械互配

二、配置要求：

1、主机                   1台

2、脚踏开关               1个

3、被动式工作手件         1把

三、质保2年。

三包：红光治疗仪3台（预算价5.7万元）
	序号
	技术参数
	亚创红光治疗仪；

	1
	机壳
	ABS塑壳；

	2
	支架
	可折叠360度简易支架；

	3
	光源
	半导体固态冷光源；

	4
	光组织穿透深度
	5cm以上；

	5
	光源寿命
	不低于十万个小时   温度≤50℃；

	6
	光源输出
	双透镜聚光输出，光束能量强、均匀；

	7
	输出
	波长620nm-640nm；中心波长630nm,±10nm；

	8
	光功率
	3W-8W；

	9
	光功率密度
	（光源表面测量）>7000mW/c㎡,输出窗口处800mW/c㎡,离照部位5cm处255mW/c㎡；

	10
	光斑面积
	距离窗口5cm处的光斑直径14cm（面积大于155cm2）;距离窗口7cm处的光斑直径18cm（面积大于240cm2）；

	11
	操作界面
	数码管按键控制，可以选触摸屏按键控制；

	12
	治疗定时时间
	0-60分钟任意可调，五分钟一档；

	13
	适用范围
	消炎、止痛；对疖、痈、带状疱疹、乳腺，皮肤科，妇科，外科，内科，烧伤科，耳鼻喉科等其它科室；

	14
	升降装置可调高度
	可升降、旋转，自平衡式支架臂长80cm,最高照射高度170cm，

横向展开长度120cm，展开范围内任意角度定位；

	15
	旋转角度
	≤360°；

	16
	工作方式
	连续运行；

	17
	电气安全
	I类B型应用移动设备；

	18
	安全性
	脚轮带自锁装置；

	19
	探头散热方式
	风冷；

	20
	质保期
	2年。




