
附:具体采购设备名称、数量、参数要求
一包： UBE高频手术系统1套（预算价16万元）
一、高频手术系统主机
★1.安全标准：I类BF型

2.环境温度范围：﹢10℃~﹢40℃

3.相对湿度范围：30%~75%

4.大气压力范围：700hPa~1060hPa

5.电源：220V±22V   50Hz±1Hz

★6.主载频率：单极4MHz±2%  双极1.84M±2%

★7.调制频率：25KHz±5%

8.负载：单极切凝负载500Ω，双极凝负载100Ω 

9.额定输出功率：

A）单极纯切：1W~120W（峰值电压800V）

B）单极混切1：1W~90W（峰值电压800V）

C）单极混切2：1W~80W（峰值电压800V）

D）单极凝1：1W~60W（峰值电压1000V）

E）单极凝2：1W~40W（峰值电压1000V）

F）双极切：1W~60W（峰值电压300V）

G）双极凝：1W~60W（峰值电压400V）

10.整机耗能：≤1000VA

11.运输和贮存：

A）环境温度范围：－40℃~+50℃

B）相对温度范围：≤93%

C）应放在无腐蚀性气体和通风良好的室内

12.具有单极（纯切、混切1、混切2、凝1、凝2）、双极（切、凝）七种工作模式

★13.具有断电记忆功能

★14.具备单、双片中性电极自动识别功能

15.中性电极＜60%声光自动报警

16.自动保护短路输出

17.开机时自动自检

二、双通道脊柱内镜及器械清单（UBE器械清单）

	序号
	品名
	规格
	数量
	单位
	备注

	1
	定位针
	ф4*210
	2
	把
	

	2
	肌肉剥离器
	开路器
	1
	把
	

	3
	扩张器
	5MM
	1
	把
	铅笔头

	4
	扩张器
	7MM
	1
	把
	

	5
	扩张器
	9MM
	1
	把
	

	6
	扩张器
	11MM
	1
	把
	

	7
	扩张器
	13MM
	1
	把
	

	8
	扩张器
	15MM
	1
	把
	

	9
	Cage调整器
	
	1
	把
	

	10
	导向牵开器
	4mm×108mm
	1
	把
	

	11
	导向牵开器
	10mm×108mm
	1
	把
	

	12
	半套管
	10*60
	1
	把
	

	13
	双通道骨刀
	5mm左弯
	1
	把
	

	14
	双通道骨刀
	5mm右弯
	1
	把
	

	15
	双通道骨刀
	5mm直型
	1
	把
	

	16
	双通道骨刀
	大弯5mm
	1
	把
	

	17
	双通道骨刀
	三角型
	1
	把
	

	18
	双通道刮匙
	反口3mm
	1
	把
	

	19
	双通道刮匙
	大弯3mm
	1
	把
	

	20
	双通道刮匙
	前弯3mm
	1
	把
	

	21
	双通道刮匙
	前弯5mm
	1
	把
	

	22
	双通道刮匙
	前弯6MM
	1
	把
	

	23
	双头剥离子3mm
	5°~15°
	1
	把
	

	24
	双头剥离子3mm
	25°~35°
	1
	把
	

	25
	神经拉勾
	4mm
	1
	把
	

	26
	植骨漏斗
	7.5mm×165mm
	1
	把
	

	27
	植骨推棒
	
	1
	把
	

	28
	骨锤
	
	1
	把
	

	
	消毒盒
	
	1
	个
	双层

	29
	UBE主镜（高清）
	φ4×170mm×0°
	1
	把
	

	30
	UBE主镜（高清）
	φ4×170mm×30°
	1
	把
	

	31
	镜鞘
	
	1
	把
	

	32
	椎板咬骨钳手柄
	
	1
	把
	

	33
	椎板咬骨钳
	2mm*260mm*130°
	1
	把
	

	34
	椎板咬骨钳
	3mm*260mm*130°
	1
	把
	

	35
	椎板咬骨钳
	4mm*260mm*130°
	1
	把
	

	36
	椎板咬骨钳
	3mm*260mm*130°弧形上翘
	1
	把
	

	37
	咬切钳
	4mm*180mm 0°
	1
	把
	

	38
	髓核钳
	4mm*180mm麦粒头带齿
	1
	把
	

	39
	髓核钳
	4mm*180mm麦粒头0°
	1
	把
	

	40
	髓核钳
	4mm*180mm麦粒头上翘30°
	1
	把
	

	
	UBE内窥镜消毒盒
	
	1
	个
	

	
	器械消毒盒
	
	1
	个
	


二包：连续性血液净化机1台（预算价29万元）
一：基本性能要求
★1、15寸彩色LCD触摸屏，屏幕可旋转与折叠，具备中文操作界面。

2、能完成多种治疗模式，包括CVVH、CVVHD、CVVHDF以及在枸橼酸抗凝模式下的CVVHD、CVVHDF治疗模式。

3、≥6泵设计（含肝素泵），其中标配枸橼酸泵及钙泵，分别与血泵和废液泵联动，支持一体化枸橼酸抗凝功能，

★4、采用重量分析测量原理，具备4个电子秤，每个电子秤最大承重12KG。

★5、天平（秤）采用清洁区和污染区分开的上下布局形式，，避免交叉感染。

★6、采用液体加温方式，加温范围35-39℃。内置置换液、透析液两个加温器，能够同时对透析液和置换液加热，保证治疗时的加温效果。

7、具备4个可活动的万向轮，万向轮配备2级锁系统，方便移动。

8、管路、滤器分开。临床可更具治疗需求选择不同的滤器。

★9、操作系统具备患者关爱模式，在患者体位变化或者患者护理时减少误报警。

10、具备电击防护程度 CF级别。能够高度保护病人和机器，抵抗触电，治疗过程中可同时使用心电监护等仪器。

11、标配后备电池：停电后能维持体外循环≥15分钟，保证及时回血及患者的转运。

12、具备数据交换接口，方便数据传输。

13、空气探测器，采用超声波技术，可以有效监测微气泡。

14、漏血检测器：光学检测。

二：技术参数：

1、血液流量：10-500ml/min

2、置换液流量：10-80ml/min，可调节

3、透析液流量：10~80ml/min，可调节

4、滤过液流量：0-180ml/min，可调节

5、压力监测参数要求：

5.1.动脉压力：-300~+300mmHg

5.2.静脉压力：-100~+500mmHg

5.3.滤器前压力：-50~+750mmHg

6、抗凝剂设置：

6.1肝素泵，解析度±0.1ml；连续注射流速范围: 0.5~25ml/h，推注量范围: 0.1~5ml/h，推注流速：30ml/min

6.2枸橼酸泵，枸橼酸流速：10-600ml/h

6.3钙泵，钙流速0；1-100ml/h

三包：转运呼吸机1台（预算价16万元）

1.基本需求：

★1.1可用于儿童和成人危重症患者的院内及院外急救转运，具备院外转运资质，提供EN1789、FDA等相关资质证明。

★1.2驱动方式：电动电控，一体化内置压缩机，主机重量≤7公斤，方便手提移动。

1.3屏幕：≥7英寸彩色触摸屏，中文界面，支持波形显示，支持呼吸环和监测参数同屏显示。

1.4机器具有自检功能，检查系统管道阻力、泄漏量和顺应性，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件。

★1.5≥10小时内置后备可充电电池。

1.6具有有创通气模式和无创通气模式。

2.呼吸模式及功能：

2.1标配模式：容量控制通气下的辅助控制通气和同步间歇指令通气、压力控制通气下的辅助控制通气和同步间歇指令通气、压力支持通气、无创通气。

2.2高级通气模式：压力调节容量调节通气、容量支持通气、分钟指令通气、双水平正压通气

3.设置参数：
3.1潮气量：30ml—2100ml

3.2呼吸频率：1-90次/min

3.3 SIMV频率：1-60次/min

3.4吸/呼比：4:1—1:9

3.5氧浓度：21—100%

3.6吸气压力：5--80 cmH2O
3.7压力支持：0—60cmH2O

★3.8 PEEP：0--40cmH2O

3.9压力触发灵敏度：-9.9 — -0.5cmH2O；流速触发灵敏度：1—10L/ min

4.报警功能：高压报警、低压报警、高分钟通气量报警、低分钟通气量报警、吸入氧浓度报警、窒息报警、电池电量报警等

5.监测功能： 

1.波形监测：压力-时间、流速-时间、潮气量-时间，压力-容量环、流速-容量环。

2.气道压力、吸气峰值压力、基线压力、平均压力、呼出潮气量、呼出分钟通气量、呼吸频率、吸气峰值流速、吸入氧浓度、I:E吸呼比、电池状态。

3.≥72小时治疗趋势图，500条事件日志记录。

4.呼吸力学监测：静态顺应性、阻力、动态顺应性、内源性PEEP、浅快呼吸指数（RSBI）。

6、网络传输功能:

1.免费开放呼吸机数据端口。

2.设备具有多种通讯接口，至少包含USB端口、LAN RJ45 网络端口、RS232通讯串口和RS485远程医疗通讯端口。


