
附:具体采购设备名称、数量、参数要求
血液透析机2台（预算价23.4万元）
参数要求：
★1．全中文触摸屏操作系统，显示屏≥15英寸
2．屏幕显示主要参数包括：动脉压、静脉压、总电导度、碳酸电导度、温度、透析液流量、血流量、超滤量
3．动脉压监测和显示范围:  -300～＋300  mmHg
4．静脉压监测和显示范围: -50～＋350 mmHg
5．跨膜压监测范围: ﹣80mmHg～﹢500 mmHg
6．血泵流量: 0，100～600ml/min可调
7．血流量调节梯度（步长）10ml/min
8．肝素注射: 0.1～10ml/h可编写停止时间，读数累积肝素容量，肝素泵有自动注入和追加功能
9．透析液流量: 350～800ml/min
10．透析液流量：1ml可调
11．透析液温度控制范围: 33℃～40℃
12．透析液导电率监测范围: 12.5～16ms/cm
13．反馈式电导度监测及配比机制，可分别监测B液电导度与总电导度
14．待机模式时，透析液一侧关闭，不吸取AB液， 节省透析液
15．漏血检测与报警:光学原理检测
★16.超滤方式: 双容量式平衡腔控制（可探测膜位移），单个平衡腔容量≤50ml
17.超滤率: 0～4L/h 超滤精度±1%
★18.超滤曲线: ≥25种（可存储设定曲线）
19.具有钠离子曲线，碳酸盐曲线，肝素曲线，透析液流量曲线，透析液温度曲线等个性化曲线，提供个体化透析方案
20.具有透析过程中快速补液功能，能够自动累计计算总补液量，便于干体重计算。
★21.具有与透析机同一品牌透析液过滤器，可过滤透析液。每只透析液过滤器可使用150人次或900小时。
★22.消毒及清洗: 具备化学方式消毒，热消毒，可脱钙消毒同时完成，机器自动存150次消毒记录，设备具有同一品牌消毒液，保证设备消毒的彻底性及设备故障率低。
23．可保存治疗方案与治疗结果，自动保存至少20次病人治疗记录
24．有数据输出装置（数据直接输出或数据输出接口），能与透析数据管理软件相连
25．水供应，水压：0.5-6.0bar，入水温度：10-30度
26．具有完备的血路管密闭自检功能，自身具有维修菜单
27．符合 GB9706.1, GB 9706. 2 安全标准；
28．电源: 交流230V±10%(或220V),频率50～60Hz
29．后备电池: 标配内置电池,保证机器停电后最少使用≥15分钟,并且不丢失数据；同时压力监测，漏血和气泡检测正常工作。

★30.质保期：4年。


