附:具体采购设备名称、数量、参数要求
一包：神经外科动力系统1套（预算价27万元）
（一）总体要求：
★1、产地及品牌要求：欧美地区原装进口知名品牌最新型号

★2、动力类型：电动

★3、机型为该品牌最新型号

（二）技术参数：
1、电动力主机
1.1主机液晶显示

1.2如遇故障，系统自动分析并提示故障代码

1.3电压：220V，50-60Hz
1.4速度控制：配合脚踏开关作无级变速

2、手柄

2.1手柄轻便，转速≥80000转/分钟，可顺、逆时针旋转

2.2手柄工作温度和噪音低，带主动风冷冷却系统

2.3手柄及配件皆可高温高压消毒

2.4手柄可选配手动开关

2.5电缆线可耐高温高压消毒

2.6消毒方法：预真空或常规蒸汽高温高压消毒

2.7手柄尾部弯角可旋转，以防线缆缠绕

3、脚踏开关
3.1脚踏类型：防水型
3.2速度控制：无级变速
3.3方向控制：可调节马达转动方向
3.4脚踏连接线：≥3M
4、配件要求
4.1 所有进入或可能进入无菌手术野的配件能高温高压消毒
4.2 配件价廉物美，经久耐用，易于维修和采购

4,3 出示配件明细及价格（现时）

5、开颅钻
5.1开颅钻手柄材料：不锈钢或钛合金材料制作
5.2开颅钻头材料：不锈钢材料制作
5.3开颅钻头安全功能：自停
5.4开颅钻头最高转速：≤1300转/分钟
5.5开颅钻头类型：重复使用型
5.6安装连接方式：卡口式快速转接口
5.7消毒方式：可高温高压消毒

6、开颅铣刀附件
6.1铣刀手柄附件材料：不锈钢或钛合金材料制作
6.2铣刀片附件材料：不锈钢材料制作
6.3铣刀片类型：重复使用型
6.4铣刀附件安全功能：带脑膜保护鞘
6.5铣刀附件类型：360度可旋转。
6.6铣刀安装连接方式：简易快速安装连接
6.7消毒方式：可高温高压消毒

7、磨钻附件
7.1磨钻附件材料：不锈钢或钛合金材料制作

7.2磨头材料：不锈钢或金刚砂材料制作
7.3磨头类型：重复使用型西瓜磨头、橡果形磨头、金钢砂磨头和火柴棒磨头
7.4磨头安装连接方式：简易快速安装连接
7.5消毒方式：可高温高压消毒

★（三）配置要求：
1、电动力主机×1

2、手柄×1

3、脚踏开关×1
4、开颅钻附件×1

5、开颅钻钻头×1
6、开颅铣刀附件×1

7、铣刀片×2
8、磨钻附件×1

9、磨头×2

（四）其他要求：
   主机质保贰年，附件质保三个月

二包：自体血液回收机1台（预算价19.8万元）及配套耗材10套（预算价1.32万元）
1、产品技术拥有自主知识产权
★2、操作模式：自动模式、半自动模式（二者可随意转换）、手动模式
3、界面显示：彩色液晶显示屏，图文数据显示，中文操作界面。

★4、具有＞1个蠕动泵结构

5、一体化智能显示终端，多种功能性触键，触摸屏控制系统，反应迅速灵敏

6、双CPU系统：显示和处理速度成倍增加

7、软件具有更高更多样化的升级空间，功能强大
8、具有内置常见故障排除系统

9、自体血液回输常规处理时间：3-5分钟/周期

★10、15秒全血回输功能（提供专利证书）
★11、血液回输成分：红细胞、全血
★12、无残留原血功能，洗净更彻底

13、 设备具备总结功能，机器能自动统计出回收血量、清洗量等

14、设备具有断电保护功能，接入电源后能够继续断电前的工作

15、具有防红细胞流失自动调节功能
16、红细胞回收率：≥95%

★17、血液经回收机处理后红细胞压积：≥50%

18、抗凝剂清除率：＞98%

19、标准清洗液用量：1000ml

20、离心机最高转速：5650转/分

21、液体滚压泵流量：20-1000毫升/分（分级可调）
22、具有气泡检测、红细胞血层检测、血液洗净度检测功能

23、具有自动启动进血功能（有上称重传感器自动启动系统）

24、具有离心杯漏液检测功能，并自动启动停机保护

25、具有离心井盖锁检测功能

26、破碎红细胞、游离血红蛋白、炎性因子等有害物质清除率＞98%

27、配套耗材：可配合设备使用同一套耗材进行全血回收（包含：血浆、血小板、红细胞），耗材分为三组件组成：分离杯、双管、储血滤血器，各组件具有独立包装，储血滤血器过滤孔径≤40μm，分离杯具有不同型号可选（KY、ML)及不同规格可选（125、225)，适配于不同手术类型、成人及儿童手术类型和多种主机机型。

28、质保2年。
三包：医用灌注泵1台（预算价1.5万元）
1、安全分类I类BF型
2、电源～220V 50Hz
3、额定功率≤150VA
4、微电脑数码管显示

5、压力可以根据需要调节设定，压力设定范围50～400mmHg
6、流量可以根据需要调节设定，流量设定范围0.1～1.0 L/min
7、可显示各种功能数据（设定流量、设定压力、实际压力等）

8、管路可高温高压和低温等离子消毒

9、配件可与其他品牌通配

10、配件属于医用级材料，保证手术的安全性
11、采用挤压式的供水方式，很好的保持腔道形状和视觉效果，形成理想的手术空间和清晰的视野。

12、运行方式间歇加载/连续运行
13、噪声≤70dB(A)
14、质保1年。

四包：两用空心钻2台（预算价6万元）
★1．可整机高温高压消毒，耐155℃高温；

★2．采用进口电机；

★3．转速650转／分，900转/分，

4. 钻夹头夹持口径0.1-8.0mm。

5. 空心通孔直径4.0mm

6．扭矩6.0牛顿·米；

7．使用免消毒电池；

★8．电池电压14.4伏；1800mAh；

9. 充电器输入电压交流100V～250V  50/60HZ

10．铝合金外壳；

11．噪声≤60dB；

12．温升≤25℃；

★13．通过CE认证；

★14. 通过13485认证
15. 质保1年

准配置清单：
1．主机      2件
2．电池      4节
3．充电器   2只
4．消毒通道  2只
5．钻夹头   2只
6．钻夹头钥匙2把
7．包装箱   2只
8. 消毒盒2个（可防止动力在消毒过程中意外损坏）


