3.0T磁共振成像系统技术参数

| 序号 | 技术参数 | 招标要求 |
| --- | --- | --- |
| ★1 | 总体要求 |  |
|  | 投标机型在NMPA/CFDA首次注册时间为2019年1月1日之后，为各公司获得FDA及NMPA的3T磁共振最新机型。为保证设备的先进性，GE必须提供Premier平台，Siemens必须提供VIDA平台，Philips必须提供Elition X平台，UI必须提供Omega平台。 |  |
| 2 | 磁体系统 |  |
| 2.1 | 磁体类型 | 超导磁体 |
| ★2.2 | 磁场强度 | 3T |
| 2.3 | 屏蔽方式 | 主动屏蔽 |
| 2.4 | 抗外界电磁干扰屏蔽技术 | 要求提供 |
| 2.5 | 匀场方式 | 主动+被动 |
| 2.6 | 磁场稳定度 | <0.1ppm/h |
| 2.7 | 三维动态匀场 | 要求提供 |
| 2.8 | 三维匀场容积空间 | 圆柱形 |
| 2.9 | 液氦消耗量(正常使用) | ≤0.0 升/年 |
| *2.10 | 磁体长度（不含外壳） | ≥170cm |
| 2.11 | 磁体长度(含外壳) | ≤186 cm |
| ★2.12 | 磁体最小孔径 | ≥70 cm |
| 2.13 | 五高斯磁力线X,Y轴 | ≤2.65m |
| 2.14 | 五高斯磁力线Z 轴 | ≤4.65m |
| *2.15 | 磁体重量(含液氦) | ≥5.5吨 |
| 2.16 | 磁场均匀度 | 典型值 |
| *2.16.1 | 10cm DSV | ≤0.0025ppm |
| *2.16.2 | 20cm DSV | ≤0.016ppm |
| 2.16.3 | 30cm DSV | ≤0.07ppm |
| 2.16.4 | 40cm DSV | ≤0.33ppm |
| *2.17 | 5高斯线范围： | ≤4.7*2.7 m2 |
| *2.18 | 1高斯线范围： | ≤7*4 m2 |
| 3 | 梯度系统 |  |
| ★3.1 | 单梯度系统（非双梯度或双梯度放大器） | 要求提供 |
| ★3.2 | 单轴梯度场强（X，Y，Z轴，非有效值） | ≥45mT/m |
| ★3.3 | 单轴梯度切换率（X，Y，Z轴，非有效值） | ≥200 T/m/s |
| 3.4 | 工作周期中的最大占空比 | 100% |
| 3.5 | 软件降噪技术 | 要求提供 |
| 3.6 | 硬件降噪技术 | 要求提供 |
| 3.7 | 梯度线圈冷却 | 水冷 |
| 3.8 | 梯度放大器冷却 | 水冷 |
| 3.9 | 梯度控制技术 | 全数字实时发射接收 |
| 3.10 | 梯度工作方式 | 非共振式 |
| 4 | 射频系统 |  |
| 4.1 | 多通道（源）射频发射技术平台 |  |
| 4.1.1 | 双通道射频发射技术 | 要求提供 |
| 4.1.2 | B1 Filter技术 | 要求提供 |
| 4.2 | 射频类型 | 全数字实时控制系统 |
| 4.3 | 射频发射功率 | ≥36 kW |
| 4.4 | 射频发射频率稳定性（5分钟） | ≤2x10-10 |
| 4.5 | 射频发射带宽 | ≥500kHz |
| *4.6 | 最大射频接收通道数 | ≥180个 |
| 4.7 | 各通道接收带宽 | ≥1MHz |
| 4.8 | 用户可调节接收带宽技术 | 要求提供 |
| 4.9 | 射频线圈扫描自动调谐技术 | 要求提供 |
| 4.10 | 射频放大器 | 磁体机壳内 |
| 4.11 | 射频发射路径位置 | 磁体机壳内 |
| 4.12 | 射频接收路径位置 | 磁体机壳内 |
| 4.13 | ADC模数转换器位置 | 磁体机壳内（非线圈内） |
| 4.14 | 磁体内置一体化数字射频发射系统 | 要求提供 |
| 4.15 | 磁体内置一体化数字射频接收系统 | 要求提供 |
| 5 | 全身各部位射频接收线圈 | (以下线圈为单独或组合使用) |
| 5.1 | 头颈联合（神经血管）矩阵线圈 | ≥16通道 |
| 5.2 | 全脊柱矩阵线圈 | ≥24通道 |
| *5.2.1 | 脊柱线圈物理长度 | ≥120cm |
| 5.3 | 体部矩阵线圈(组合) | ≥20通道 |
| 5.4 | 全腹矩阵线圈（组合） | ≥36通道 |
| 5.5 | 胸部（心脏）矩阵线圈（组合） | ≥20通道 |
| 5.6 | 全神经（头颈脊柱一体化）线圈（组合） | ≥40通道 |
| 5.7 | 下肢血管线圈（组合） | ≥32通道 |
| *5.8 | 大号高密度超柔线圈 | ≥18通道 |
| *5.9 | 小号高密度超柔线圈(小号) | ≥18通道 |
| *5.10 | 大号高密度超柔线圈适用于关节成像（膝、踝、肩、肘关节） | ≥18通道 |
| *5.11 | 小号高密度超柔线圈适用于关节成像（腕、手指） | ≥18通道 |
| 5.12 | 高密度超柔线圈适用于体部成像 | 要求提供 |
| 5.13 | 高密度超柔线圈适用于儿童成像 | 要求提供 |
| 5.14 | 高密度超柔线圈平均每单元占用面积 | ≤43.3 cm²/单元 |
| *5.15 | 同时可连接线圈接口数 | ≥7个 |
| 6 | 全静音平台 |  |
| 6.1 | 梯度系统硬件静音技术 | 提供 |
| 6.2 | 声阻尼材料技术 | 提供 |
| 6.3 | 真空隔绝腔设计的硬件静音技术 | 提供 |
| 6.4 | 自动防止梯度线圈共振的序列优化技术 | 提供 |
| 6.5 | 人工智能选择性静音技术（适用于所有序列） | 提供 |
| 6.6 | 全静音平台适用范围 | (提供Datasheet证明) |
| 6.6.1 | 全静音平台可用于T1对比 | 满足 |
| 6.6.2 | 全静音平台可用于T2对比 | 满足 |
| 6.6.3 | 全静音平台可用于Darkfluid对比 | 满足 |
| 6.6.4 | 全静音平台可用于SWI对比 | 满足 |
| 6.6.5 | 全静音平台可用于TSE序列 | 满足 |
| 6.6.5 | 全静音平台可用于SE序列 | 满足 |
| 6.6.5 | 全静音平台可用于GRE序列 | 满足 |
| 6.6.6 | 全静音平台可用于DWI序列 | 满足 |
| 6.7 | 全静音平台可以应用于3D T1加权超短TE 序列 | 提供 |
| 6.8 | 全静音平台可以应用于神经系统成像 | 提供 |
| 6.9 | 全静音平台可以应用于骨关节系统成像 | 提供 |
| 6.10 | 全静音平台可以应用于脊柱成像 | 提供 |
| 6.11 | 可以降低93% 噪声声压 | 提供 |
| 7 | 全息成像平台 |  |
| 7.1 | 超高分辨3D 成像可用于颅脑成像 | 提供，各向同性分辨率≤1mm |
| 7.2 | 超高分辨3D 成像可用于关节成像 | 提供，各向同性分辨率≤1mm |
| 7.3 | 超高分辨3D 成像可用于盆腔成像 | 提供，各向同性分辨率≤1mm |
| 7.4 | 超高分辨3D 成像可用于弥散成像 | 提供，各向同性分辨率≤1mm |
| 7.5 | 超高分辨3D成像可与并行采集加速技术（iPAT，SENSE）合并使用 | 提供，并提供Datasheet证明 |
| 7.6 | 超高分辨3D成像可与基于K空间的并行采集加速技术（GRAPPA）合并使用 | 提供，并提供Datasheet证明 |
| 7.7 | 超高分辨3D成像可与可控混叠并行采集加速技术（CAIPIRINHA）合并使用 | 提供，并提供Datasheet证明 |
| 7.8 | VRT 3D渲染技术 | 提供，并提供Datasheet证明 |
| 7.9 | Cinematic VRT实影渲染仿生成像技术 | 提供，并提供Datasheet证明 |
| 8 | 主控计算机系统 |  |
| 8.1 | 主计算机CPU | ≥ Intel Xeon |
| 8.2 | CPU核心 | ≥4个 |
| 8.3 | CPU位数 | ≥64位 |
| 8.4 | 主频大小 | ≥3.6GHz |
| 8.5 | 内存大小 | ≥64GB |
| 8.6 | 计算机显示器 | ≥24英寸彩色LCD |
| 8.7 | 显示器分辨率 | ≥1920×1200 |
| 8.8 | 硬盘容量 | ≥480GB |
| 8.9 | DICOM3.0接口 | 要求提供 |
| 9 | 系统后处理功能 |  |
| 9.1 | 3D后处理 | 要求提供 |
| 9.2 | 实时MPR后处理 | 要求提供 |
| 9.3 | 三维表面重建技术SSD后处理 | 要求提供 |
| 9.4 | 实时MIP后处理 | 要求提供 |
| 9.5 | 电影回放软件 | 要求提供 |
| 9.6 | 图像评价软件 | 要求提供 |
| 9.7 | 实时互动重建 | 要求提供 |
| 9.8 | ADC-map | 要求提供 |
| 9.9 | T1，T2值计算 | 要求提供 |
| 9.10 | 时间信号曲线 | 要求提供 |
| 9.11 | 图像减影、叠加 | 要求提供 |
| 10 | 操作台、扫描床及环境调节系统 |  |
| 10.1 | 垂直移动时扫描床最大承重 | ≥250Kg |
| 10.2 | 扫描床移动精度 | ≤0.5mm |
| 10.3 | 床旁扫描控制系统 | 双侧 |
| 10.4 | 病人监视系统 | 要求提供 |
| 10.5 | 照明、通风、通话、背景音乐 | 要求提供 |
| 10.6 | 最低床位 | ≤52cm |
| 10.7 | 最大水平移动范围 | ≥280cm |
| 10.8 | 遥控线圈更换 | 要求提供 |
| 10.9 | 自动步进扫描床 | 要求提供 |
| 10.10 | 患者专用防磁耳机、呼叫按钮 | 要求提供 |
| 10.11 | 特定吸收率SAR实时连续监控显示装置 | 要求提供 |
| 10.12 | 紧急制动系统 | 要求提供 |
| 11 | 后处理接口 |  |
| 11.1 | 软件控制照相技术 | 要求提供 |
| 11.2 | 可同时回读至主机和PC机 | 要求提供 |
| 11.3 | 要求提供完整DICOM3.0接口及 与PACS 网络连接（包括Query/Retrieve、Send/Receive、Print、Worklist）的功能 | 要求提供 |
| 11.4 | 要求提供DICOM3.0标准激光 相机数字接口 | 要求提供 |
| 11.5 | 远程遥控维修遥控 | 要求提供 |
| 11.6 | 图像网络传输标准 | 1000M 以太网连接 |
| 11.7 | 图像网络传输速度 | ≥160幅/秒 |
| 12 | 全景一体化成像系统 |  |
| 12.1 | 一次摆位完成全部线圈扫描 | 要求提供 |
| 12.2 | 线圈组合扫描 | 要求提供 |
| 12.3 | 组合扫描专用线圈控制软件 | 要求提供 |
| 12.4 | 智能定位技术 | 要求提供 |
| 12.5 | 脊柱线圈整合于床面设计 | 要求提供 |
| 12.6 | 线圈接口整合于床面设计 | 要求提供 |
| 12.7 | 矩阵线圈通道选择模式 | 要求提供 |
| 12.8 | 矩阵线圈频谱成像模式 | 要求提供 |
| 12.9 | 实时扫描助手 | 要求提供 |
| 12.10 | 全中枢神经成像无缝连接 | 要求提供 |
| 12.11 | 自动检查计划 | 要求提供 |
| 12.12 | 自动结果生成 | 要求提供 |
| 13 | 智能操作平台（智多星 或SmartExam） |  |
| 13.1 | 头部自动定位功能 | 要求提供 |
| 13.2 | 脊柱自动定位功能 | 要求提供 |
| 13.3 | 关节自动定位功能 | 要求提供 |
| 13.4 | 图文引导的实时在线指导功能 | 要求提供 |
| 13.5 | 大范围自动扫描定位功能（移动中扫描定位） | 要求提供 |
| 13.6 | 并行采集拓展功能 | 要求提供 |
| 13.7 | 膈肌导航技术 | 要求提供，2D PACE或Body Navigators |
| 13.8 | 相位导航技术（肝实质触发采集技术） | 要求提供 |
| 14 | 扫描参数 |  |
| 14.1 | 最小二维层厚 | ≤0.1mm |
| 14.2 | 最小三维层厚 | ≤0.05mm |
| *14.3 | 最大FOV X轴 | ≥55cm |
| *14.4 | 最大FOV Y轴 | ≥55cm |
| 14.5 | 最小扫描视野 | ≤0.5cm |
| 14.6 | TSE最大回波链长度 | ≥512 |
| 14.7 | EPI最大因子 | ≥256 |
| 14.8 | 最大采集矩阵 | ≥1024×1024 |
| 14.9 | 弥散加权B值 | ≥10000 |
| 14.10 | 3D GRE最短TR(256 x256矩阵) | ≤1.07ms |
| 14.11 | 3D GRE最短TE (256 x256矩阵) | ≤0.22ms |
| 14.12 | 3D GRE最短TR(128 x128矩阵) | ≤0.69ms |
| 14.13 | 3D GRE最短TE (128 x128矩阵) | ≤0.22ms |
| 14.14 | 快速自旋回波最短TR（256 x 256矩阵） | ≤5.5ms |
| 14.15 | 快速自旋回波最短TE（256 x 256矩阵） | ≤1.8ms |
| 14.16 | 快速自旋回波最短TR（128 x 128矩阵） | ≤5 ms |
| 14.17 | 快速自旋回波最短TE（128 x 128矩阵） | ≤1.5ms |
| 14.18 | 快速自旋回波最短TR（64 x 64矩阵） | ≤4.9ms |
| 14.19 | 快速自旋回波最短TE（64 x 64矩阵） | ≤1.5ms |
| 14.20 | TSE序列最短回波间隔(256x256矩阵) | ≤1.82ms |
| 15 | 成像序列和技术 |  |
| 15.1 | 自旋回波（SE）序列 |  |
| 15.1.1 | 2D/3D TSE | 要求提供 |
| 15.1.2 | TSE回波分享技术 | 要求提供 |
| 15.1.3 | 三维TSE序列 | 要求提供 |
| 15.1.4 | 单次激发SE | 要求提供 |
| 15.1.5 | 脂肪抑制序列 | 要求提供 |
| 15.1.6 | 频率脂肪抑制 | 要求提供 |
| 15.1.7 | 水抑制序列 | 要求提供 |
| 15.2 | 反转恢复（IR）序列 |  |
| 15.2.1 | 快速IR(脂肪、 水抑制） | 要求提供 |
| 15.2.2 | 快速自由水抑制（T1、 T2FLAIR） | 要求提供 |
| 15.2.3 | STIR短T1压脂序列 | 要求提供 |
| 15.2.4 | 单次激发快速IR | 要求提供 |
| 15.2.5 | 常规反转恢复序列 | 要求提供 |
| 15.2.6 | 真实影像反转恢复（灰白质强对比） | 要求提供 |
| 15.2.7 | 脂肪/水激发技术 | 要求提供 |
| 15.2.8 | 翻转恢复脂肪抑制序列 | 要求提供，SPAIR 或 IDEAL 或ProSet |
| 15.3 | 梯度回波(GRE)序列 |  |
| 15.3.1 | 2D/3D稳态进动梯度回波 | 要求提供 |
| 15.3.2 | in-phase和out-phase成像 | 要求提供 |
| 15.3.3 | 多回波聚合序列 | 要求提供，MEDIC 或 MERGE或m-FFE |
| 15.3.4 | 亚秒T1扫描序列（2D/3D） | 要求提供 |
| 15.3.5 | 亚秒T2扫描序列（2D/3D） | 要求提供 |
| 15.3.6 | 单次多平面梯度回波序列 | 要求提供 |
| 15.3.7 | 多回波梯度回波序列 | 要求提供 |
| 15.3.8 | 除剩余磁化梯度回波 | 要求提供 |
| 15.3.9 | 利用剩余磁化梯度回波 | 要求提供 |
| 15.3.10 | 重T2 加权高对比序列 | 要求提供，TrueFISP或 FIESTA或Balanced FFE |
| 15.4 | 平面回波(EPI)序列 |  |
| 15.4.1 | 单次激发EPI | 要求提供 |
| 15.4.2 | 多次激发EPI | 要求提供 |
| 15.4.3 | 自旋回波EPI | 要求提供 |
| 15.4.4 | 梯度回波EPI | 要求提供 |
| 15.4.5 | 反转EPI | 要求提供 |
| 16 | 体部成像 |  |
| 16.1 | 肝脏T1加权3D高分辨动态成像 | 要求提供，3D VIBE或LAVA-XV或 4D THRIVE |
| 16.2 | 多期动态扫描层面精准对位技术 | 要求提供，DynaVIBE |
| 16.3 | 全身弥散成像软件包 | 要求提供，REVEAL或DWIBS |
| 16.4 | 同相位/去相位水脂分离技术 | 要求提供，DIXION 或LAVA-Flex或mDIXON |
| 16.5 | MR结肠造影技术 （亮、暗腔） | 要求提供 |
| 16.6 | MR胰胆管造影技术(2D/3D) | 要求提供 |
| 16.7 | 单次激发 2D/3D水成像 | 要求提供 |
| 16.8 | 呼吸导航技术 | 要求提供 |
| 16.9 | 自由呼吸 3D水成像 | 要求提供 |
| 16.10 | 动态肾脏灌注成像技术 | 要求提供 |
| 16.11 | MR尿路造影技术（2D/3D） | 要求提供 |
| 16.12 | MR脊髓造影技术（2D/3D） | 要求提供 |
| 17 | 神经系统成像 |  |
| 17.1 | 弥散成像 |  |
| 17.1.1 | 实时弥散技术 | 要求提供 |
| 17.1.2 | 各向同性采集、 | 要求提供 |
| 17.1.3 | 各向异性采集 | 要求提供 |
| 17.1.4 | ADC值测量 | 要求提供 |
| 17.1.5 | ADC-map彩图 | 要求提供 |
| 17.1.6 | 体部脏器弥散 | 要求提供 |
| 17.1.7 | 可选优化B值 | 要求提供 |
| 17.1.8 | 白质纤维束成像 | 要求提供 |
| 17.1.9 | 高清弥散成像（多次激发分段读出弥散成像） | 要求提供，RESOLVE或MUSE |
| 17.1.10 | 高清弥散可应用于头部 | 要求提供，RESOLVE或MUSE |
| 17.1.11 | 高清弥散可应用于乳腺 | 要求提供，RESOLVE或MUSE |
| 17.1.12 | 高清弥散可应用于盆腔 | 要求提供，RESOLVE或MUSE |
| 17.2 | 灌注成像 |  |
| 17.2.1 | 2D-EPI灌注成像 | 要求提供 |
| 17.2.2 | 多层灌注成像 | 要求提供 |
| 17.2.3 | rCBV分析 | 要求提供 |
| 17.2.4 | TTP分析 | 要求提供 |
| 17.2.5 | MTT分析 | 要求提供 |
| 17.2.6 | 时间信号曲线 | 要求提供 |
| 17.2.7 | 彩色后处理功能 | 要求提供 |
| 17.3 | 磁敏感成像(SWI或eSWAN2.0或SWIp) |  |
| 17.3.1 | 可兼容并行采集 | 要求提供 |
| 17.3.2 | SWI实时磁矩图成像技术 | 要求提供 |
| 17.3.3 | SWI实时相位图成像技术 | 要求提供 |
| 17.3.4 | SWI原始图像成像技术 | 要求提供 |
| 17.3.5 | mMIP图像成像技术 | 要求提供 |
| 17.4 | 其他成像 |  |
| 17.4.1 | 全中枢神经系统成像 | 要求提供，使用一体化线圈 |
| 17.4.2 | 图像无缝拼接软件包 | 要求提供，Composing或MobiView或MR Pasting |
| 18 | 心血管成像 |  |
| 18.1 | 2D/3D时飞法(TOF)血管成像 | 要求提供 |
| 18.2 | 相位对比(PC)血管成像 | 要求提供 |
| 18.3 | 门控法TOF/PC血管成像 | 要求提供 |
| 18.4 | 3D增强对比CE—MRA技术 | 要求提供 |
| 18.5 | 门静脉成像技术 | 要求提供 |
| 18.6 | 实时成像技术 | 要求提供 |
| 18.7 | 超快速血管造影成像技术 | 要求提供，GRAPPA 或 TRICKS- XV或4D TRACK |
| 18.8 | 磁化转移（MTC）技术 | 要求提供 |
| 18.9 | 造影剂实时跟踪触发技术 | 要求提供，CARE Bolus或Fluoro-Trigger MRA或Bolustrack |
| 18.10 | 导航技术 | 要求提供 |
| 18.11 | 下肢血管造影分段跟踪成像技术 | 要求提供 |
| 18.12 | 自动移床MRA | 要求提供 |
| 18.13 | 电影回放 | 要求提供 |
| 18.14 | 最大强度投影 | 要求提供 |
| 18.15 | 多层面重建 | 要求提供 |
| 18.16 | 曲面重建 | 要求提供 |
| 18.17 | 常规心脏形态学成像 | 要求提供 |
| 18.18 | 心脏回波分享技术 | 要求提供 |
| 18.19 | 快速梯度回波/快速心脏采集 | 要求提供 |
| 18.20 | 黑血技术 | 要求提供 |
| 18.21 | 亮血技术 | 要求提供 |
| 18.22 | 正向心电触发 | 要求提供 |
| 18.23 | 反向心电触发 | 要求提供 |
| 18.24 | 二维/三维多相位成像 | 要求提供 |
| 18.25 | 快速心脏电影 | 要求提供 |
| 18.26 | 一站式心脏成像技术 | 要求提供，BEAT 或MR Echo 或Whole Heart |
| 18.27 | 首过法灌注成像 | 要求提供 |
| 18.28 | 自动心肌活性成像（自动选择TI时间） | 要求提供，PSIR或PS-MDE |
| 18.29 | 放射采集技术 | 要求提供 |
| 18.30 | 双斜位成像 | 要求提供 |
| 19 | 波谱成像 |  |
| 19.1 | 自动匀场方式 | 要求提供 |
| 19.2 | 手动匀场方式 | 要求提供 |
| 19.3 | 自动水抑制技术 | 要求提供 |
| 19.4 | 自动频谱分析 | 要求提供 |
| 19.5 | 实时频谱分析及实时显示 | 要求提供 |
| 19.6 | 高级频谱分析后处理软件 | 要求提供 |
| 19.7 | 用户可编辑后处理程序 | 要求提供 |
| 19.8 | 2D和3D频谱成像 | 要求提供 |
| 19.9 | 单体素和多体素频谱成像 | 要求提供 |
| 19.10 | PRESS技术 | 要求提供 |
| 19.11 | STEAM技术 | 要求提供 |
| 19.12 | 代谢产物浓度分布彩图 | 要求提供 |
| 19.13 | 代谢产物比例地图 | 要求提供 |
| 19.14 | 外周容积脂肪抑制技术 | 要求提供 |
| 19.15 | 半自动匀场方式 | 要求提供 |
| 19.16 | 快速频谱成像技术 | 要求提供 |
| 19.17 | 三维脑频谱成像 | 要求提供 |
| 19.18 | 化学位移成像(2D/3D CSI) | 要求提供 |
| 19.19 | 多通道矩阵线圈完成头颅频谱 | 要求提供 |
| 19.20 | 多通道体表矩阵线圈完成前列腺频谱 | 要求提供 |
| 20 | 骨关节成像 |  |
| 20.1 | 3D各向同性容积成像序列 | 要求提供，SPACE 或CUBE 或VISTA |
| 20.2 | 高分辨率颈髓成像 | 要求提供，MEDIC 或 MERGE或m-FFE |
| 20.3 | 高分辨率内耳三维成像 | 要求提供，CISS或FIESTA-C |
| 20.4 | 全脊柱成像 | 要求提供 |
| 20.5 | 图像无缝拼接软件包 | 要求提供，Composing或MobiView或MR Pasting |
| 20.6 | 关节软骨成像 | 要求提供，3D DESS或CartiGram |
| 21 | 各个厂家必须提供各自最新软件和功能: | 在预算范围内能否全部提供 |
| 21.1 | 西门子公司须提供：Tim高级功能软件包（包括：BLADE，BEAT，CISS，DESS，REVEAL，Phoenix，PhoenixZIP，VIBE，DynaVIBE，DIXON，SPACE，GRAPPA， SWI，PSIR） |  |
| 21.2 | GE公司须提供：GEM高级功能（包括：Propeller3.0, LAVA-XV，Tricks-XV，VIBRANT-XV，IDEAL,LAVA-Flex，Brainstat，Cartigram，eSWAN2.0，CUBE 2.0, Inhance suit 2.0， Starmap，MAVRIC SL，MUSE，DCE-MR Diagnostic Image Processing Software,Silenz，brainwave RT, Brainwave PA， ReportCARD） |  |
| 21.3 | 飞利浦公司须提供：dStream高级功能（包括：Whole Heart Imaging，4D Trak，2048矩阵采集，Smart Exam head，Smart Exam Knee，Smart Exam Spine ，Smart Exam Shoulder ，Smart Exam Breast ，DWIBS，4D THRIVE，K-tBlast，Sense Spectro，Fiber Trak，ASL，TRANCE，B-TRANCE,Whole Body imaging，Mobiview，Multivane XD，mDIXON，128方向DTI） |  |
| 22 | 并行采集技术 |  |
| 22.1 | 基于图像算法 | 要求提供，mSENSE或ASSET或SENSE |
| 22.2 | 基于k-空间算法 | 要求提供，GRAPPA或ARC |
| 22.3 | 基于两个相位编码方向同时加速算法 | 要求提供，CAIPIRINHA |
| 22.4 | 并行采集加速因子 | ≥8 |
| 22.5 | 与并行采集技术兼容的射频线圈 | 全面兼容 |
| 22.6 | 与并行采集技术兼容的扫描序列 | 全面兼容 |
| 22.7 | 并行采集自动校准技术 | 要求提供 |
| 22.8 | 并行采集因子施加方向 | X, Y, Z轴三方向 |
| 23 | 伪影校正技术 |  |
| 23.1 | 流体补偿 | 要求提供 |
| 23.2 | 呼吸补偿 | 要求提供 |
| 23.3 | 头部伪影矫正 | 要求提供 |
| 23.4 | 去金属伪影技术 | 要求提供，BLADE或MAVRIC SL |
| 23.5 | 消除磁敏感伪影 | 要求提供 |
| 23.6 | 卷积伪影去除 | 要求提供 |
| 23.7 | 前瞻性运动伪影校正 | 要求提供 |
| 23.8 | 回顾性运动伪影校正 | 要求提供 |
| 23.9 | 抑制头部运动伪影 | 提供，BLADE或PROPELLOR 3.0或Multivane XD |
| 23.10 | 抑制腹部运动伪影 | 提供，BLADE或PROPELLOR 3.0或Multivane XD |
| 23.11 | 抑制关节运动伪影 | 提供，BLADE或PROPELLOR 3.0或Multivane XD |
| 23.12 | 抑制颈部运动伪影 | 提供，BLADE或PROPELLOR 3.0或Multivane XD |
| 23.13 | 可应用于T1像 | 提供，BLADE或PROPELLOR 3.0或Multivane XD |
| 23.14 | 可应用于T2像 | 提供，BLADE或PROPELLOR 3.0或Multivane XD |
| 23.15 | 可应用于黑水像 | 提供，BLADE或PROPELLOR 3.0或Multivane XD |
| 23.16 | 可应用于冠状位 | 提供，BLADE或PROPELLOR 3.0或Multivane XD |
| 23.17 | 可应用于矢状位 | 提供，BLADE或PROPELLOR 3.0或Multivane XD |
| 23.18 | 可应用于横断位 | 提供，BLADE或PROPELLOR 3.0或Multivane XD |
| 24 | 其他先进技术 |  |
| 24.1 | 自动和手动滤波 | 要求提供 |
| 24.2 | 实时交互式成像 | 要求提供 |
| 24.3 | 三维定位系统 | 要求提供 |
| 24.4 | 频率编码方向扩大采集 | 要求提供 |
| 24.5 | 相位编码方向扩大采集 | 要求提供 |
| 24.6 | 预饱和技术 | 要求提供 |
| 24.7 | 饱和带数目 | ≥6 |
| 24.8 | 脂肪饱和技术 | 要求提供 |
| 24.9 | 水饱和技术 | 要求提供 |
| 24.10 | 水激发技术 | 要求提供 |
| 24.11 | 偏中心扫描技术 | 要求提供 |
| 24.12 | 扫描暂停技术 | 要求提供 |
| 24.13 | 可变带宽技术 | 要求提供 |
| 24.14 | 可变k空间填充 | 要求提供 |
| 24.15 | 非/对称回波 | 要求提供 |
| 24.16 | 信噪比指示器 | 要求提供 |
| 24.17 | 优化反转角技术 | 要求提供 |
| 24.18 | 线圈灵敏度校正 | 要求提供 |
| 24.19 | 神经高分辨成像 | 要求提供 |
| 24.20 | 磁共振实时定位 | 要求提供 |
| 24.21 | 磁共振实时透视 | 要求提供 |
| 24.22 | 交互式参数改变 | 要求提供 |
| 24.23 | 扫描参数顾问 | 要求提供 |
| 24.24 | 恒定信号技术 | 要求提供 |
| 24.25 | 序列重生技术 | 要求提供 |
| 25 | 高级影像后处理工作站 |  |
| 25.1 | 内存 | ≥8 GB |
| 25.2 | 主频 | ≥1.5GHz |
| 25.3 | 硬盘容量 | ≥128G |
| 25.4 | MIP,MPR,SSD等 | 要求提供 |
| 25.5 | DICOM图像转换成JPG格式 | 要求提供 |
| 25.6 | 图像分析系统（测量、反转、滤波） | 要求提供 |
| 25.7 | 工作站控制照相 | 要求提供 |
| 25.8 | 图像管理 | 要求提供 |
| 25.9 | 联网图像传输 | 要求提供 |
| 25.10 | Dicom3.0软硬接口 | 主台及后处理工作站都可 |