附:具体采购设备名称、数量、参数要求
四包：两用空心钻2台（预算价6万元）
★1．可整机高温高压消毒，耐155℃高温；

★2．采用进口电机；

★3．转速650转／分，900转/分，

4. 钻夹头夹持口径0.1-8.0mm。

5. 空心通孔直径4.0mm

6．扭矩6.0牛顿·米；

7．使用免消毒电池；

★8．电池电压14.4伏；1800mAh；

9. 充电器输入电压交流100V～250V  50/60HZ

10．铝合金外壳；

11．噪声≤60dB；

12．温升≤25℃；

★13．通过CE认证；

★14. 通过13485认证
15. 质保1年

准配置清单：
1．主机      2件
2．电池      4节
3．充电器   2只
4．消毒通道  2只
5．钻夹头   2只
6．钻夹头钥匙2把
7．包装箱   2只
8. 消毒盒2个（可防止动力在消毒过程中意外损坏）


