附:具体采购设备名称、数量、参数要求
一包：牙科综合治疗机3台（预算价22.5万元）

一、整机基础参数及控制系统
1、输入功率：350VA
2、电源：交流220V，控制系统：24V低电压控制。
3、输入气压
0.55---0.6MPa，流量≥50L/min
4、输入水压
0.2---0.4Mpa，流量≥10L/min
★5、控制系统：采用双主控控制，医生位、助手位功能按键完全相同，采用平面感应式触摸按键，独立的医生位、助手位控制面板，非嵌在器械盘内，便于护士操作，让医师专注于治疗。（提供证明材料）
6、平面硬质触摸控制面板，非覆膜式，操作便捷，不会穿孔破损
★7、漱口、冲盂水水量、漱口水水温、可调节并显示在控制面板液晶显示器上。（提供证明材料）
8、吐痰位一键操控，靠背自动运行至吐痰位，口腔灯自动熄灭，冲盂水自动开启；靠背恢复治疗位，口腔灯自动开启，冲盂水自动关闭
★9、手术灯杆采用分立柱落地结构，分离牙椅侧向力，椅位更稳重，口腔灯与牙椅、器械盘系统相互不干扰，适合开展各种口腔诊疗，后期可在立柱加装口腔显微镜。（提供证明材料）
二、牙科椅
1、机械运行机构：椅位补偿功能有效改善靠背运行时推搓背的不适感
2、驱动系统：24V进口静音直流电机。
3、座椅最低位≤370mm，座椅最高位≥800mm
4、最大负载：≥150Kg
三、治疗机
★1、高分子材料侧箱，配置独立的立柱，可安装纸巾盒及口腔内窥镜。（提供证明材料）
2、强吸负压：≥ 27kPa；弱吸负压：≥ 10kPa
3、24V恒温加热系统：40℃±5℃
4、痰盂：可旋转透明玻璃痰盂，内高外低，防溢溅，可拆卸、方便清洗。
5、冲盂、漱口水嘴：全不锈钢材质，可拆卸、可高温高压消毒。
★6、助手架：双关节助手架整体可90度旋转，强、弱吸管线、三用枪管在牙椅处于最低位时也不会与地面接触；助手架挂载一体式外置强弱吸过滤杯，清洗方便。（提供证明材料）
7、手机供水系统：蒸馏水、自来水可切换双路供水
四、口腔灯
1、冷光无影口腔灯：红外感应、液晶屏触摸双控调节
2、照度调节范围≤8000lux；≥60000lux；色温：4000K-5500K七档，液晶数显并可触摸调节
3、具备光固化模式，降低LED光对树脂材料影响
4、无蓝光、频闪，具备护眼功能
5、自动存储医师使用的照度和色温
6、光斑80X120mm,成型方正，布光均匀，无影效果佳
★五、双器械盘配置要求（提供证明材料）
1、主、副器械盘为独立式设计。
2、主器械盘整体注塑，配备硅胶衬垫，可拆卸、易清洁、可消毒。
3、副器械盘在主器械盘左侧，方便使用，配置304不锈钢手术托盘，≥300*500mm，可拆卸、可消毒。
4、双器械盘设计便于放置各种手术器械及设备。
六、脚踏开关
1、组合式脚踏开关，可控冲盂、漱口水，操作便捷
2、踩压灵敏，操作简单、可靠
七、配置需求
进口按压高速手机     2把
进口按压低速手机（含直弯机、马达）  1套
进口内置洁牙机       1套
进口内置光固化机     1套
移动式边柜（带电源） 1套
医生座椅             1套
护士座椅             1套
二包：UBE器械一批（预算价2.6万元）

	产品名称（Z）
	规格型号
	单位
	数量

	半套管牵开器
	φ15*50
	把
	1

	半套管牵开器
	φ15*60
	把
	1

	半套管牵开器
	φ15*70
	把
	1

	半套管牵开器
	φ13*60
	把
	1

	半套管牵开器
	φ13*70
	把
	1

	半套管牵开器
	φ13*80
	把
	1

	Z型骨刮匙反口
	45°*4mm
	把
	1

	Z型骨刮匙
	45°*5mm
	把
	1

	Z型骨刮匙反口
	90°*5mm
	把
	1

	神经根剥离子
	圆头5mm
	把
	1

	髓核钳
	直头180mm*2.0
	把
	1

	髓核钳
	直头180mm*4.0
	把
	1

	髓核钳
	弯头180mm*2.0
	把
	1

	髓核钳
	弯头180mm*4.0
	把
	1

	髓核钳
	带齿直头220*4.0
	把
	1

	方骨刀
	铝柄，280mm*6mm
	把
	1

	方骨刀
	铝柄，280mm*8mm
	把
	1

	弯骨刀
	铝柄，弧型280mm*6mm
	把
	1

	弯骨刀
	铝柄，弧型大弯，280mm*8mm
	把
	1

	扩张器芯
	长度200mm，φ5mm
	个
	1

	扩张器
	长度200mm,φ5mm
	个
	1

	扩张器
	长度185mm，φ7mm
	个
	1

	扩张器
	长度170mm，φ9mm
	个
	1

	扩张器
	长度155mm，φ11mm
	个
	1

	扩张器
	长度140mm,φ13mm
	个
	1

	扩张器
	长度125mm,φ15mm
	个
	1

	双通道定位针
	φ5.0*210mm
	把
	1

	肌肉剥离器
	160mm
	把
	1

	双头剥离器
	3mm，5°/15°
	把
	1

	双通道探针
	7mm
	把
	1

	器械盒
	适配
	个
	1

	合计
	　
	　
	31


三包：钬激光治疗机1台（预算价28万元）

1、适用范围：该产品临床适用于泌尿系统碎石（提供注册证）
2、激光模式：脉冲
3、工作激光输出波长：2100nm

4、激光器输出方式：多核输出技术
5、具有精确的能量反馈系统：自动监测能量，自动实时能量控制和补偿。减少激光发射器能量的衰减。（提供国家食品药品监督管理局检验报告）
6、具有多种规格光纤接头，配合光纤型号：200μm，276μm，365μm，550μm，800μm，1000μm。（提供注册证证明）

7、光纤具有单独医疗器械注册证。（提供注册证证明）
8、激光终端输出功率不稳定度实测：≤±3％
9、激光终端输出功率复现性实测：≤士3％
10、光纤末端最大单脉冲能量：≥4.0J，
11、工作频率：≥40Hz，
12、光纤终端输出平均功率：≥60W（提供注册证）
13、脉冲宽度：300us～600us

14、控制方式：大屏幕彩色液晶显示，触摸屏控制人机界面操作，
开机自动检测光源系统，冷却系统，显示光纤是否接入，各操作功能
清楚便捷操作，自动检测报警及保护装置。
15、电源：220V/50Hz

16、显示功能：液晶触摸显示屏，可设置并显示工作频率、单次脉冲能量。在碎石过程中，实时显示总功率，（即功率变化每0.1W实时同步显示），触屏控制关机功能。（提供证书证明）
17、瞄准光护眼模式，可调节指示光强弱；
18、冷却方式：密封循环水冷，压缩机制冷，无氟环保。稳定的水冷却系统保证激光平稳持续的输出。（不会出现激光受热大造成激光不出光现象）
19、具有微机控制系统，对整机监控；具有安全防护装置系统，控制软件需取得著作权。（提供证书证明）
20、产品入选优秀国产医疗设备产品目录。（提供证书证明）

21、整机通过CE认证。（提供证书证明）
22、密封腔体设计：具有防震、防潮、防尘、防电磁波干扰、保证激光输出的长期稳定，延长激光器的使用寿命。（提供证书证明）

23、具有一次性使用无菌激光光纤，有独立注册证，与激光主机为
同一品牌。（提供注册证证明）
24、具有四棒并列共腔激光器技术（提供证书证明）
四包：输尿管硬镜2根（预算价5万元）

1、目镜符合ISO标准；
★2、出水入水阀门开关整体金属设计、易清洗、防掉落；
3、圆柱形镜体逐渐变细，内窥镜前端防损伤设计；
★4、视向角：0°或6°，视场角≥70°，工作通道≥5.4Fr. ,工作长度≥425mm
★5、镜体末段外径7.5Fr、8.5Fr两种可选；
6、景深范围3～20mm；视场中心角分辨力：0.547C/°；
7、照度：≥2000 lx（工作距离10mm）；
8、镜内允许镜体微曲，图像无扭曲，平面图像；


