附:具体采购设备名称、数量、参数要求
三包：钬激光治疗机1台（预算价28万元）

1、适用范围：泌尿系统碎石（提供注册证）

2、工作激光输出波长：900nm-2100m

3、具有精确的能量反馈系统:自动监测能量，自动实时能量控制和补偿。减少激光发射器能量的衰减。（提供证书证明或相关证明文件）

4、激光终端输出功率不稳定度实测；≤士3％

5、激光终端输出功率复现性实测：≤±3％

6、光纤末端最大单脉冲能量：≥4.0J，

7、工作频率：≥40Hz，

★8、光纤终端输出功率:≥60瓦，要求为注册功率，与型号一致（提供注册证及注册证技术文件证明）

9、脉冲宽度：300us～600us

10、控制方式:大屏幕彩色液晶显示，触摸屏控制人机界面操作，开机自动检测光源系统，冷却系统，显示光纤是否接入，各操作功能清楚便捷操作，自动检测报警及保护装置。

11、电源：220V/50Hz

12、显示功能：液晶触摸显示屏，可设置并显示工作频率、单次脉冲能量。在碎石过程中，实时显示总功率，（即功率变化每0.1W实时同步显示），触屏控制关机功能。（提供证书证明或相关证明文件）

13、冷却方式：密封循环水冷，压缩机制冷，无氟环保。稳定的水冷却系统保证激光平稳持续的输出。（不会出现激光受热大造成激光不出光现象）

14、具有微机控制系统，对整机监控；具有安全防护装置系统，控制软件需取得著作权。（提供证书证明或相关证明文件）

15、整机通过CE认证。（提供证书证明或相关证明文件）

16、.密封腔体设计：具有防震、防潮、防尘、防电磁波干扰、保证激光输出的长期稳定，延长激光器的使用寿命。（提供证书证明或相关证明文件）

17、具有一次性使用无菌激光光纤，有独立注册证，与激光主机为同一品牌。（提供证书证明或相关证明文件）

18、具有四棒并列共腔激光器技术，实际装配激光棒≥2（提供证书证明）

19、质保期2年。



