附:具体采购设备名称、数量、参数要求
一包：产科婴儿洗浴设备1套（预算价23万元）

★整体要求：因场地限制，供应商现场测量，整体设计按医院使用要求设计制作，各项指标符合国家标准要求，提供合理的设计方案。
1、 产品组成：洗礼池一体化设备主要由洗手池、洗礼池、护理台、智能游泳池及中心电源、恒温水控制器、柜体等组成。
2、 材质：
2.1台面全部采用进口改性PMMA-ABS高分子复合材料，用模具吸塑一次性成型。具有抗压强度高，柔韧性好，耐侯性优良；抗氧化，耐酸碱，表面光滑，易清洗（表面细菌残留量远远低于不锈钢，人造石，陶瓷盆和其它普通塑料），耐磨损，寿命长，损伤后极易修复，防腐防潮，永不生锈，对人体无毒性等特征及优点，洗礼池底部为左高右低，方便排水。
2.2柜门采用专业定做的整体亚克力面板制作。
2.3台面支架为优质304＃不锈钢制作，带万向轮，柜体内有防腐防潮的专用18mm厚PVC储物底板（提供检测报告）。
3、 规格尺寸
3.1★洗礼池、洗手池外形规格：长×宽×高≦900mm×700mm×960mm。
3.2智能游泳池外形规格：外形 ≧1010*890*870 mm ，内腔尺寸：≧765* 650*480mm
3.3护理台规格：长×宽×高≧1000mm×700mm×960mm.（活动式护理台台面下方都要做抽屉及隔板柜门，方便使用。）
★4、智能控制系统
4.1 洗礼池控制器：7寸彩色触摸显示屏，非按键式操作，可动态显示设备运行状态，折叠式设计而非固定在池体上，可根据使用需求和习惯将屏幕进行前后左右任意调节，方便操作人员使用。（提供省内医院名称和使用照片）
4.2主界面可显示：日期、北京时间、进水温度、报警温度等内容，方便操作人员实时观察（提供实物照片）
4.3室内环境监测功能：可对室内环境进行监测，并实时显示在显示屏上，当前室内温度、湿度、甲醛含量、PM2.5含量、空气综合质量等内容，保障洗浴环境安全（提供实物照片）。
4.4智能控制系统：微电脑控制系统，7寸彩色触摸显示屏，非按键式控制，操作方式人性化，实时显示当前水温、游泳剩余时间、实时监测室内环境的各项数值，保障宝宝安全。
5、温度控制系统
5.1出水温度稳定性：
5.1.1水嘴呈使用状态安装，冷热水供热压力为(0.3士0.03)MPa: 供水压力不变，热水进水温度上升速度约3℃/min由60℃升至73℃，出水温度与设定温度偏差应≤1℃ （提供第三方检测报告）
5.1.2水嘴呈使用状态安装，冷热水供热压力为(0.3士0.03)MPa，冷水供水压力不变，热水供水压力按初始测试条件的20%比率增加和减少，出水温度的脉冲峰值超出最初设定值+3℃的时间不应超过1.5S（提供第三方检测报告）
5.2工作温度0℃～100℃。
5.3法国Vernet原装进口混水阀芯，精度高，一致性好。阀体材料为H59优质铜材，采用陶瓷密封技术。
5.4控温准确无误，确保安全使用，提供控制水温装置图片。
6、★中心电源控制器：给洗手池、洗礼池、游泳池等控制器提供12V安全电压，保证医护人员的操作安全。（提供安全电压检测报告）
7、水龙头：鹅颈式设计，360度旋转，可抽拉式，灵活方便，出水流速可控，水柱与花洒随时切换使用，全304不锈钢材质，与洗礼池控制器，恒温控制器配合使用，确保出水温度精准可控，保证用水安全，避免烫伤小孩。
8、材料安全性能：
8.1★沐浴中心材质提供释放甲醛检测报告（参考标准GB/T2912.2-2009）
8.2★沐浴中心材质应符合 GB6675.4-2014 《特定元素的迁移》：锑mg/kg≤60砷mg/kg≤25、钡mg/kg≤1000、镉mg/kg≤75、铬mg/kg≤60、铅mg/kg≤90、汞mg/kg≤60、硒mg/kg≤500.（提供检测报告）
8.3★沐浴中心材质应符合 GB/T22048-2008《玩具及儿童用品聚录乙烯塑料中邻苯二甲酸脂增塑剂的测定》（提供六种邻苯二甲酸脂检测报告）。
8.4★沐浴中心提供电气安全报告（检验依据：GB9706.1-2007《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》。
9、 除菌型水过滤芯
9.1外壳材质：聚丙烯（PP）
9.2安装、更换便捷，无需管路改造等要求；装置占地面积小。
9.3可采用反冲式维护清洗，无需更换滤芯，净化过滤水质保证婴儿洗浴的水质更洁净。
9.4滤芯微生物杀灭效果：次溴酸缓释滤芯对生活饮用水进行过滤后其大肠菌群的去除率应达到100%，并提供第三方机构的检测报告。
10、 环境安全要求
10.1床单位消毒机主要是对织物进行消毒，有效解决被褥污染感染严重引起的婴幼儿交叉感染的问题。
10.2设备采用专用陶瓷臭氧发生器，臭氧发生量大而稳定，设备使用寿命＞5000 个小时
★10.3设备采用触摸式电容屏，显示屏≥7寸，手机面板式操作，使用便捷。
★10.4设备具有臭氧浓度实时显示功能，臭氧发生器失效或浓度低于规定值自动报警功能。(提供显示界面图片)
★10.5设备模拟实验，大肠杆菌杀灭对数值≥3.0、金黄色葡萄球菌杀灭对数值≥3.0、铜绿假单胞菌杀灭对数值≥3.0、现场实验自然菌杀灭对数值≥1.0。（提供检测报告）
10.6设备具有故障自动检测和停机报警功能，有效降低消毒遗漏现象。
10.7环境消毒装置
10.7.1适用体积≥100m3
10.7.2消毒方法：等离子体
★10.7.3使用环境中臭氧残留量（泄漏量）：样机在101m3密闭实验室以最大档风速工作120min后，出风口正前方1米处空气中臭氧浓度为0.014mg/m3~0.018mg/m3。（提供相关检测报告且在全国消毒产品网上备案信息服务平台可查询）
★10.7.4等离子体密度值≧ 5.05×1017—7.71×1017m-3 （须提供中国科学院等离子物理研究所出具的检测报告且在全国消毒产品网上备案信息服务平台可查询）  
★10.7.5现场消毒效果：开机消毒2小时对20m3 的密闭房间空气中人工喷染的白色葡萄球菌的平均杀灭率≧99.91%，此时白色葡萄球菌的平均自然衰亡率≧87.27%。（提供省级疾控中心出具的检测报告且在全国消毒产品网上备案信息服务平台可查询）
10.7.6等离子体反应器和风机出现故障时能自动报警提示并有自动关机功能   
10.7.7每天有大于五个工作时段， 自动开、关机，并可随意设置，循环运行且掉电记忆。工作时间累计记忆功能。
10.7.8提供手动、 自动、定时三种工作模式供用户自由选择
配置清单         
	序号
	名称
	单位
	数量

	1. 
	洗手池
	个
	1

	2. 
	洗礼池
	个
	3

	3. 
	智能游泳池
	个
	1

	4. 
	护理平台
	个
	5

	5. 
	转角平台
	个
	1

	6. 
	异型转角平台
	个
	1

	7. 
	新式台面及不锈钢支架
	M
	11.54

	8. 
	恒温水控制器
	套
	4

	9. 
	洗手池控制器
	个
	1

	10. 
	洗礼池控制器
	个
	3

	11. 
	游泳池控制器
	个
	1

	12. 
	水处理器
	个
	4

	13. 
	给排水系统(洗礼池）
	点位
	3

	14. 
	给排水系统(洗手池）
	点位
	1

	15. 
	给排水系统（游泳池）
	点位
	1

	16. 
	中心电源
	个
	1

	17. 
	热水器
	台
	2

	18. 
	900#洗礼池压圈
	个
	3

	19. 
	1010#游泳池压圈
	个
	1

	20. 
	一次性可降解洗礼池套袋
	个
	50

	21. 
	一次性可降解游泳池套袋
	个
	50


二包：介入手术防护用品1批（预算价19万元）
采购需求：
1、男款8套（每套包含：X射线防护服、X射线防护帽子、X射线防护围领）。
2、女款2套（每套包含：X射线防护服、X射线防护帽子、X射线防护围领）。
3、X射线防护裤头2件（男女通用款）。
4、配套铅衣架1组。
5、供货时间在50天内（特殊定制款90天内）。
6、质保：三年。
产品技术要求：
专业要求（标★号的材料必须提供）：
★1、产品需通过ISO9001质量管理体系认证、
★2、产品需通过ISO13485医疗器械管理体系认证、
★3、产品需通过CE认证。
★4、具有产品的研发专利证书。
★5、有符合国家药监局强制执行标准YY0318-2000的检测报告。
★6、有符合国际电工学会IEC 61331-1:2014标准的测试报告。
★7、有符合国家职业卫生标准GBZ130-2020中核心材料性能要求的检测报告。
    （包含扯断拉伸强度、伸长率、永久变形、硬度、撕裂强度、老化试验等）
★8、需提供进口超轻非铅材料检测报告。
★9、ROSH成分分析检测报告，不含铅证明。
★10、提供进口胶皮检测报告和报关单。
★11、需有面料防水、抗沾湿检测报告。
★12、需有面料耐磨检测报告。
★13、需有面料抗污、易清理和抗菌检测报告。
★14、现场提供X射线防护服样品。
二、铅当量要求：
1、X射线防护服铅当量：正面0.5 mmpb，后面0.25mmpb，袖0.25mmpb（可根据要求定制）。
2、X射线防护帽子铅当量：0.5 mmpb（可根据要求定制）。
3、X射线防护围领铅当量：0.5 mmpb（可根据要求定制），甲状腺部位双层防护，铅当量0.75 mmpb。
4、X射线防护裤头铅当量：前、后都是0.5 mmpb。
三、其它要求：
1、X射线防护服款式（连体和分体。无袖、半袖、长袖可根据科室要求定制），规格（分男、女款，每款至少20余个尺寸供临床选择，支持量身定制）。重量：超轻（如M号分体铅衣，重量4.85kg，适合175cm，75kg体型穿）。
2、面料为高档纳米技术聚酰胺印花面料，至少有30多种面料可选；内衬和表面材料均有双面防水涂层，具有双面防水功能，面料防水指数＞1000，表面抗沾湿性＞4级。表面材料结实，抗撕裂，耐磨性能好，不会被轻易划伤划破，人体穿戴不过敏。便于清洁、消毒处理。
3、内部防护材料为进口超轻、超薄、超柔软不含铅的复合材料组成，屏蔽弥漫性散射线。
4、每套铅衣带产品追溯，能够记录产品的参数、生产日期、质检人、出厂日期等。


