电子胃肠镜系统技术参数要求

（整体初步预算约300万元）
一、图像处理装置（1台）

1、高清信号输出：可以选择 RGB 或 YPbPr 输出。

2、高清数字信号输出：可选择 SDI，DV，DVI。

★3、窄带成像光学染色技术：配备高分辨率 HDTV 高清晰度电视图象显示性能，提供最高质量图象，一种内镜的光学染色成像技术，通过窄波光照射黏膜表面,更易于观察浅表毛细血管和黏膜构造(电子染色技术不予接受)。

4、自体荧光成像AFI：对于正常组织和病变组织可以用不同颜色予以区别。

5、白平衡调节：通过前面板上的按键可以进行自动白平衡。

6、标准色图输出：可以显示色图或 50%白色图。

7、色调调节：通过色调选择按钮或前面板上的色调调节按键，可以进行一下色调调节。

8、自动增益控制（AGC）：因内镜先端部距离目标太远而使光线不足时，图像信号可以电子增强。

9、切换强调模式：前面版上的图像强调模式按钮可以从三个级别（1，2，3）中选择一个强调级别。

10、恢复默认值：通过前面板可以恢复以下各项为默认值。监视器输出、测光模式、强调级别、色调调节级别、显示模式、对比度模式、内镜按键设定、内镜图像尺寸。

11、冻结：内镜按钮或键盘可以冻结内镜图像。

12、快速实时冻结：冻结内镜图像时，可以从按下冻结键之前的图像中挑选色差最小的图像显示出来。

13、对比度：通过键盘可以设定图像对比度为以下三种模式。正常图像；阴暗区域较正常图像亮，明亮区域较正常图像暗；阴暗区域较正常图像更暗，明亮区域较正常图像更亮。

14、降噪：在图像处理过程中校正噪点。

15、测光模式选择：前面板可以选择测光模式。平均：用于正常观察；峰值：聚焦在小面积明亮区域时使用；全自动测光：聚焦在图像中央观察时使用。

16、图像强调设定：电子强调内镜图像的细微形态或轮廓，增加图像的锐度。可以根据用户设定选择构造强调或轮廓强调。构造强调：强调图像中的细微形态的对比度；轮廓强调：强调内镜图像中的轮廓。

17、内镜远程切换功能：内镜远程切换功能可在用户设置中进行设定。

18、图像大小选择：通过键盘可以一键改变内镜图像的大小。

（二）、内窥镜冷光源（1台）

1、自动亮度控制模式：伺服光圈模式

2、自动曝光：具有

3、气泵：横膈膜式气泵

4、送气压力开关：4 级（关、低、中、高）

5、送水方式：为可拆卸水瓶加压，实现送水

★6、光源设计：独立光源，与摄像主机分体式设计（提供光源单独医疗器械注册证）；

★7、检查灯：氙气光源（其他光源不予接受）。

8、灯泡平均寿命：持续照明约 500 小时（间断使用则灯泡寿命可能稍有不同）。
9、亮灯方式：切换调节器。
10、亮度调节：光路光圈控制。
11、冷却：空气冷却。
12、窄带成像光学染色技术：具有。
13、应急灯卤素灯：内置镜面 12V、35W，寿命约 500 小时。

（三）、电子胃镜（1根）

1、视野范围：≥140°

2、视野方向：0°（直视）

3、景深：3-100mm

4、弯曲角度：上≥210°，下≥90°，左≥100°，右≥100°

5、先端部外径：≤9.9mm

6、插入部外径：≤9.9mm

7、工作长度：≤1030mm

★8、全长：≤1350mm

9、钳子管道最小可视距离：距离先端 3mm

10、钳子管道内径：≥3.2mm

11、窄带成像光学染色技术：具有

13、副送水：具有

（四）、电子胃镜（2 根）

1、视野范围：≥140°；
2、视野方向：直视

3、景深：3-100mm。
4、弯曲角度：上≥210°，下 ≥ 90°，左≥100°，右≥100°

★5、先端部外径：≤8.9mm

6、插入部外径：≤8.9mm

7、工作长度：≤1030mm

8、全长：≤1350mm

9、钳子管道最小可视距离：距离先端 3mm

10、钳子管道内径：≥2.8mm

11、窄带成像光学染色技术：具有

12、一触式无需防水帽插头：具有

（五）、电子肠镜（1 根）

★1、视野范围：≥170°

2、视野方向：0°（直视）

3、景深：5-100mm

4、先端部外径：≤11.7mm

5、插入部外径：≤11.8mm

6、工作长度：≥1330mm

7、钳子管道最小可视距离：距离先端 3mm

8、钳子管道内径：≥3.2mm

9、弯曲角度：上≥ 180°、下≥ 180°、左≥ 160、右≥ 160°

10、全长：≥1655mm

11、导光束：≥3 条

12、副送水：支持

13、一触式无需防水帽插头：具有

★14、可兼容内镜插入形状观测装置：可对内镜位置和形状进行实时的 3D 视图观察。这可帮助医生及时发现内镜打结，更快的解襻，减轻病人的痛苦，也可用于教学医院带教使用。

15、肠镜反应性插入技术智能弯曲、强力传导、可变硬度：具有

（六）、电子肠镜（光学放大型）（1 根）

★1、视野范围：广角≥170°/长焦≥85°
2、视野方向：0°（直视）

3、景深：广角7-100mm/长焦1-2mm

4、先端部外径：≤11.7mm

5、插入部外径：≤11.8mm

6、工作长度：≥1330mm

7、钳子管道最小可视距离：距离先端 3mm

8、钳子管道内径：≥3.2mm

9、弯曲角度：上≥ 180°、下≥ 180°、左≥ 160、右≥ 160°

10、全长：≥1655mm

11、导光束：≥3 条

12、副送水：支持

13、一触式无需防水帽插头：具有

14、肠镜反应性插入技术智能弯曲、强力传导、可变硬度（RIT）：具有

、监视器（1 台）：≥24 寸

、高清工作站（一套）：配套（含高清采集卡）
（八）、内镜专用台车（1 台）：配套

（九）、副送水泵（1 台）：配套

（十）、二氧化碳送气装置（1 台）：配套

