内镜高频手术系统技术参数（约49万元）
一、主机要求

★1、模块式分体设计，主机具备单极电切模块、双极电凝模式，及同品牌氩气模块、同品牌内镜冲洗泵。

★2、为了减少术中高频干扰，所有输出模式的工作频率≦395KHZ，提供说明书或技术白皮书证明材料
二、主机功能和氩气模块功能

1.单极

1.1最大单级切割功率：≥300W

1.2 最大单级电凝功率：≥200W，提供说明书或技术白皮书证明材料。

1.3 单级切割模式≥3种。

自动电切 峰值电压≤800V

无血电切 峰值电压≤1600V

高能电切 峰值电压≤1200V

1.4 单级电凝模式≥4种。

柔和电凝峰值电压≤200V

强力电凝峰值电压≤1900V

快速电凝峰值电压≤2600V

喷射电凝峰值电压≤4700V

★1.5、具有内镜下专用切割模式：即ENDO CUT IQ模式，适用于内镜下息肉切除和十二指肠乳头切开。电切、电凝智能交替进行，最大限度地避免出现出血或穿孔等并发症。为保障安全，切割时间间隔、切割宽度及效果必须在主机面板中文显示并可调。 

1.6、所有内镜切除模式工作电压≤800V。提供说明书或技术白皮书证明材料

2.双极

    2.1双极电凝最大功率 ≥120W。
2.2具备双极电切功能，用于后期双极器械内镜手术治疗。
3、氩气模块功能：

3.1内镜下低流量：0.1—8升/分钟，可调

3.2、有同品牌直喷、侧喷、环喷3种不同方式电极氩气喷管 ，同时必须具备20种型号以上软性氩气电极可供选择，提供注册证证明。

3.3器械自动识别，即插即用。

3.4喷管具有色环标记，更加安全使用。

★3.6、氩气模式下所有工作输出模式峰值电压≤4700V。

★三、与主机同品牌配套使用内镜冲洗泵

1、最大流量 ≥500ml/min。

2、可与奥林巴斯、富士内镜主机配套使用。

3、有3个快速启动按钮，方便临床操作。

四、电器安全

1、主机具备CF一类电器安全标准。

2、具有NESSY系统回路监测系统，提供安全保护,提供说明书等证明材料
五、报警系统

1要求具有开机自检功能，

2具备对称性检测功能。提供说明书或技术白皮书证明材料。

3具有最小功率输出控制系统和功率峰值补偿系统

4具有程序存储和程序控制功能

5具备硬件和软件升级功能

6具有高频泄漏和时间限制检测系统

7具有远程诊断功能，能自动存储错误代码，并显示错误信息

8主机安全监测系统具有新生儿中性电极监控，提供技术说明书证明。

9硬件升级：主机在原有基础上必须能升级同品牌水刀模块和抽烟模块。提供同品牌水刀注册证复印件或者产品彩页证明。

10液晶显示屏集中显示，中文操作界面，方便操作
11启动方式：脚控或手控

12具有氩气流量输出的监测系统及电极末端压力自动恒定系统

13高频发射符合CISPR 11，不会干扰四周其他电子仪器。
配置要求

1. 高频电外科系统    1台

2. 氩气控制系统（内含钢瓶、减压阀、固定件）    1台 

3.一次性带回路监测功能型负极板   20片

4.负极板导线，4米     1条

5.脚踏开关   1副

6.单极连线 1条
7.直喷氩气用软管电极 2条

8. 专用台车  1台
9.内镜冲洗泵（含脚踏）    1台

